Приложение №2

к тексту объявления

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

АНГИОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

| № | Требования технического задания | Требуемая функция или параметр |
| --- | --- | --- |
|  | Модель (полное и точное название): | указать |
|  | Официальный производитель (полное и точное название; страна): | указать |
|  | Страна происхождения продукции: | указать |
|  | Техническая документация: | представить |
|  | Ссылка на сайт производителя, где представлено описание заявленной модели: | указать |
| 1 | Общее описание: |  |
|  | Полностью цифровая универсальная Ангиографическая система | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ Руз | Наличие |
|  | Сертификат о соответствии, зарегистрированная в уполномоченном органе по сертификации | Наличие |
|  | Интегрированное в систему расширенное руководство | наличие |
|  | Область применения |  |
|  | aртериография | Наличие |
|  | венография | Наличие |
|  | цифровая субтракционная ангиография | Наличие |
| 2 | Установленные пакеты клинических программ, включая специфические измерения и расчёты: |  |
|  | дегенеративные связки между артериями и венами (артериовенозная мальформация) | Наличие |
|  | расширение суженных артерий | Наличие |
|  | выпячивания (аневризмы) ослабленной стенки кровеносного сосуда | Наличие |
|  | разрывы (расслоение) стенки кровеносного сосуда | Наличие |
|  | избавление от закупорки | Наличие |
|  | установка трубки с проволочной сеткой (стент) для открытия артерии | Наличие |
|  | восстановление разрыва или ослабленных участков кровеносного сосуда | Наличие |
|  | прекращение тока крови к опухоли или артериовенозной мальформации | Наличие |
|  | воспаление (васкулит) | Наличие |
| 3 | Монитор в диспетчерской |  |
|  | Монитор: 55”, 10 бит | Наличие |
|  | Яркость (макс.): ≥700 кд/м2, контрастность (типичная): 1000:1 | Наличие |
|  | Угол обзора (типичный): 170° (CR≥10) | Наличие |
|  | Разрешение: 3840x2160, 8M | Наличие |
|  | Источник питания: 100-240 В переменного тока, +/-10%, 50/60 Гц +/-3% | Наличие |
|  | Входной экран: 4 разделенных экрана, разрешение одного экрана 1920×1080 | Наличие |
|  | Входной порт: DVI-D, Display port, VGA | Наличие |
| 4 | С-дуга |  |
|  | Внутренний диаметр: | 1300 мм, |
|  | Внешний диаметр: | 1500мм |
|  | Управление движением: | Электроприводное |
|  | Вращательное движение L-образной дуги: | -90°~+90°; |
|  | SID: | 840 мм~1180 мм |
|  | 3D-DSA: | 180°, 5 с |
|  | Скользящее движение: | -50°~+30° |
|  | Сброс C-дуги: | Ручной, Механизированный |
|  | Вращательное движение DSA: | -100°~+100°; |
|  | Вращательное движение: | -100°~+100° |
|  | Программы позиционирования: | 70 |
|  | Антистолкновение: Емкостное зондирование + Прогноз 3D-моделирования | Наличие |
| 5 | Стол пациента |  |
|  | Диапазон продольного перемещения | 0 мм – 1100 мм |
|  | Поперечный диапазон перемещения | 320 мм |
|  | Длина столешницы | 3070 мм |
|  | Макс. нагрузка на стол | 200 кг |
| 6 | Рентгеновский генератор |  |
|  | Максимальная мощность: | 100 кВт |
|  | Инвертированная частота: | 400 кГц |
|  | Непрерывная флюороскопия: | 0,5~20 мА |
|  | Импульсная флюороскопия: | 5~60 мА |
|  | Диапазон кВ: | 40~120 кВ |
|  | Диапазон мА: | 10~1000 мА |
|  | Время экспозиции: | 1 мс~6,0 с |
|  | мАс: | 0,1 мАс~1000 мАс |
| 7 | Рентгеновская трубка |  |
|  | Фокальное пятно: | 0,3 мм/1,0 мм |
|  | Мощность фокусного пятна: | 18/112 кВт |
|  | Максимальная емкость анода: | 1500 KHU |
|  | Скорость вращения анода: | 10800 об/мин |
|  | Угол анода: | 10° |
| 8 | Цифровой плоский детектор |  |
|  | Детекторная технология | Цифровой плоский детектор CsI Single A-Si |
|  | Вращение детектора | Да |
|  | Съемная сетка | Да |
|  | Встроенный датчик столкновений | Да |
|  | Пространственное разрешение | 2.5 lp/мм |
|  | Макс. поле масштабирования детектора | 35 cm x 29 cm |
|  | Матрица отображения изображений | 2048 x 1500 пиксели |
|  | Шаг пикселя | 170 μm |
|  | Глубина оцифровки | 16 бит |
|  | DQE (детективная квантовая эффективность) | Стандартный 70% |
| 9 | Монитор в смотровой комнате |  |
|  | Мониторы | Монитор живого изображения x 1 Монитор эталонного изображения x 1 |
|  | (черно-белый, TFT, ЖК-панель) | 482 мм (19.0”) |
|  | Активный размер экрана (по диагонали) | 1280 x 1024 пиксели |
|  | Разрешение | Not less 1400 cd/m² |
|  | Максимальная яркость | 1000 ：1 |
|  | Контрастность | Min: 170º |
|  | Угол обзора | Min: 3.1 Кг |
|  | Вес нетто | DVI (DVI-D и DVI-A) |
|  | Входные видеосигналы | 0.294 мм |
|  | Шаг пикселя | 25 Кг |
|  | Подвес монитора макс. нагрузка | Консоль 310º±10° Удлинитель 330º±10° Monitor 330º±10° |
|  | Контролировать диапазон поворота подвески | 800±40 мм |
| 10 | Пользовательский интерфейс в смотровом помещении |  |
|  | Настольный главный контроллер | Модуль управления и безопасности стола пациента |
|  | Контроллер панорамирования стола | Модуль перемещения и позиционирования C-дуги |
|  | Ножной переключатель | Коллиматор и модуль управления визуализацией |
| 11 | Пользовательский интерфейс в диспетчерской |  |
|  | Главный контроллер системы | 0.5 – 100 |
|  | Ручной переключатель (для отключения рентгеноскопии, сбора данных) | Наличие |
|  | Система внутренней связи | Наличие |
| 12 | Сертификаты |  |
|  | EC | Наличие |
|  | ISO13485: 2016 | Наличие |
|  | Стандартная системная функция |  |
|  | Портал С-дуги | 1 |
|  | Стол пациента | 1 |
|  | Рентгеновская трубка | 1 |
|  | Рентгеновский генератор | 1 |
|  | Цифровой плоский детектор | 1 |
|  | Монитор в смотровой комнате | 3 |
|  | Монитор в диспетчерской | 2 |
|  | Подвеска монитора | 1 |
|  | Пользовательский интерфейс | 2 |
|  | Настольный модуль управления | 1 |
|  | Модуль управления системой в диспетчерской | 1 |
|  | Ножной переключатель в смотровом кабинете | 1 |
|  | Ручной переключатель в диспетчерской | 1 |
|  | Система внутренней связи | 1 |
|  | Системные шкафы | 2 |
|  | Пакет приложений Dicom | 1 |
|  | RIS/CIS-интерфейс DICOM | 1 |
|  | Интерфейс Roadmap | 1 |
| 13 | Электропитание: |  |
|  | 80 кВА± 10 % | Наличие |
|  | Сетевой кабель, разъём евростандарт; | Наличие |
| 14 | Документация: |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
|  | Инструкция по техническому обслуживанию на русском языке | Наличие |
| 15 | Гарантийные условия: |  |
|  | 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию | Предоставить |
| 16 | Монтаж: |  |
|  | Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на рабочем месте | Наличие |
| 17 | Обучение медицинского персонала: |  |
|  | После инсталляции оборудования, поставщик должен организовать на рабочем месте обучение врачей (максимальное количество 2 человек) и среднего медицинского персонала (максимальное количество 2 человек). Обучение должно быть проведено квалифицированным специалистом (сертифицированный производителем), имеющим достаточный опыт работы на аналогичном оборудовании. | Организовать |

ЛОТ №2. Техническое задание на  дистанционную цифровую рентгеноскопическаю

систему  с плоскопанельным детектором

| - Плоскопанельный детектор |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Технология детекторов: плоскопанельный детектор a-Si (беспроводной) |
| 1.2 | Размер изображения: 430 мм х 430 мм |
| 1.3 | Статическая матрица пикселей: 3072 x 3072 пикселей |
| 1.4 | Пространственное разрешение: 3,5 л / мм |
| 1.5 | Оттенки серого на выходе: 16 бит |
| - Высокочастотный генератор |  |
|  | Выходная мощность: 50 кВт |
|  | Частота инвертирования: 60 кГц |
|  | диапазон кВ: 40-150 кВ, шаг 1 кВ |
|  | диапазон мА: 100-650 мА |
|  | диапазон мАс: 0,4-650 мАс |
|  | Входная мощность: 380 В, три фазы |
|  | Диапазон флюороскопии кВ: 40~125 кВ |
|  | Диапазон флюороскопии мА: 0,5~12,5 мА |
|  | Диапазон импульсной флюороскопии мА: 5~40 мА |
|  | Частота импульсной флюороскопии: 15,25 кадров в секунду |
| - Рентгеновская трубка |  |
| 3.1 | Фокус: 0,6 мм / 1,2 мм |
| 3.2 | Напряжение: 150 кВ |
| 3.3 | Тип анода: вращающийся |
| 3.4 | Анод Теплоемкость: 400kHU |
| 3.5 | Скорость вращения анода: 10 000 об / мин (50 Гц) |
| 3.6 | Выходная мощность: 20 кВт / 50 кВт |
| - Напольная система (ручная) |  |
| 4.1 | Размер кровати: 2000 х 750 х 650 мм |
| 4.2 | Расстояние продольного перемещения поверхности кровати: ± 350 мм |
| 4.3 | Расстояние бокового перемещения поверхности кровати: ± 120 мм |
| 4.4 | Диапазон вращения колонки: ± 180 ° |
| 4.5 | Диапазон продольного перемещения колонны вдоль кровати: ± 900 мм |
| 4.6 | Движение рентгеновской трубки вверх и вниз по колонне: 450-1850 мм |
| 4.7 | Диапазон вертикального перемещения кассеты с баки-подставкой: 400-1850 мм |
| - Коллиматор |  |
| 5.1 | Максимальная рабочая доза: 150 кВп |
| 5.2 | Мощность: 150 Вт (24 В переменного тока) |
| 5.3 | Время автоматического закрытия: 30 с |
| 5.4 | Яркость: ≥160lux (100 см) |
| 5.5 | Максимальная рабочая доза: 150 кВп |
| - Диагностическая рабочая станция |  |
| 7.1 | Двухъядерный процессор ≥3.0 |
| 7.2 | RAM: 4G |
| 7.3 | Жесткий диск: 500G |
| 7.4 | Дисплей: 1920 x 1200 Дисплей |
| 7.5 | Индикатор детализации изображения, выравнивание тканей, коррекция фильтра, оттенки серого |
| 7.6 | Преобразование, регулировка окна / уровня, гамма-коррекция, выравнивание ROI |
| 7.7 | Чёрно-белая реверсия, Сегментация изображения, Марка, Улучшение, Сглаживание |
| 7.8 | Заточка, сжатие, увеличение, графический текстовый отчет, печать |
| 7.9 | Пленочная печать, поддерживает стандартный лазерный пленочный принтер DICOM |
| - Комплектация |  |
| 8.1 | Высокочастотный генератор |
| 8.2 | Напольная система |
| 8.3 | Рентгеновская трубка в сборе |
| 8.4 | Система обработки изображений |
| 8.5 | Цифровой рентгеновский плоскопанельный детектор |
| 8.6 | Принадлежности для рентгеновских трубок |
| 8.7 | Коллиматор |
| 8.8 | Рабочая станция - система обработки изображений. |
| 8.9 | Вертикальная стойка для детектора |
| 8.10 | Пульт дистанционного управления |
| 8.11 | Кабели высокого напряжения. |
| 8.12 | Принтер бумажных отчетов |
| 8.13 | Микрофон / динамик |
| 8.14 | Рентгенозащитный свинцовый фартук |
| 8.15 | Рентгенозащитные двери 900х2100 свинцовый эквивалент Pb-0,5 – 2шт. |
| - Прочие условия |  |
| 9.1 | Гарантия на всю систему не менее 12 месяцев с момента монтажа |
| 9.2 | Проведение монтажных и пусконаладочных работ |
| 9.3 | Инструктаж специалистов работе на поставляемом оборудовании |
| 9.4 | Продукция новая, не бывшая в употреблении, с последней версией программного обеспечения, выпуска не ранее 2024 года. |
| 9.5 | Авторизованный от завода изготовителя сервисный центр на территории РУз. |

ЛОТ №3. Многофункциональный ультразвуковой сканер с 3-мя

(линейный, конвексный, фазированный) датчиками

| Требования технического задания | Требуемая функция или параметр |
| --- | --- |
| Общее описание: |  |
| Полностью цифровая универсальная ультразвуковая система экспертного класса с возможностью соноэластографиии и трехмерного сканирования в режиме реального времени (объёмные датчики) | Наличие |
| Регистрационное удостоверение МЗ Руз | Наличие |
| Сертификат о соответствии, зарегистрированная в уполномоченном органе по сертификации | Наличие |
| Интегрированное в систему расширенное руководство | наличие |
| Область применения |  |
| Абдоминальные исследования | Наличие |
| Малые органы и поверхностные структуры | Наличие |
| Костно-мышечная система | Наличие |
| Акушерство | Наличие |
| Кардиология | Наличие |
| Гинекология | Наличие |
| Общая визуализация в педиатрии | Наличие |
| Урология | Наличие |
| Общие исследования с использованием УЗ-контрастов | Наличие |
| Исследования сосудов | Наличие |
| Установленные пакеты клинических программ, включая специфические измерения и расчёты: |  |
| Абдоминальные исследования | Наличие |
| Малые органы и поверхностные структуры | Наличие |
| Костно-мышечная система | Наличие |
| Акушерство | Наличие |
| Кардиология | Наличие |
| Гинекология | Наличие |
| Общая визуализация в педиатрии | Наличие |
| Урология | Наличие |
| Общие исследования с использованием УЗ-контрастов | Наличие |
| Исследования сосудов | Наличие |
| Режимы сканирования: В режим: Количество карт серой шкалы, не менее Количество карт окрашивания, не менее Количество поддерживаемых зон фокусировки при передаче, не менее Максимальная глубина сканирования, не менее Поддержка технологии широкого угла сканирования на секторном датчике, град, не менее Максимальная частота кадров в секунду в B-режиме, не менее Возможность регулировки пользователем значения скорости звука в тканях, используемого при построении изображения, для повышения контрастности и детализации Изменение угла сканирования в В-режиме на линейных датчиках, град, не более | Наличие 10 9 8 33 см 120 2904 Наличие +/-12 град |
| М-режим Количество карт окрашивания, не менее Анатомический линейный М-режим в реальном масштабе времени Анатомический криволинейный М-режим в реальном масштабе времени Активация анатомического М-режима на сохраненных кинопетлях Совместимость с режимами цветового допплера, импульсно-волнового допплера | Наличие 9 Наличие Наличие Наличие Наличие |
| PW – импульсно-волновой допплер: Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени и режиме пост-обработки Количество карт, не менее Диапазон PRF, не менее Диапазон регистрируемых скоростей при установке коррекции угла 0, не менее Диапазон изменения угла сканирования, не менее Коррекция угла, диапазон, не менее Коррекция угла, шаг, не более Максимальное количество допплеровских частот на одном датчике, не менее Размер пробного объема, мм | Наличие Наличие 14 От 0,5 до 26,7 кГц 0,064 – 20,49 м/с +/- 20 +/- 90 1 6 1-16 |
| СW – непрерывно-волновой допплер Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени и режиме пост-обработки Диапазон регистрируемых скоростей при установке коррекции угла 0, Коррекция угла, диапазон, не менее Коррекция угла, шаг, не более | Наличие Наличие 0,01 – 21.2 м/с +/- 90 1 |
| ЦДК - цветовое допплеровское картирование по скорости: Количество карт окрашивания, не менее Диапазон PRF, не менее Диапазон регистрируемых скоростей, см, не менее Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании Максимальное количество частот ЦДК на одном датчике не менее, Максимальная частота кадров в режиме ЦДК не менее | Наличие 15 От 0,1 до 23,5 кГц 0.1 – 395 см/с Наличие 6 380 |
| ЭД - цветовое допплеровское картирование по энергии Диапазон PRF, не менее Количество карт окрашивания, не менее Максимальная частота кадров в режиме энергетического допплеровского картирования | Наличие От 0,1 до 23,5 кГц 16 380 |
| Направленный энергетический допплер | Наличие |
| Аккумуляция в режиме ЦДК и ЭД (накопление цвета за выбираемый пользователем промежуток времени), не менее | Наличие 8 |
| Триплексный режим: В+CFM+PW B+PD+PW B+TVI+PW (при наличии подключенной опции TVI) Максимальная частота кадров в триплексном режиме, не менее | Наличие Наличие Наличие 77 |
| Цветовой тканевой допплер Количественный анализ скоростей тканей в режиме реального времени и на сохраненных кинопетлях Задание контрольной области исследования произвольного размера и формы Экспорт численных результатов анализа в файл на внешний носитель | Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Режим трапециевидного сканирования совместимый с линейными и секторными датчиками | Наличие |
| Программа для недопплеровской глобальной и региональной оценки систолической деформации миокарда. - Оценка пиковой систолической продольной деформации миокарда - Оценка общей деформации, средней общей деформации миокарда - Получение итогового параметрического изображения - Представление результатов в графическом виде, в виде круговой диаграммы с цветовым кодированием и цифровыми значениями и в виде таблицы | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Режим кодированной тканевой гармоники совместимый со всеми визуализирующими датчиками Максимальное количество базовых частот на одном датчике, не менее Максимальное количество гармонических частот на одном датчике, не менее | Наличие 6 9 |
| Гармоника фазовой инверсии | Наличие |
| Режим непрерывной оптимизации поперечной и радиальной равномерности изображения, а также яркости изображения ткани | Наличие |
| Режим поверхностной объемной реконструкции в режиме 2D: Поддержка всеми 2D датчиками 3D реконструкция из сохраненной ранее 2D кинопетли | Наличие Наличие Наличие |
| Режим формирования УЗ изображения за счет многолучевого составного сканирования Число одновременно передаваемых лучей, не менее Число одновременно принимаемых лучей, не менее Одновременное отображение с фундаментальным изображением Количество настроек степени воздействия на качество изображения, не менее Совместимость с режимами кодированной гармоникой, ЦДК, ЭД, импульсно-волнового допплера, органоспецифичным режимом визуализации, 3D/4D | Наличие 9 9 Наличие 7 Наличие |
| Органоспецифичный режим получения изображения на основе адаптивного алгоритма Одновременное отображение обработанного и фундаментального изображений Совместимость со всеми типами датчиков Совместимость со всеми режимами визуализации, в том числе 3D Количество степеней фильтрации изображения, не менее | Наличие Наличие Наличие Наличие 6 |
| Недопплеровская цифровая технология точной визуализации потока крови в сосудах в реальном масштабе времени: Прямая визуализация в В-режиме отражающих элементов крови Визуализация в В-режиме только потоков без статических структур Визуализация в В-режиме потоков с цветовым кодированием направления совместно со статическими структурами Отсутствие влияния угла сканирования на визуализацию кровотока, отсутствие эффекта «наложения» шкалы скоростей Визуализация кровотока на всем изображении, отсутствие пространственного ограничения «областью интереса» Построение полной пространственной карты сосудов в специальном режиме накопления Количество уровней чувствительности, не менее Количество карт серой шкалы, не менее Количество цветовых карт, не менее Поддержка линейных, интраоперационных и конвексных и секторных датчиков | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие 17 8 9 Наличие |
| Программа оценки эластичности тканей методом эластографии сдвиговой волны Поддержка на линейном, конвексном датчиках Одновременный вывод на экран эластограммы и изображения в В-режиме Задание областей интереса произвольного размера и формы Количественный анализ жесткости/эластичности тканей в различных областях интереса, анализ отношения жесткостей Представление количественного результата в виде скорости (м/с) или давления (Кпа) сдвиговой волны Исследование диффузных изменений печени | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Программа оценки эластичности тканей методом компрессионной соноэластографии Поддержка на линейных, конвексных и внутриполостных датчиках Задание областей интереса произвольного размера и формы (до 8 зон интереса одновременно) Количественный анализ соотношения жесткости/эластичности тканей, построение графических кривых, анализ отношения жесткостей Запись кинопетли произвольной длительности для постобработки и проведения количественного анализа Количество цветовых карт эластичности, не менее Проведение измерений на эластографическом изображении | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие 6 Наличие |
| Программная функция автоматического вычисления толщины комплекса интима-медиа | Наличие |
| Монитор Жидкокристаллический антибликовый монитор, размещенный на свободно перемещаемом кронштейне Размер экрана по диагонали, не менее Разрешение монитора, не менее Регулировка угла наклона вперед/назад, Поворот в горизонтальной плоскости, не менее Полная регулировка монитора по высоте, не менее Независимая регулировка высоты панели управления и высоты монитора | Наличие 21.5“ 1920х1080 +90°/ -15° 180 15 см Наличие |
| Интерфейс пользователя Консоль управления, регулируемая вверх-вниз и вправо-влево Вертикальная регулировка консоли управления Угол вращения консоли управления, не менее Размер сенсорной панель, дюйм, не менее Интегрированные в консоль динамики Цветная сенсорная панель управления Полноразмерная алфавитно-цифровая клавиатура Интерактивная подсветка клавиатуры Подсветка портов для подключения датчиков | Наличие Наличие 60 10.4'' Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Полный частотный диапазон работы системы, не менее | от 1,6 до 20 МГц |
| Формирование ультразвукового луча | Цифровое |
| Технология широкополосного формирования ультразвукового луча | Наличие |
| Количество активных портов (не CW) для подключения датчиков, не менее | 4 |
| Бесштырьковые коннекторы датчиков | Наличие |
| Динамический диапазон, не менее | 270 дБ |
| Количество цифровых приемо-передающих каналов, не менее | 300 000 |
| Максимальная частота кадров в секунду, не менее | 2904 |
| Количество заводских предустановочных программ, | 585 |
| Количество определяемых пользователем предустановочных программ на 1 датчик, не менее | 64 |
| Типы поддерживаемых датчиков: Конвексные Микроконвексные Секторные электронные Линейные Комбинированные ректовагинальные Матричные линейного типа Специализированные 4D–датчики, в том числе и внутриполостные Биплановые Чреспищеводный Датчик типа «карандаш» для отображения постоянно-волнового допплеровского спектра для кардиологии | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Конвексный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, сосудов Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее Количество допплеровских частот, не менее Угол сканирования, не менее Количество элементов, не менее Радиус кривизны, не более Поддержка эластографии | Наличие 1,9 – 5,0 МГц 4 70 192 55 мм Наличие |
| Линейный датчик для периферических сосудов, поверхностно расположенных органов и структур, педиатрии Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее Ширина сканируемого участка, Максимальная глубина сканирования, не менее см Отклонение луча макс., Количество элементов, не менее Поддержка технологии недопплеровской визуализации кровотока Поддержка эластографии | Наличие 3,6 – 12,0 МГц 51,2 мм 14 +/-12 256 Наличие Наличие |
| Встроенный Ч/Б принтер | Возможность |
| Панель ввода ЭКГ–сигналов с комплектом кабелей | Наличие |
| Документация к оборудованию на русском языке | Наличие |
| Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата | Наличие |
| Электропитание: |  |
| 220 В ± 10 %, 50 Гц; | Наличие |
| Сетевой кабель, разъём евростандарт; | Наличие |
| Стандарты качества и безопасности: |  |
| Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества | ISO 9001; ISO 13485:2003 |
| Участник торгов должен представить копии регистрационных документов в стране происхождения | Наличие |
| Документация: |  |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| Инструкция по техническому обслуживанию на русском языке | Наличие |
| Гарантийные условия: |  |
| 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию | Предоставить |
| Монтаж: |  |
| Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на рабочем месте | Наличие |
| Обучение медицинского персонала: |  |
| После инсталляции оборудования, поставщик должен организовать на рабочем месте обучение врачей (максимальное количество 2 человек) и среднего медицинского персонала (максимальное количество 2 человек). Обучение должно быть проведено квалифицированным специалистом (сертифицированный производителем), имеющим достаточный опыт работы на аналогичном оборудовании. | Организовать |

ЛОТ №4. Наркозно-дыхательный аппарат

| № | Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
|  | Наркозно-дыхательный аппарат |  |
|  | Назначение: Аппарат предназначен для проведения ингаляционного наркоза и управляемой искусственной вентиляции легких у детей и взрослых. |  |
|  | 1. Общие требования: |  |
| 1.1 | Электроприводный вентилятор с электронным управлением; |  |
| 1.2 | Подогрев внутреннего контура аппарата для предотвращения конденсации; |  |
| 1.3 | Работа по закрытому контуру/полузакрытому контуру.; |  |
| 1.4 | Работы по низко поточной ингаляционной анестезии; |  |
| 1.5 | Дыхательный объём не зависит от подачи свежего газа; |  |
| 1.6 | Автоматическое самотестирование при включении; |  |
| 1.7 | Тест на утечку (автоматический); |  |
| 1.8 | Система полного автоматического тестирования аппарата по блокам с визуальной и звуковой сигнализацией; |  |
| 1.9 | Датчики давления газов О2, N2О и медицинский воздух; |  |
|  | 2. Встроенный дисплей с возможность отображения на дисплее цифровых показателей и графики; |  |
| 2.1 | Отображение давление/поток/объем/концентрация О2, СО2, N2O; |  |
|  | 15,6-дюймовый TFT LED-экран, 1366*768 пикселей |  |
|  | 3. Режимы дыхания: |  |
| 3.1 | Управляемая вентиляция с контролем по объёму- V-CMV |  |
| 3.2 | Управляемая вентиляция с контролем по давлению – P-CMV |  |
| 3.3 | Вентиляция с поддержкой по давлению – PSV |  |
| 3.4 | Вентиляция в режиме спонтанная /ручная - Man/Spont |  |
|  | 5. Технические характеристики: |  |
| 5.1 | Инспираторный поток в диапазоне не менее 0-120л/м л/мин; |  |
| 5.2 | Дыхательный объем в диапазоне не менее 10-1500ml ; |  |
| 5.3 | PEEP в диапазоне не менее 0-40см.вод.ст |  |
| 5.4 | Давление на вдохе в диапазоне не менее 5 – 70 см.вод.ст. |  |
| 5.5 | Поддержка давлением не менее (PEEP+3)～50cmH2O см.вод.ст |  |
| 5.6 | Частота дыхания в диапазоне не менее 4-100 в /мин |  |
| 5.7 | Соотношение вдох/выдох: 4:1-1:10 |  |
| 5.8 | Чувствительность триггера в диапазоне не менее 1-15л/мин |  |
| 5.9 | Концентрация кислорода в дыхательной смеси в диапазоне не менее 21 – 100 %; |  |
| 5.10 | Крепления для испарителей – не менее 3; O2，N2O，air |  |
| 5.11 | AGSS, ACGO |  |
| 5.12 | LED освещение |  |
| 5.13 | Встроенный аккумулятор, Время работа с помощью 1 шт. аккумулятора без сетевого питания неменее 60 мин. |  |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ Руз | Наличие |
|  | Сертификат о соответствии, зарегистрированная в уполномоченном органе по сертификации | Наличие |
|  | Документация |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
|  | Инструкция по техническому обслуживанию на русском языке | Наличие |
|  | Гарантийные условия: |  |
|  | 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию |  |
|  | Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на рабочем месте | Наличие |
|  | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2024 года; |  |

ЛОТ №5. Техническое задание  Матрас термостабилизирующий

| ЛОТ №6. Стол операционный с принадлежностями для общей хирургии (5комплектов ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание требований | Наличие функции или величина параметра |
| Общие требования |  |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2 | Гарантия на комплекс, не менее | 12 месяцев |
| 3 | Инструктаж медперсонала правилам эксплуатации оборудования | Наличие |
| 4 | Руководство по эксплуатации на русском языке | наличие |
| 5 | Стол операционный универсальный предназначен для проведения широкого спектра хирургических операций (на грудной клетке, органах брюшной полости, сосудистой хирургии гинекологических, проктологических, ортопедических, нейрохирургических, лор-офтальмологических, урологических) | наличие |
| 6 | Возможность работы, как от сети, так и от аккумуляторов: заряд батарей должен обеспечивать эксплуатацию стола в течение не менее недели, не менее 50-80 операций | наличие |
| 7 | Аккумуляторы могут подзаряжаться в любое время непосредственно от сети переменного тока 220 В при помощи стандартного сетевого кабеля | наличие |
| 8 | Напряжение аккумуляторной батареи | 24 В пост. тока (12 В×2). |
| 9 | Время полного заряда аккумулятора, не более | 8 часов |
| 10 | Источник питания | от 100 до 240 В, 50/60 Гц |
| 11 | Входная мощность | от 100 до 240 В～4,0-1,6A |
| 12 | Фиксация стола должна осуществляться при помощи педали расположенной на основании стола | наличие |
| 13 | Фиксация стола осуществляется на специальные выдвижные опоры | наличие |
| 14 | Столешница должна иметь специальные направляющие рельсы для возможности размещения рентгеновских кассет вдоль всей длины столешницы | наличие |
| 15 | Система быстрого соединения и фиксации секций без винтовых крепежей | наличие |
| 16 | Количество секций | 5 секций |
| 17 | Привод | Электрогидравлический |
| 18 | Управление столом с помощью ручного проводного пульта дистанционного управления | Наличие |
| 19 | Возможность одновременного использования 2-х кабельных пультов управления (ножного и ручного) | наличие |
| 20 | Функциональные клавиши ручного пульта управления: вкл., выкл., продольный сдвиг к ножной секции, продольный сдвиг к головной секции, подъем столешницы, опускание столешницы, регулировка положения Тределенбург, регулировка положения Антитределенбург, боковой наклон вправо, боковой наклон влево, подъем спинной секции, опускание спинной секции | Наличие |
| 21 | Матрац на столе съемный, на весь стол, соответствует секциям, ультразвуковая бесшовная сварка | Наличие |
| 22 | Рентгенопрозрачная поверхность на всех секциях | наличие |
| 23 | Встроенные колеса для облегчения перемещения внутри операционной | наличие |
| 24 | Степень защиты от проникновения воды | IPX4 |
| 1. Габаритные размеры : |  |  |
| 1.1 | Грузоподъемность, не менее | 185 кг |
| 1.3 | Длина стола (включая головную и ножную секции), не менее | 2030 мм |
| 1.4 | Ширина стола, не менее | 500 мм |
| 1.5 | Ширина стола без боковых рельсов, не менее | 555 мм |
| 1.6 | Длина основания стола, не более | 910 мм |
| 1.7 | Высота основания стола, не более | 150 мм |
| 1.8 | Диаметр встроенных колес, не более | 80 мм |
| 2. Технические характеристики электрогидравлических регулировок |  |  |
| 2.1 | Минимальная высота столешницы (без учета толщины матраца), не более | 680 мм |
| 2.2 | Максимальная высота подъема столешницы (без учета толщины матраца), не менее | 1030 мм |
| 2.3 | Положение Тренделенбург/анти-Тренделенбург, не менее | +26/-26° |
| 2.4 | Боковые наклоны столешницы, не менее | +21/-21° |
| 2.5 | Наклон спинной секции вверх/вниз, не менее | +80/-40° |
| 3. Технические характеристики механических регулировок |  |  |
| 3.1 | Наклон головной секции вверх/вниз, не менее | +45/-90° |
| 3.2 | Раздельная ножная секция вверх/ вниз/в стороны, не менее | +20/-90° |
| 3.3 | Раздельная ножная секция в стороны, не менее | 180° |
| 4. Комплектация |  |  |
| 4.1 | Стол операционный универсальный | 1 |
| 4.2 | Ручной пульт управления | 1 |
| 4.3 | Анестезиологический экран, с зажимом для фиксации | 1 |
| 4.4 | Устройство для укладки руки, вращающееся, с регулировкой по высоте, с зажимом для фиксации, Д х Ш х В не менее 550х140х140 мм | 2 |
| 4.7 | Ремень для фиксации пациента, не менее | 1 |
| 4.8 | Боковая ягодичная поддержка, не менее | 1 |
| 4.9 | Боковая лобковая поддержка, не менее | 1 |

| ЛОТ №7. Техническое задание на светильник хирургический светодиодный двухкупольный с принадлежностями. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание требований | Наличие функции или величина параметра |
| 1.1 | Область применения | Предназначен для освещения операционного поля при хирургических, гинекологических операциях, диагностических исследованиях и осмотрах. |
| 1.2 | Регистрационное удостоверение Минздрава РУ | Наличие |
| 1.3 | Подробное техническое описание представленной комплектации на русском языке | Наличие |
| 1.4 | Гарантийный период на систему не менее 12 месяцев | Наличие |
| 1.5 | Возможность вращения рукавов светильника в 2-х соединениях не менее 360° | Наличие |
| 1.6 | Возможность вращения рукавов светильника в 2-х соединениях не менее 300° | Наличие |
| 1.7 | Угол подъема держателя купола, не менее | 45° |
| 1.8 | Угол опускания держателя купола, не менее | 45° |
| 1.9 | Потолочное крепление | Наличие |
| 2. Требования к основному куполу светильника |  |  |
| 2.1 | Форма купола | Круглая |
| 2.2 | Центральная рукоятка для позиционирования светильника | Наличие |
| 2.3 | Центральная рукоятка съемная стерилизуемая | Возможность |
| 2.4 | Кнопки управления светильником на куполе | Наличие |
| 2.5 | Источник света | светодиоды |
| 2.6 | Наличие отверстия в центральной части купола лампы для возможности последующей установки и подключения видеокамеры | Наличие |
| 3. Характеристики освещения купола светильника |  |  |
| 3.1 | Центральная освещенность на расстоянии 1 м. от светильника, не менее | 130 000 Люкс |
| 3.2 | Диаметр светового поля (d10), не менее | 220 мм |
| 3.3 | Глубина освещённости （20%）, не менее | 1200 мм |
|  | Глубина освещённости （60%）, не менее | 600мм |
| 3.4 | Цветовая температура, не менее | 4350 К |
| 3.5 | Индекс цветопередачи (Ra), не менее | 96 |
| 3.6 | Индекс цветопередачи (R9), не менее | 96 |
| 3.7 | Диапазон регулировки яркости, не менее | 5-100% |
| 3.8 | Кол-во уровней регулировки яркости, не менее | 5 |
| 3.9 | Полная облученность, не более | 460 Вт/м2 |
| 3.10 | Удельная облученность, не более | 3,6 мВт / (м2∙лк) |
| 3.11 | Остаточная освещенность с одной трубкой, не менее | 100% |
| 3.12 | Остаточная освещенность с одной маской, не менее | 60% |
| 3.13 | Остаточная освещенность с двумя масками, не менее | 50% |
| 3.14 | Остаточная освещенность с двумя масками и трубкой, не менее | 50% |
| 3.15 | Диаметр блока освещения, не менее | 500 мм |
| 4. Электрохарактеристики дополнительного (сателлитного) купола светильника |  |  |
| 4.1 | Срок службы LED ламп, не менее | 60 000 часов |
| 4.4 | Максимальная потребляемая мощность, не более | 65 Вт |
| 4.5 | Требуемое напряжение питающей сети | 220 В +/- 10 % |
| 5. Механические характеристики купола светильника |  |  |
| 5.1 | Кол-во степеней вращения лампы, не менее | 4 |
| 5.2 | Диаметр купола, не более | 500 мм |
| 5.3 | Крепление светильника | Потолочное |
| 5.4 | Перемещение блока освещения по высоте, не менее | 1260 мм |
| 5.5 | Масса блока освещения, не более | 4,5 кг |
| 7. Электрохарактеристики дополнительного (сателлитного) купола светильника |  |  |
| 7.1 | Срок службы LED ламп, не менее | 60 000 часов |
| 7.2 | Максимальная потребляемая мощность, не более | 65 Вт |
| 7.3 | Требуемое напряжение питающей сети | 220 В +/- 10 % |

ЛОТ №8. Видеолапароскопическая стойка

| № |  | Требования технического задания | Требуемая функция или параметр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Видеолапароскопичбеская стойка |  |
|  |  | Модель (полное и точное название): |  |
|  |  | Производитель и страна происхождения: |  |
|  |  | Год выпуска: не ранее 2024 года. | подтвердить |
|  |  | Назначение: Набор предназначен для проведения хирургических операций. |  |
| 1. |  | Комплектация: |  |
|  |  | Эндоскопический инсуффлятор: | 1 шт. |
|  |  | Система аспирации/ирригации: | 1 шт. |
|  |  | Медицинский монитор: | 1 шт. |
|  |  | Видеокамера с блоком управления/Источник света: | 1 шт. |
|  |  | Электрохирургический коагулятор: | 1 шт. |
|  |  | Мобильная аппаратная стойка: | 1 шт. |
|  |  | Набор инструментов и средства уходу за ними: |  |
| 2. |  | Основные технические и эксплуатационные характеристики эндоскопического инсуффлятора: |  |
|  |  | Модель (полное и точное название): | указать |
|  |  | Официальный производитель (полное и точное название): | указать |
|  |  | Страна происхождения товаров: | указать |
|  |  | Техническая документация: | представить |
|  |  | Ссылка на сайт производителя, где представлено описание заявленной модели: | указать |
| 2.1. |  | Поддерживаемого внутриполостного давления в диапазоне не менее: | 1 – 30 mmHg |
| 2.2. |  | Скорость подачи газа в диапазон не менее: | 0,1 - 45 л/мин |
| 2.3. |  | Система контроля интра-абдоминального давления (избыточное давление автоматически сбрасывается): | соответствие |
| 2.4. |  | Предупредительная сигнализация при избыточном интра-абдоминальном давлении: | соответствие |
| 2.5. |  | Индикация интра-абдоминального давления и расхода газа на панели управления: | соответствие |
| 2.6. |  | Инсуффляционная трубка; стерилизуемая; длина не менее 2,5 метра: | 2 шт. |
| 2.6.1. |  | Подтвердить количество, указать каталожный номер и представить техническую информацию: | соответствие |
| 2.7. |  | Шланг высокого давления; длина не менее 50 см: | 1 шт. |
| 2.7.1. |  | Подтвердить количество, указать каталожный номер и представить техническую информацию: | соответствие |
| 2.8. |  | Фильтр газовый: | не менее 50 шт. |
| 2.8.1. |  | Подтвердить количество, указать каталожный номер и представить техническую информацию: | соответствие |
| 2.9. |  | Баллон газовый для CO2; пустой; DIN-коннектор: | 1 шт. |
| 2.9.1. |  | Подтвердить количество, указать каталожный номер и представить техническую информацию: | соответствие |
| 2.10. |  | Держатель для баллона газового: | 1 шт. |
| 2.10.1. |  | Подтвердить количество, указать каталожный номер и представить техническую информацию: | соответствие |
| 2.11. |  | Электропитание - 220 В ± 10 %, 50/60 Гц; сетевой кабель, разъём евростандарт: | соответствие |
| 3. |  | Основные технические и эксплуатационные характеристики системы аспирации/ирригации: |  |
|  |  | Модель (полное и точное название): | указать |
|  |  | Официальный производитель (полное и точное название): | указать |
|  |  | Страна происхождения товаров: | указать |
|  |  | Техническая документация: | представить |
|  |  | Ссылка на сайт производителя, где представлено описание заявленной модели: | указать |
| 3.1. |  | Максимальное давление на выходе не менее: | 750 mmHg |
| 3.2. |  | Максимальная скорость потока при ирригации не менее: | 3000 ml/min |
| 3.3. |  | Максимальная скорость потока при аспирации не менее: | 3000 ml/min |
| 3.4. |  | Бутыль аспирационная; стерилизуемая; объем не менее 1,5 литра: | 1 шт. |
| 3.4.1. |  | Подтвердить количество, указать каталожный номер и представить техническую информацию: | соответствие |
| 3.5. |  | Крышка для аспирационной бутыли; стерилизуемая; с механизмом защиты от переполнения: | 1 шт. |
| 3.5.1. |  | Подтвердить количество, указать каталожный номер и представить техническую информацию: | соответствие |
| 3.6. |  | Бутыль для промывочного раствора; стерилизуемая; с крышкой: | 1 шт. |
| 3.6.1. |  | Подтвердить количество, указать каталожный номер и представить техническую информацию: | соответствие |
| 3.7. |  | Трубка силиконовая для аспирации/ирригации; стерилизуемая; длина не менее 2,5 метра: | 2 шт. |
| 3.7.1. |  | Подтвердить количество, указать каталожный номер и представить техническую информацию: | соответствие |
| 3.8. |  | Канюля для аспирации и ирригации (длина не менее 29 см; диаметр не менее 5 мм; двухходовый кран; латеральные отверстия в дистальной части): | 1 шт. |
| 3.8.1. |  | Подтвердить количество, указать каталожный номер и представить техническую информацию: | соответствие |
| 3.9 |  | Электропитание - 220 В ± 10 %, 50/60 Гц; сетевой кабель, разъём евростандарт: | соответствие |
| 4 |  | ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ КАМЕРА FULL-HD Видео камера объединяет 3 высококачественных блока (камера, свет, захват изображений) для профессионального использования в одном небольшом и компактном корпусе. |  |
|  |  | Технические данные Блок управления • Автоматический баланс белого • Видеовыходы: 1x HDMI, 1x HD-SDI, 1x USB 3.0 micro B • Адаптер световода • Интенсивность света, эквивалентная источнику ксенонового света мощностью 180 Вт • Ручная регулировка интенсивности света • Светодиодная технология • Срок службы светодиодов до 50 000 часов • Цветовая температура: 5 000 °K • Цифровой зум до 2,5x • Сенсорный экран с интуитивно понятным интерфейсом • 17 языков Головка камеры • Датчик: 1CMOS Exmor RTM, технология 1/2’’ Full HD • 3 программируемые кнопки (6 функций) • Затвор: от 1/50 до 1/100 000 сек. • Разрешение: 1920 x 1080 пикселей • Четкость: 1080 строк |  |
| 5. |  | Основные технические и эксплуатационные характеристики медицинского монитора: |  |
|  |  | Модель (полное и точное название): | указать |
|  |  | Официальный производитель (полное и точное название): | указать |
|  |  | Страна происхождения товаров: | указать |
|  |  | Техническая документация: | представить |
|  |  | Ссылка на сайт производителя, где представлено описание заявленной модели: | указать |
|  |  | Специализированный медицинский ЖК-монитор для высококачественной визуализации: | соответствие |
|  |  | Диагональ не менее: | 32” |
|  |  | Разрешение не менее: | 3840 x 2160 |
|  |  | Соотношение сторон: | 16:9 |
|  |  | Контрастность не менее: | 1 350:1 |
|  |  | Яркость не менее: | 700 kd/cm2 |
|  |  | Угол обзора (по вертикали/по горизонтали) не менее: | 178° |
|  |  | Широкий диапазон входных и выходных сигналов (указать): | соответствие |
|  |  | Держатель монитора; регулировка по высоте; угол поворота держателя не менее 360°; крепление VESA 75/100: | 1 шт. |
|  |  | Подтвердить количество, указать каталожный номер и представить техническую информацию: | соответствие |
|  |  | Электропитание - 220 В ± 10 %, 50/60 Гц; сетевой кабель, разъём евростандарт; адаптер 24 В: | соответствие |
| 6. |  | Основные технические и эксплуатационные характеристики электрохирургического коагулятора: |  |
|  |  | Модель (полное и точное название): | указать |
|  |  | Официальный производитель (полное и точное название): | указать |
|  |  | Страна происхождения товаров: | указать |
|  |  | Техническая документация: | представить |
|  |  | Ссылка на сайт производителя, где представлено описание заявленной модели: | указать |
|  |  | Максимальная монополярная мощность не менее: | 400 Вт |
|  |  | Монополярная коагуляция при умеренном режиме не менее: | 200 Вт |
|  |  | Максимальная биполярная мощность не менее: | 120 Вт |
|  |  | Электропитание - 220 В ± 10 %, 50/60 Гц; сетевой кабель, разъём евростандарт: | соответствие |
|  |  | Управление с помощью сенсорного ЖК-дисплея: | соответствие |
|  |  | Возможность индивидуального программирования: | соответствие |
|  |  | Предупреждающие сигналы активирования: | соответствие |
|  |  | Интегрированная система безопасности: | соответствие |
|  |  | Моно- и биполярные гнезда с возможностью педального и ручного управления: | соответствие |
|  |  | Двойная педаль управления | 1 шт. |
|  |  | Нейтральный электрод: | 1 шт. |
|  |  | Кабель для нейтрального электрода; многоразовый: | 1 шт. |
|  |  | Высокочастотный кабель; монополярный; длина не менее 300 см: | 1 шт. |
|  |  | Высокочастотный кабель; биполярный; длина не менее 300 см: | 1 шт. |
|  |  | Рукоятка для монополярных электродов; многоразовая; 2 кнопки (резание и коагуляция): | 2 шт. |
|  |  | Пинцет биполярный с кабелем; многоразовый: | 2 шт. |
| 7. |  | Основные технические и эксплуатационные характеристики мобильной аппаратной стойки: |  |
|  |  | Модель (полное и точное название): | указать |
|  |  | Официальный производитель (полное и точное название): | указать |
|  |  | Страна происхождения товаров: | указать |
|  |  | Техническая документация: | представить |
|  |  | Ссылка на сайт производителя, где представлено описание заявленной модели: | указать |
|  |  | Размеры стойки (ширина, высота, глубина) должны позволять компактное, безопасное и удобное размещение предлагаемых аппаратов: | соответствие |
|  |  | Антистатические ролики с тормозным механизмом: | соответствие |
|  |  | Держатель видеокамеры: | соответствие |
|  |  | Количество полок для оборудования не менее: | 3 шт. |
|  |  | Количество полок, регулируемых по высоте, не менее: | 2 шт. |
| 8. |  | Основные технические и эксплуатационные характеристики инструментов и средств ухода за ними: |  |
|  |  | Лапароскоп 10 мм д., 30°, 310 мм hd | 2 |
|  |  | Лапароскоп 5 мм д., 30°, 310 мм hd | 2 |
|  |  | Корпус трокар classic с краном для тулов 5,5 мм, cl | 2 |
|  |  | Трубка гладкая для автоматического и облегченного трокара, д. 5,5 мм, cl, lw | 2 |
|  |  | Трокар пирамидальный, только г. 5,5 мм, cl, sl, lw | 2 |
|  |  | Корпус трокар classic с краном для тулов 11 мм, cl | 2 |
|  |  | Трубка гладкая для автоматического и облегченного трокакара, д. 11,0 мм, cl, lw | 2 |
|  |  | Трокар пирамидальный, только d.11,0mm, cl, sl, lw | 2 |
|  |  | Переходная втулка, от 10 мм до 5,5 мм | 1 |
|  |  | Игла для инсуффляции вересса 2,0x120mm | 1 |
|  |  | Инструмент отсутствующий/ирригационный, 5 мм w.трубный клапан без лазерной трубки | 1 |
|  |  | Ножницы metzenbaum cvd, в комплекте, 5 мм, 33 см с черной ручкой, без храповика, d.act., cons.of | 1 |
|  |  | Щипцы для биопсии doub. Действовать. , 33 см, 5 Без третчета,w. Черная ручка, конс. Из: | 1 |
|  |  | Захватная сила. Johan, compl., serr. Челюсти 5 мм, 20 мм длина челюстей, 33 см, s.act., конс. Из | 1 |
|  |  | Захватные щипцы, 10mm, cmpl., 33cm, Двойного действия, с храповикой, конс. Из: | 1 |
|  |  | Захват fcps de bakey, челюсть 30 мм, 5 мм, 33 см Atraum.,da,без замка,cmpl,cons. Из: | 1 |
|  |  | Понять. Форк. Эндо клинч, в комплекте 5 мм 33 см, чрезвычайно atr. Serr., состоит из: | 1 |
|  | Мэриленд грасп.fcps. Cvd, 5mm, 33cm, грубый Ser., cmpl. Без храповика, w. Черный h., cons.of |  | 1 |
|  | Захватывание fcps babcock, двойное действие 33 см, 10 мм с храповикой, состоит из: |  | 1 |
|  | Применение зажима fcps.10mm, вращение на 360°. Детача. Комплект. F.ethicon зажимы средний/большой |  | 1 |
|  | Иглодержатель с осевой ручкой, 5 мм 32cm,tc,прямой,ll-соединитель |  | 1 |
|  | Биполярные щипцы maryland ужской 4 мм / женский 4 мм |  | 1 |
|  | Направляющая с проушиной 5mm, 330mm |  | 1 |
|  | Электрод крючком 90°,монополярный 5 мм d.330m |  | 1 |
|  | Монополярный кабель 3 м, мужской 4 мм / женский 4 мм |  | 1 |
|  | Биполярный кабель 3м, плоская вилка |  | 1 |
| 9. |  | Стандарты качества и безопасности: |  |
|  |  | ISO 13485: | соответствие |
|  |  | CE или FDA USA: | соответствие |
|  |  | Копии сертификатов качества и безопасности должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов. | соответствие |
| 10. |  | Документация: |  |
|  |  | Инструкция по эксплуатации на русском языке. | соответствие |
|  |  | Инструкция по техническому обслуживанию на русском или английском языке. | соответствие |
|  |  | Электронная версия инструкции по эксплуатации (в конкурсном предложении): | представить |
| 11. |  | Гарантийные условия: |  |
|  |  | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: | 12 месяцев |
| 12. |  | Монтаж: |  |
|  |  | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на рабочем месте. | соответствие |
| 13. |  | Обучение медицинского персонала: |  |
|  |  | Обучение должно быть на русском языке или на узбекском языке | соответствие |
|  |  | Поставщик должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала (до 2 человек). | соответствие |

ЛОТ №9. Набор хирургических инструментов операционный большой

| № п/п | Наименование | Кол - во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор хирургических инструментов (большой) (количество 2 набора) |  |  |
|  | Производитель: |  |  |
|  | Назначение: набор хирургических инструментов предназначены для выполнения операций на органах грудной и брюшной полостей, забрюшинном пространстве. Хирургический инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали. Метод стерилизации–автоклавированием и воздушной стерилизацией. |  |  |
| 2 | Требования к составу набора: |  |  |
| 1 | FOERSTER SPONGE HOLDING FORCEPS STRAIGHT SERRATED 25CM | 4 | шт. |
| 2 | BACKHAUS TOWEL FORCEPS 13CM | 6 | шт. |
| 3 | SCALPEL HANDLE, FIG. 3 | 1 | шт. |
| 4 | SCALPEL HANDLE, FIG. 4 | 1 | шт. |
| 5 | SCALPEL HANDLE, FIG. 7 | 1 | шт. |
| 6 | MAYO OPERATING SCISSORS STRAIGHT 17CM | 1 | шт. |
| 7 | MAYO OPERATING SCISSORS CURVED 17CM | 1 | шт. |
| 8 | METZENBAUM-NELSON DISSECTING SCISSORS CURVED BL/BL 18CM | 1 | шт. |
| 9 | STANDARD SCISSORS STRAIGHT SH/BL 14,5CM | 1 | шт. |
| 10 | UNIVERSAL WIRE SCISSORS 12CM SAW EDGE | 1 | шт. |
| 11 | STANDARD DRESSING FORCEPS 14,5CM | 2 | шт. |
| 12 | STANDARD DRESSING FORCEPS 20CM | 2 | шт. |
| 13 | STANDARD TISSUE FORCEPS 14,5CM 1X2 TEETH | 2 | шт. |
| 14 | STANDARD TISSUE FORCEPS 20CM 1X2 TEETH | 2 | шт. |
| 15 | ALLIS INTESTINAL GRASPING FORCEPS 15CM 5X6 TEETH | 2 | шт. |
| 16 | BABCOCK INTESTINAL GRASPING FORCEPS 16CM | 2 | шт. |
| 17 | HALSTED-MOSQUITO HAEMOSTATIC FORCEPS STRAIGHT 12,5CM | 6 | шт. |
| 18 | HALSTED-MOSQUITO HAEMOSTATIC FORCEPS CURVED 12,5CM | 6 | шт. |
| 19 | CRILE-RANKIN HAEMOSTATIC FORCEPS STRAIGHT 16CM | 4 | шт. |
| 20 | CRILE-RANKIN HAEMOSTATIC FORCEPS CURVED 16CM | 4 | шт. |
| 21 | ROCHESTER-PEAN HAEMOSTATIC FORCEPS CURVED 16CM | 4 | шт. |
| 22 | OCHSNER-KOCHER HAEMOSTATIC FORCEPS STRAIGHT 1X2 TEETH 16CM | 4 | шт. |
| 23 | RICHARDSON RETRACTOR 24CM 44X38MM | 2 | шт. |
| 24 | KELLY RETRACTOR 26CM 65X50MM | 2 | шт. |
| 25 | KOCHER RETRACTOR 25CM 80X65MM | 2 | шт. |
| 26 | DEAVER RETRACTOR 30CM 50MM | 2 | шт. |
| 27 | VOLKMANN RETRACTOR BLUNT 4 TEETH 21,5CM | 2 | шт. |
| 28 | VOLKMANN RETRACTOR BLUNT 6 TEETH 21,5CM | 2 | шт. |
| 29 | CUSHING RETRACTOR 20CM 10MM | 2 | шт. |
| 30 | PARKER-LANGENBECK (US-ARMY) RETRACTORS 21CM SET OF 2 PIECES | 1 | шт. |
| 31 | ABDOMINAL SPATULA MALLEABLE 33CM 30MM | 1 | шт. |
| 32 | ABDOMINAL SPATULA MALLEABLE 33CM 40MM | 1 | шт. |
| 33 | BALFOUR ABDOMINAL RETRACTOR 180MM 35X70MM / 45X80MM | 1 | шт. |
| 34 | GROOVED DIRECTOR 14,5CM | 1 | шт. |
| 35 | PROBE WITH EYE 14,5CM 2MM | 1 | шт. |
| 36 | DESCHAMPS LIGATURE NEEDLE 20CM BLUNT CURVED TO RIGHT FOR THE LEFT HAND | 1 | шт. |
| 37 | DESCHAMPS LIGATURE NEEDLE 20CM BLUNT CURVED TO LEFT FOR THE RIGHT HAND | 1 | шт. |
| 38 | POOLE SUCTION TUBE STRAIGHT 22CM 10MM | 1 | шт. |
| 39 | MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER 16CM TC | 2 | шт. |
| 40 | MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER 20CM TC | 2 | шт. |
| 3 | Регистрация – Предлагаемые инструменты должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |  |
| 4 | Документация: |  |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке. |  |  |
| 5 | Инструменты должны быть новыми, ранее неиспользованными |  |  |

Набор

ЛОТ №10. Хирургических инструментов для нейрохирургии

| № | Требования технического задания | Кол-во в 1 наборе | Соответствие | Ссылка на документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор хирургических инструментов для нейрохирургии |  |  |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  | указать |  |
| 3 | Страна происхождения: |  | указать |  |
| 4 | Техническая документация: |  | представить |  |
| 5 | Общее описание: |  |  |  |
|  | БАЗОВЫЙ НЕЙРО НАБОР |  |  |  |
|  | STANDARD SCISSORS STRAIGHT SH/BL 15,5CM | 2 |  |  |
|  | MAYO OPERATING SCISSORS STRAIGHT 14,5CM | 2 |  |  |
|  | MAYO OPERATING SCISSORS STRAIGHT 17CM | 2 |  |  |
|  | MAYO OPERATING SCISSORS CURVED 14,5CM | 2 |  |  |
|  | MAYO OPERATING SCISSORS CURVED 17CM | 2 |  |  |
|  | SCHMIEDEN DURA SCISSORS 17CM | 1 |  |  |
|  | STRULLY DURA-SCISSORS BLUNT 22CM | 1 |  |  |
|  | UNIVERSAL WIRE SCISSORS 12CM SAW EDGE | 1 |  |  |
|  | CRILE HAEMOSTATIC FORCEPS CURVED 14CM | 25 |  |  |
|  | HALSTED-MOSQUITO HAEMOSTATIC FORCEPS CURVED 12,5CM | 24 |  |  |
|  | ADSON HAEMOSTATIC FORCEPS STRAIGHT 1X2 TEETH 18,5CM | 6 |  |  |
|  | ADSON HAEMOSTATIC FORCEPS CURVED 1X2 TEETH 18,5CM | 6 |  |  |
|  | BACKHAUS TOWEL FORCEPS 11CM | 10 |  |  |
|  | FOERSTER SPONGE HOLDING FORCEPS STRAIGHT SERRATED 25CM | 2 |  |  |
|  | ADSON DRESSING FORCEPS 12CM | 1 |  |  |
|  | YASARGILMICRO FORCEPS 22,5CM SPOON SHAPED 3MM | 1 |  |  |
|  | STANDARD DRESSING FORCEPS 18CM | 1 |  |  |
|  | ADSON TISSUE FORCEPS 12CM | 1 |  |  |
|  | CUSHING TISSUE FORCEPS 17CM | 1 |  |  |
|  | CUSHING RETRACTOR 20CM 14MM | 1 |  |  |
|  | CUSHING RETRACTOR 20CM 16MM | 1 |  |  |
|  | SENN-MUELLER RETRACTOR SHARP 16CM | 2 |  |  |
|  | WEITLANER-LOKTITE RETRACTOR SHARP 16,5CM | 1 |  |  |
|  | PROBE WITH EYE 16CM 2MM | 2 |  |  |
|  | PROBE DOUBLE-ENDED 14,5CM 2MM | 1 |  |  |
|  | STILLE OSTEOTOME STRAIGHT, 20CM 10MM | 1 |  |  |
|  | STILLE OSTEOTOME STRAIGHT, 20CM 15MM | 1 |  |  |
|  | STILLE OSTEOTOME STRAIGHT, 20CM 20MM | 1 |  |  |
|  | VOLKMANN BONE CURETTE DOUBLE-ENDED OVAL/OVAL 13CM | 1 |  |  |
|  | ADSON RASPATORY 17CM FIG.3 | 1 |  |  |
|  | LANGENBECK ELEVATOR 20CM 8MM | 1 |  |  |
|  | LANGENBECK ELEVATOR 20CM 10MM | 1 |  |  |
|  | STILLE-LEUR BONE RONGEUR 22CM | 1 |  |  |
|  | STILLE-LEUR BONE RONGEUR 22CM | 1 |  |  |
|  | STILLE-LISTON BONE CUTTING FORCEPS STRAIGHT 27CM | 1 |  |  |
|  | HUDSON HAND DRILL COMPLETE 27CM | 1 |  |  |
|  | LOUTE WIRE TIGHTENER 21CM | 1 |  |  |
|  | CRILE-WOOD NEEDLE HOLDER 18CM TC | 2 |  |  |
|  | MARTEL CONDUCTOR 33CM | 2 |  |  |
|  | CRUTCHFIELD CERVICAL TRACTION TONG SMALL | 1 |  |  |
|  | TWIST DRILL 1,1MM 45/30MM | 1 |  |  |
|  | TWIST DRILL 1,1MM 45/30MM | 1 |  |  |
|  | MCKENZIE CLIP APPLYING FORCEPS 19CM | 1 |  |  |
|  | SILVER BRAIN CLIPS IN PLASTIC VIAL 100PC | 1 |  |  |
|  | SILVER BRAIN CLIPS IN PLASTIC VIAL 100PC | 2 |  |  |
|  | MCKENZIE BRAIN CLIP CARRIER | 1 |  |  |
|  | MCKENZIE BRAIN CLIP CARRIER | 1 |  |  |
|  | HORSLEY DURA DISSECTOR 20CM | 20 |  |  |
|  | HORSLEY DURA DISSECTOR 20CM | 20 |  |  |
|  | ADSON DURA HOOK SHARP 20CM | 1 |  |  |
|  | ADSON DURA HOOK BLUNT 20CM | 1 |  |  |
|  | FRAZIER DURA HOOK BLUNT 13CM | 1 |  |  |
|  | FRAZIER SUCTION CANNULA 6 CHAR. 17CM | 1 |  |  |
|  | FRAZIER SUCTION CANNULA 8 CHAR. 17CM | 1 |  |  |
|  | ADSON SUCTION CANNULA 12 CHAR. 21CM | 1 |  |  |
|  | LOVE-GRUENWALD LAMINECTOMY RONGEUR STR. 3X10MM 18CM | 1 |  |  |
|  | SPURLING LAMINECTOMY RONGEUR UPWARDS 4X10MM 13CM | 1 |  |  |
|  | ALLIS INTESTINAL GRASPING FORCEPS 19CM | 12 |  |  |
|  | FINOCCHIETTO-BURFORD RIB SPREADER STAINLESS STEEL, 250MM | 1 |  |  |
|  | SCALPEL HANDLE, FIG. 4 | 2 |  |  |
|  | НАБОР ДЛЯ КРАНИОТОМИИ |  |  |  |
|  | FOERSTER SPONGE HOLDING FORCEPS STRAIGHT SERRATED 25CM | 4 |  |  |
|  | BACKHAUS TOWEL FORCEPS 13CM | 6 |  |  |
|  | SCALPEL HANDLE, FIG. 3 | 1 |  |  |
|  | SCALPEL HANDLE, FIG. 4 | 1 |  |  |
|  | SCALPEL HANDLE, FIG. 7 | 1 |  |  |
|  | MAYO OPERATING SCISSORS STRAIGHT 17CM | 1 |  |  |
|  | MAYO OPERATING SCISSORS CURVED 17CM | 1 |  |  |
|  | METZENBAUM-NELSON DISSECTING SCISSORS CURVED BL/BL 18CM | 1 |  |  |
|  | SCHMIEDEN DURA SCISSORS 17CM | 1 |  |  |
|  | STANDARD SCISSORS STRAIGHT SH/BL 14,5CM | 1 |  |  |
|  | ADSON DRESSING FORCEPS 12CM | 2 |  |  |
|  | ADSON TISSUE FORCEPS 12CM | 2 |  |  |
|  | TAYLOR DRESSING FORCEPS 17,5CM | 2 |  |  |
|  | TAYLOR DRESSING FORCEPS 17,5CM | 1 |  |  |
|  | TAYLOR TISSUE FORCEPS 17,5CM | 1 |  |  |
|  | HALSTED-MOSQUITO HAEMOSTATIC FORCEPS STRAIGHT 12,5CM | 4 |  |  |
|  | HALSTED-MOSQUITO HAEMOSTATIC FORCEPS CURVED 12,5CM | 4 |  |  |
|  | DANDY HAEMOSTATIC FORCEPS CURVED | 6 |  |  |
|  | DE VILBISS CRANIAL PUNCH COMPLETE 21CM | 1 |  |  |
|  | LUER BONE RONGEUR 17CM | 1 |  |  |
|  | LEMPERT BONE RONGEUR 19CM | 1 |  |  |
|  | ZAUFAL-JANSEN BONE RONGEUR 18CM | 1 |  |  |
|  | STILLE-LEUR BONE RONGEUR 22CM | 1 |  |  |
|  | STILLE BONE RONGEUR 23CM 6MM | 1 |  |  |
|  | DAHLGREN CRANIAL PUNCH COMPLETE 20CM | 1 |  |  |
|  | SPURLING LAMINECTOMY RONGEUR STRAIGHT 4X10MM 18CM | 1 |  |  |
|  | SPURLING LAMINECTOMY RONGEUR UPWARDS 4X10MM 18CM | 1 |  |  |
|  | OLDBERG LAMINECTOMY RONGEUR 6MM 180MM 25CM TOTAL LENGTH | 1 |  |  |
|  | WEITLANER-LOKTITE RETRACTOR SHARP 20CM | 2 |  |  |
|  | JANSEN RETRACTOR BLUNT 10CM | 2 |  |  |
|  | CUSHING RETRACTOR 20CM 10MM | 2 |  |  |
|  | CUSHING RETRACTOR 20CM | 2 |  |  |
|  | CUSHING BRAIN SPATULA 7X9MM 18CM | 2 |  |  |
|  | MARTIN ABDOMINAL SPATULA SOFT 200X17MM | 2 |  |  |
|  | LANGENBECK ELEVATOR 20CM 8MM | 2 |  |  |
|  | DAVIS DURA DISSECTOR 24,5CM | 1 |  |  |
|  | SIMON BONE CURETTE FIG.1 25CM | 1 |  |  |
|  | SIMON BONE CURETTE FIG.2 25CM | 1 |  |  |
|  | SIMON BONE CURETTE FIG.3 25CM | 1 |  |  |
|  | HUDSON HAND DRILL COMPLETE 27CM | 1 |  |  |
|  | MCKENZIE DRILL 13MM | 1 |  |  |
|  | BURR 16MM FIG. 3 | 1 |  |  |
|  | EXTENSION PIECE ONLY | 1 |  |  |
|  | STILLE HAND DRILL COMPLETE 20CM | 1 |  |  |
|  | ADSON FORCEPS 15CM | 1 |  |  |
|  | HANDLE FOR OLIVECRONA WIRE SAW | 2 |  |  |
|  | MARTEL CONDUCTOR 33CM | 2 |  |  |
|  | OLIVECRONA WIRE SAW 30CM | 3 |  |  |
|  | OLIVECRONA WIRE SAW 40CM | 3 |  |  |
|  | FRAZIER DURA HOOK SHARP 13CM | 2 |  |  |
|  | DANDY NERVE HOOK STRAIGHT 20CM | 2 |  |  |
|  | FRAZIER SUCTION CANNULA 6 CHAR. 17CM | 2 |  |  |
|  | MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER 18CM TC | 2 |  |  |
|  | MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER 16CM TC | 2 |  |  |
|  | НАБОР ДЛЯ ЛАМИНЭКТОМИИ |  |  |  |
|  | FOERSTER SPONGE HOLDING FORCEPS STRAIGHT SERRATED 25CM | 4 |  |  |
|  | BACKHAUS TOWEL FORCEPS 13CM | 6 |  |  |
|  | SCALPEL HANDLE, FIG. 3 | 1 |  |  |
|  | SCALPEL HANDLE, FIG. 4 | 1 |  |  |
|  | SCALPEL HANDLE, FIG. 7 | 1 |  |  |
|  | MAYO OPERATING SCISSORS STRAIGHT 17CM | 1 |  |  |
|  | MAYO OPERATING SCISSORS CURVED 17CM | 1 |  |  |
|  | METZENBAUM-NELSON DISSECTING SCISSORS CURVED BL/BL 18CM | 1 |  |  |
|  | STANDARD SCISSORS STRAIGHT SH/BL 14,5CM | 1 |  |  |
|  | STANDARD DRESSING FORCEPS 14,5CM | 2 |  |  |
|  | STANDARD DRESSING FORCEPS 20CM | 1 |  |  |
|  | STANDARD TISSUE FORCEPS 14,5CM | 2 |  |  |
|  | STANDARD TISSUE FORCEPS 20CM | 1 |  |  |
|  | TAYLOR DRESSING FORCEPS 17,5CM | 2 |  |  |
|  | TAYLOR TISSUE FORCEPS 17,5CM 1X2 TEETH, WITH DISSECTOR END | 1 |  |  |
|  | TAYLOR DRESSING FORCEPS 17,5CM BAYONET, WITH DISSECTOR END | 1 |  |  |
|  | TAYLOR TISSUE FORCEPS 17,5CM 1X2 TEETH, BAYONET, WITH DISSECTOR END | 1 |  |  |
|  | ALLIS INTESTINAL GRASPING FORCEPS 15CM 5X6 TEETH | 2 |  |  |
|  | HALSTED-MOSQUITO HAEMOSTATIC FORCEPS STRAIGHT 12,5CM | 6 |  |  |
|  | HALSTED-MOSQUITO HAEMOSTATIC FORCEPS CURVED 12,5CM | 6 |  |  |
|  | CRILE-RANKIN HAEMOSTATIC FORCEPS CURVED 16CM | 4 |  |  |
|  | STILLE-LISTON BONE CUTTING FORCEPS STRAIGHT 27CM | 1 |  |  |
|  | LISTON-KEY HORSLEY BONE CUTTING FORCEPS 27CM | 1 |  |  |
|  | STILLE-LEUR BONE RONGEUR 22CM | 1 |  |  |
|  | STILLE BONE RONGEUR 23CM 6MM | 1 |  |  |
|  | LEKSELL BONE RONGEUR 24CM 8MM | 1 |  |  |
|  | LUER BONE RONGEUR 17CM CURVED | 1 |  |  |
|  | COLCLOUGH DISC RONGEUR 150MM/5MM 90° UP | 1 |  |  |
|  | COLCLOUGH DISC RONGEUR 150MM/5MM 90°DOWN | 1 |  |  |
|  | SPURLING LAMINECTOMY RONGEUR STRAIGHT 4X10MM 13CM | 1 |  |  |
|  | LOVE-GRUENWALD LAMINECTOMY RONGEUR STR. 3X10MM 13CM | 1 |  |  |
|  | LOVE-GRUENWALD LAMINECTOMY RONGEUR UP 3X10MM 13CM | 1 |  |  |
|  | LOVE-GRUENWALD LAMINECTOMY RONGEUR DOWN 3X10MM 13CM | 1 |  |  |
|  | SIMON BONE CURETTE FIG.000 24CM | 1 |  |  |
|  | SIMON BONE CURETTE FIG.00 24CM | 1 |  |  |
|  | SIMON BONE CURETTE FIG.0 24CM | 1 |  |  |
|  | SIMON BONE CURETTE FIG.1 25CM | 1 |  |  |
|  | SIMON BONE CURETTE FIG.2 25CM | 1 |  |  |
|  | SIMON BONE CURETTE FIG.3 25CM | 1 |  |  |
|  | SIMON BONE CURETTE FIG.4 25CM | 1 |  |  |
|  | SIMON BONE CURETTE FIG.5 25CM | 1 |  |  |
|  | SIMON BONE CURETTE FIG.6 25CM | 1 |  |  |
|  | COTTLE OSTEOTOME STRAIGHT, GRADUATED 18CM, 4MM | 1 |  |  |
|  | COTTLE OSTEOTOME STRAIGHT, GRADUATED 18CM, 7MM | 1 |  |  |
|  | COTTLE OSTEOTOME STRAIGHT, GRADUATED 18CM, 9MM | 1 |  |  |
|  | BECKMANN ADSON RETRACTOR SHARP 31CM 4X4 TEETH | 2 |  |  |
|  | WEITLANER-LOKTITE RETRACTOR SHARP 20CM 3X4 TEETH | 2 |  |  |
|  | SCOVILLE NERVE ROOT RETRACTOR 20CM 7MM ANGLED | 1 |  |  |
|  | VOLKMANN RETRACTOR BLUNT 4 TEETH 21,5CM | 2 |  |  |
|  | FARABEUF RETRACTORS 15CM SET OF 2 PIECES | 1 |  |  |
|  | CUSHING RETRACTOR 20CM 10MM | 2 |  |  |
|  | LANGENBECK ELEVATOR 20CM 8MM | 2 |  |  |
|  | LANGENBECK RASPATORY 19CM STRAIGHT | 2 |  |  |
|  | LANGENBECK ELEVATOR 20CM 8MM | 2 |  |  |
|  | COTTLE ELEVATOR DOUBLE ENDED 22 CM | 2 |  |  |
|  | FREER ELEVATOR SHARP/BLUNT 18CM | 1 |  |  |
|  | PENFIELD DURA DISSECTOR 17,5CM FIG. 1 | 1 |  |  |
|  | PENFIELD DURA DISSECTOR 19,5CM FIG. 2 | 1 |  |  |
|  | PENFIELD DURA DISSECTOR 19,5CM FIG. 3 | 1 |  |  |
|  | DANDY NERVE HOOK STRAIGHT 20CM | 2 |  |  |
|  | FRAZIER SUCTION CANNULA 8 CHAR. 17CM | 2 |  |  |
|  | FRAZIER SUCTION CANNULA 10 CHAR. 17CM | 1 |  |  |
|  | BERGMANN MALLET 24CM, 45MM, 300GR. | 1 |  |  |
|  | MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER 16CM TC | 2 |  |  |
|  | Стандарты качества и безопасности: |  |  |  |
|  | ISO 13485: | соответствие |  |  |
|  | ГОСТ 30208-94 / ISO 7153-1:2016 «Инструменты хирургические. Металлические материалы»/ “Surgical instruments. Metallic materials” | соответствие |  |  |
|  | CE или FDA или РУз | соответствие |  |  |
|  | Копии сертификатов качества и безопасности должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов. | соответствие |  |  |
|  | Гарантийные условия: |  |  |  |
|  | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: | 12 месяцев |  |  |
|  | Оборудование должно быть новым, не ранее 2024 года выпуска. |  |  |  |

ЛОТ №11. Набор инструментов травматологический

| № | Наименование инструмента | Кол. | Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы (Кат № и № стр.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Набор инструментов травматологический (2 комплекта наборов ) |  |  |
|  | Модель (полное и точное название): |  |  |
|  | Производитель (полное и точное название): |  |  |
|  | Страна происхождения: |  |  |
|  | Назначение: Инструменты многоразового использования для производства хирургических вмешательств при механических травмах опорно-двигательного аппарата; |  |  |
|  | НАБОР ДЛЯ ПЕРЕСАДКИ КОЖИ |  |  |
|  | FOERSTER SPONGE HOLDING FORCEPS STRAIGHT SERRATED 25CM | 4 |  |
|  | BACKHAUS TOWEL FORCEPS 13CM | 6 |  |
|  | SCALPEL HANDLE, FIG. 3 | 1 |  |
|  | SCALPEL HANDLE, FIG. 4 | 1 |  |
|  | MAYO OPERATING SCISSORS STRAIGHT 14,5CM | 1 |  |
|  | MAYO OPERATING SCISSORS CURVED 14,5CM | 1 |  |
|  | METZENBAUM-NELSON DISSECTING SCISSORS CURVED BL/BL 18CM | 1 |  |
|  | IRIS SCISSORS STRAIGHT 11,5CM TC | 1 |  |
|  | STANDARD SCISSORS STRAIGHT SH/BL 14,5CM | 1 |  |
|  | MICRO-ADSON TISSUE FORCEPS 12CM | 2 |  |
|  | STANDARD DRESSING FORCEPS 14,5CM | 2 |  |
|  | STANDARD TISSUE FORCEPS 14,5CM | 2 |  |
|  | ALLIS INTESTINAL GRASPING FORCEPS 15CM | 2 |  |
|  | HALSTED-MOSQUITO HAEMOSTATIC FORCEPS STRAIGHT 12,5CM | 2 |  |
|  | HALSTED-MOSQUITO HAEMOSTATIC FORCEPS CURVED 12,5CM | 2 |  |
|  | CRILE-RANKIN HAEMOSTATIC FORCEPS STRAIGHT 16CM | 4 |  |
|  | ROCHESTER-PEAN HAEMOSTATIC FORCEPS CURVED 16CM | 2 |  |
|  | GROOVED DIRECTOR 14,5CM | 1 |  |
|  | PROBE WITH EYE 14,5CM 2MM | 1 |  |
|  | VOLKMANN RETRACTOR SHARP 1 TOOTH 21,5CM | 2 |  |
|  | METAL RULER 150MM/6INCH | 1 |  |
|  | CRILE-WOOD NEEDLE-HOLDER 15CM TC | 2 |  |
|  | HUMBY DERMATOME COMPLETE 31CM | 1 |  |
|  | FIXING PLATE FOR 7900-00 | 1 |  |
|  | НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ БАНДАЖА |  |  |
|  | MAYO OPERATING SCISSORS STRAIGHT 14,5CM | 1 |  |
|  | LISTER BANDAGE SCISSORS 14CM | 1 |  |
|  | LISTER BANDAGE SCISSORS 18CM | 1 |  |
|  | OCHSNER-KOCHER HAEMOSTATIC FORCEPS STRAIGHT 1X2 TEETH 14CM | 1 |  |
|  | OCHSNER-KOCHER HAEMOSTATIC FORCEPS CURVED 1X2 TEETH 14CM | 2 |  |
|  | JOHNS HOPKINS BULLDOG CLAMP 6,5CM | 1 |  |
|  | STANDARD DRESSING FORCEPS 14,5CM | 1 |  |
|  | STANDARD TISSUE FORCEPS 14,5CM | 1 |  |
|  | SCALPEL HANDLE, FIG. 4 | 1 |  |
|  | PROBE DOUBLE-ENDED 14,5CM 2MM | 1 |  |
|  | GROOVED DIRECTOR 14,5CM | 1 |  |
|  | НАБОР ДЛЯ ТРАВМАТОЛОГИИ |  |  |
|  | GERSTER-LOWMAN BONE HOLDING CLAMP 18CM 28MM | 1 |  |
|  | LANE BONE HOLDING FORCEPS 33CM | 2 |  |
|  | STILLE BONE RONGEUR 23CM 8MM | 1 |  |
|  | RUSKIN-LISTON BONE CUTTING FORCEPS STRAIGHT 18,5CM | 1 |  |
|  | BENNETT BONE LEVER 24CM 43MM | 2 |  |
|  | MEYERDING RETRACTOR 22CM 75X25MM | 1 |  |
|  | MEYERDING RETRACTOR 24CM 90X50MM | 1 |  |
|  | HOHMANN BONE LEVER 24CM 18MM | 2 |  |
|  | HOHMANN BONE LEVER 24CM 43MM | 1 |  |
|  | HOHMANN BONE LEVER 24CM 70MM | 1 |  |
|  | MALLET 26,5CM, 30MM, 450GR. | 1 |  |
|  | BONE CURETTE STRAIGHT FIG.0 20CM | 1 |  |
|  | BONE CURETTE CURVED FIG.2 20CM | 1 |  |
|  | BONE CURETTE STRAIGHT FIG.5 20CM | 1 |  |
|  | FRAZIER SUCTION CANNULA 8 CHAR. 17CM | 1 |  |
|  | BONE HOLDING FORCEPS SELF-CENTERING 24CM 9,5MM | 1 |  |
|  | BARRAQU.MICRONEEDLEHOLD. W.RAT.14CM 8MM | 1 |  |
|  | SCALPEL HANDLE, FIG. 4 | 2 |  |
|  | HALSTED-MOSQUITO HAEMOSTATIC FORCEPS CURVED 12,5CM | 6 |  |
|  | HALSTED-MOSQUITO HAEMOSTATIC FORCEPS STRAIGHT 12,5CM | 6 |  |
|  | BACKHAUS TOWEL FORCEPS 11CM | 12 |  |
|  | FOERSTER SPONGE HOLDING FORCEPS CURVED SERRATED 25CM | 3 |  |
|  | MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER 18CM TC | 2 |  |
|  | CRILE-WOOD NEEDLE HOLDER 18CM TC | 1 |  |
|  | НАБОР БАЗОВЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ |  |  |
|  | RETRACTOR SHARP 1 TOOTH 16CM | 3 |  |
|  | RETRACTOR SHARP 3 TEETH 16CM | 3 |  |
|  | FARABEUF RASPATORY STRAIGHT 15CM | 1 |  |
|  | FARABEUF RASPATORY CURVED 15CM | 1 |  |
|  | LAMBOTTE RASPATORY 21CM 20MM | 1 |  |
|  | VOLKMANN RETRACTOR BLUNT 3 TEETH 21,5CM | 2 |  |
|  | LANGENBECK RETRACTOR 22CM 30X11MM | 2 |  |
|  | LANGENBECK RETRACTOR 22CM 30X14MM | 2 |  |
|  | LANGENBECK RETRACTOR 22CM 30X16MM | 2 |  |
|  | LANGENBECK RETRACTOR 22CM 40X11MM | 2 |  |
|  | KOCHER RETRACTOR SHARP 1 TOOTH 22CM | 2 |  |
|  | HOHMANN BONE LEVER 24CM 70MM | 1 |  |
|  | HOHMANN BONE LEVER 24CM 43MM | 1 |  |
|  | HOHMANN BONE LEVER 24CM 18MM | 1 |  |
|  | HOHMANN BONE LEVER 22CM 8MM | 1 |  |
|  | BENNETT BONE LEVER 24CM 43MM | 2 |  |
|  | HOHMANN-WILLIGER BONE LEVER 16CM | 2 |  |
|  | GERSTER-LOWMAN BONE HOLDING CLAMP 22CM 40MM | 2 |  |
|  | GERSTER-LOWMAN BONE HOLDING CLAMP 18CM 28MM | 2 |  |
|  | VERBRUGGE BONE HOLDING FORCEPS 25CM 9,5MM | 2 |  |
|  | VERBRUGGE BONE HOLDING FORCEPS 17,5CM 5MM | 2 |  |
|  | VOLKMANN BONE CURETTE FIG.00, 17CM | 1 |  |
|  | VOLKMANN BONE CURETTE FIG.0, 17CM | 1 |  |
|  | VOLKMANN BONE CURETTE FIG.2, 17CM | 1 |  |
|  | VOLKMANN BONE CURETTE FIG.3, 17CM | 1 |  |
|  | VOLKMANN BONE CURETTE DOUBLE-ENDED OVAL/OVAL 17CM | 1 |  |
|  | STILLE BONE CHISEL STRAIGHT, 20CM 10MM | 1 |  |
|  | STILLE BONE CHISEL STRAIGHT, 20CM 20MM | 1 |  |
|  | STILLE BONE CHISEL STRAIGHT, 20CM 25MM | 1 |  |
|  | STILLE GOUGE STRAIGHT, 20CM 10MM | 1 |  |
|  | STILLE GOUGE STRAIGHT, 20CM 20MM | 1 |  |
|  | STILLE OSTEOTOME STRAIGHT, 20CM 10MM | 1 |  |
|  | STILLE OSTEOTOME STRAIGHT, 20CM 20MM | 1 |  |
|  | STILLE OSTEOTOME STRAIGHT, 20CM 25MM | 1 |  |
|  | CHARRIÈRE AMPUTATION SAW 35CM | 1 |  |
|  | PUTTI BONE RASP ROUND 30CM | 1 |  |
|  | MEAD MALLET WITH PLASTIC FACES 17CM, 26MM, 320GR. | 1 |  |
|  | BONE FILE 24,5CM, 13MM | 1 |  |
|  | LEMPERT BONE RONGEUR 19CM | 1 |  |
|  | RUSKIN BONE RONGEUR 18CM | 1 |  |
|  | STILLE-RUSKIN BONE RONGEUR 23CM | 1 |  |
|  | STILLE-LISTON BONE CUTTING FORCEPS STRAIGHT 27CM | 1 |  |
|  | OLIVECRONA WIRE SAW 50CM | 50 |  |
|  | HANDLE FOR OLIVECRONA WIRE SAW | 2 |  |
|  | HOHMANN-WILLIGER BONE LEVER 16CM | 2 |  |
|  | LOUTE WIRE TIGHTENER 21CM | 1 |  |
|  | BRUNS BANDAGE SCISSORS SAW EDGE 24CM | 1 |  |
|  | ELECTR.PLASTER SAW TEKNO POWER 230V | 1 |  |
|  | HENNIG PLASTER SPREADER 28CM | 1 |  |
|  | BACKHAUS TOWEL FORCEPS 11CM | 12 |  |
|  | HALSTED-MOSQUITO HAEMOSTATIC FORCEPS CURVED 12,5CM | 6 |  |
|  | SCALPEL HANDLE, FIG. 4 | 2 |  |
|  | MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER 14CM TC | 2 |  |
|  | MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER 18CM TC | 2 |  |
|  | METZENBAUM-NELSON DISSECTING SCISSORS CURVED BL/BL 18CM | 2 |  |
|  | MAYO OPERATING SCISSORS CURVED 17CM | 2 |  |
|  | FOERSTER SPONGE HOLDING FORCEPS STRAIGHT SERRATED 25CM | 2 |  |
|  | METZENBAUM-NELSON DISSECTING SCISSORS CURVED BL/BL 20CM | 2 |  |
|  | НАБОР БАЗОВЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ |  |  |
|  | MAYO-HARRINGTON OPERATING SCISSORS CURVED 22,5CM | 1 |  |
|  | ADLERKREUTZ TISSUE FORCEPS 15CM | 1 |  |
|  | ADLERKREUTZ TISSUE FORCEPS 20CM | 1 |  |
|  | REDON GUIDE NEEDLE 10 char. CURVED | 1 |  |
|  | REDON GUIDE NEEDLE 12 char. CURVED | 1 |  |
|  | REDON GUIDE NEEDLE 14 char. CURVED | 1 |  |
|  | SEIZING FCPS. PARALLEL ACTION 18CM 7MM | 1 |  |
|  | WIRE BENDING FORCEPS 17 CM | 1 |  |
|  | FLAT NOSE PLIERS W.SERR.JAWS 17CM | 1 |  |
|  | UNIVERSAL WIRE SCISSORS 12CM SAW EDGE | 1 |  |
|  | ADLERKREUTZ TISSUE FORCEPS 15CM | 1 |  |
|  | SCHEDE BONE CURETTE FIG.0, 17CM | 1 |  |
|  | SCHEDE BONE CURETTE FIG.00, 17CM | 1 |  |
|  | SCHEDE BONE CURETTE FIG.000, 17CM | 1 |  |
|  | SCHEDE BONE CURETTE FIG.1, 17CM | 1 |  |
|  | SCHEDE BONE CURETTE FIG.2, 17CM | 1 |  |
|  | SCHEDE BONE CURETTE FIG.3, 17CM | 1 |  |
|  | SCHEDE BONE CURETTE FIG.4, 17CM | 1 |  |
|  | LAMBOTTE RASPATORY 21CM 5MM | 1 |  |
|  | LAMBOTTE RASPATORY 21CM 10MM | 1 |  |
|  | LAMBOTTE RASPATORY 21CM 5MM | 1 |  |
|  | LAMBOTTE RASPATORY 21CM 20MM | 1 |  |
|  | VOLKMANN RETRACTOR BLUNT 2 TEETH 21,5CM | 2 |  |
|  | HOHMANN BONE LEVER 24CM 70MM | 1 |  |
|  | KOCHER RETRACTOR SHARP 4 TEETH 22CM | 2 |  |
|  | STILLE-LISTON BONE CUTTING FORCEPS CURVED 27CM | 1 |  |
|  | KOCHER RETRACTOR BLUNT 4 TEETH 22CM | 2 |  |
|  | ISRAEL RETRACTOR 6 TEETH 25CM 50X60MM | 2 |  |
|  | REDON GUIDE NEEDLE 10 char. CURVED | 1 |  |
|  | REDON GUIDE NEEDLE 12 char. CURVED | 1 |  |
|  | REDON GUIDE NEEDLE 14 char. CURVED | 1 |  |
|  | LUER-LOCK GLASS/METAL SYRINGE 20 ML | 2 |  |
|  | SEIZING FCPS. PARALLEL ACTION 18CM 7MM | 1 |  |
|  | WIRE CUTTING FORCEPS TC 22CM HARD 2,2MM / SOFT 2,8MM | 1 |  |
|  | LEXER OSTEOTOME STRAIGHT, 22CM 10MM | 1 |  |
|  | LEXER OSTEOTOME STRAIGHT, 22CM 15MM | 1 |  |
|  | LEXER OSTEOTOME STRAIGHT, 22CM 20MM | 1 |  |
|  | LEXER OSTEOTOME STRAIGHT, 22CM 25MM | 1 |  |
|  | LEXER OSTEOTOME STRAIGHT, 22CM 30MM | 1 |  |
|  | LEXER GOUGE STRAIGHT, 22CM 7MM | 1 |  |
|  | LEXER GOUGE STRAIGHT, 22CM 10MM | 1 |  |
|  | LEXER GOUGE STRAIGHT, 22CM 20MM | 1 |  |
|  | LEXER GOUGE STRAIGHT, 22CM 25MM | 1 |  |
|  | LEXER GOUGE STRAIGHT, 22CM 30MM | 1 |  |
|  | TAMPER 15,5CM 2MM | 1 |  |
|  | TAMPER 15,5CM 3MM | 1 |  |
|  | TAMPER 15,5CM 4MM | 1 |  |
|  | TAMPER 15,5CM 5MM | 1 |  |
|  | TAMPER 15,5CM 8MM | 1 |  |
|  | TAMPER 15,5CM 10MM | 1 |  |
|  | MALLET 26,5CM, 30MM, 450GR. | 1 |  |
|  | MALLET 26,5CM, 50MM, 900GR. | 1 |  |
|  | WILLIGER RASPATORY 13CM 5MM | 1 |  |
|  | WILLIGER RASPATORY 16CM 4MM | 1 |  |
|  | WILLIGER RASPATORY 16CM 5MM | 2 |  |
|  | HOHMANN BONE LEVER 22CM 8MM | 2 |  |
|  | HOHMANN BONE LEVER 24CM 18MM | 2 |  |
|  | HOHMANN BONE LEVER 24CM 43MM | 1 |  |
|  | HOHMANN BONE LEVER 24CM 70MM | 1 |  |
|  | SEMB BONE HOLDING FORCEPS 19CM | 1 |  |
|  | BONE HOLDING FORCEPS SELF-CENTERING 24CM 9,5MM | 1 |  |
|  | BONE HOLDING FORCEPS SELF-CENTERING 26CM 10MM | 1 |  |
|  | BONE HOLDING FORCEPS SELF-CENTERING 28CM 11MM | 1 |  |
|  | FRIEDMANN BONE RONGEUR 14CM | 1 |  |
|  | STILLE-LEUR BONE RONGEUR 22CM | 1 |  |
|  | LISTON BONE CUTTING FORCEPS CURVED 17CM | 1 |  |
|  | CLEVELAND BONE CUTTING FORCEPS 17CM | 1 |  |
|  | Требования к сертификации (копии должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью): |  |  |
|  | Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества: ISO 9001; ISO 13485; |  |  |
|  | Поставляемые инструменты должны соответствовать: ISO 7151:1988, ISO 7741:1986; |  |  |
|  | Требованиям ГОСТ 19126-79 или другому стандарту на данный вид инструмента; |  |  |
|  | К моменту подачи конкурсного предложения предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в РУз или сопровождаться гарантийным письмом с обязательством ее проведения в случае присуждения контракта. |  |  |
|  | Гарантийный срок: 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию; |  |  |
|  | Инструменты должны быть новыми, ранее неиспользованными и произведенным не ранее 2024 года; |  |  |

ЛОТ №12. Малый набор хирургических инструментов

| № | Требования технического задания | Кол-во в 1 наборе | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малый набор хирургических инструментов 2 набора | = |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  | указать |
| 3 | Страна происхождения: |  | указать |
| 4 | Техническая документация: |  | представить |
| 5 | Общее описание: |  |  |
|  | MINOR BASIC SET |  |  |
|  | FOERSTER SPONGE HOLDING FORCEPS STRAIGHT SERRATED 25CM | 2 |  |
|  | BACKHAUS TOWEL FORCEPS 9CM | 6 |  |
|  | SCALPEL HANDLE, FIG. 3 | 1 |  |
|  | SCALPEL HANDLE, FIG. 4 | 1 |  |
|  | MAYO OPERATING SCISSORS STRAIGHT 17CM | 1 |  |
|  | METZENBAUM-NELSON DISSECTING SCISSORS CURVED BL/BL 18CM | 1 |  |
|  | STANDARD SCISSORS STRAIGHT SH/BL 14,5CM | 1 |  |
|  | STANDARD DRESSING FORCEPS 14,5CM | 1 |  |
|  | STANDARD TISSUE FORCEPS 14,5CM | 1 |  |
|  | ALLIS INTESTINAL GRASPING FORCEPS 15CM | 2 |  |
|  | HALSTED-MOSQUITO HAEMOSTATIC FORCEPS STRAIGHT 12,5CM | 4 |  |
|  | HALSTED-MOSQUITO HAEMOSTATIC FORCEPS CURVED 12,5CM | 4 |  |
|  | CRILE-RANKIN HAEMOSTATIC FORCEPS CURVED 16CM | 4 |  |
|  | CUSHING RETRACTOR 20CM 10MM | 2 |  |
|  | VOLKMANN RETRACTOR BLUNT 3 TEETH 21,5CM | 2 |  |
|  | GROOVED DIRECTOR 14,5CM | 1 |  |
|  | PROBE WITH EYE 14,5CM 2MM | 1 |  |
|  | FRAZIER SUCTION CANNULA 10 CHAR. 17CM | 1 |  |
|  | CRILE-WOOD NEEDLE-HOLDER 15CM TC | 2 |  |
|  | GILLIES NEEDLE HOLDER 16CM | 1 |  |
|  | STANDARD TISSUE FORCEPS 11,5CM | 1 |  |
|  | STANDARD SCISSORS STRAIGHT SH/SH 14,5CM | 1 |  |
|  | METZENBAUM-NELSON DISSECTING SCISSORS CURVED BL/BL 18CM | 1 |  |
|  | SCALPEL HANDLE, FIG. 3 | 2 |  |
|  | ADSON TISSUE FORCEPS 12CM | 1 |  |
|  | HALSTED-MOSQUITO HAEMOSTATIC FORCEPS CURVED 12,5CM | 2 |  |
|  | FINE OPERATING SCISSORS CURVED SH/BL 12CM | 1 |  |
|  | ADSON DRESSING FORCEPS 12CM | 1 |  |
|  | DERF NEEDLE HOLDER 12CM | 1 |  |
|  | BACKHAUS TOWEL FORCEPS 9CM | 4 |  |
|  | Стандарты качества и безопасности: |  |  |
|  | ISO 13485: | соответствие |  |
|  | ГОСТ 30208-94 / ISO 7153-1:2016 «Инструменты хирургические. Металлические материалы»/ “Surgical instruments. Metallic materials” | соответствие |  |
|  | CE или FDA или РУз | соответствие |  |
|  | Копии сертификатов качества и безопасности должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов. | соответствие |  |
|  | Гарантийные условия: |  |  |
|  | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: | 12 месяцев |  |
|  | Инструментарий должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска. |  |  |

ЛОТ №13.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оборудование аргоноплазменного коагулятора

| Аргоноплазменный коагулятор |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение |  | Аппарат предназначенный для бесконтактной тепловой коагуляции тканей. |  |  |
| Технические требования: |  | Аргоноплазменный блок разработан для совместного использования с электрохирургическим аппаратом для обеспечения эффективного гемостаза во время эндоскопических вмешательств; Беспроводное управление функциями коагулятор с новой беспроводной педали; Аргоноплазменная коагуляция доступна в 3 режимах: -ForcedArgon (Усиленная аргоноплазменная коагуляция) – непрерывная подача аргоноплазменного луча со стабильной мощностью, необходимого для быстрого гемостаза и абляции крупных участков. -PulsedArgon Slow/Fast (Импульсная аргоноплазменная коагуляция, медленная/быстрая)– непрерывная подача аргоноплазменного луча с прерывистым эффектом. -SmartArgon (Интеллектуальная аргоноплазменная коагуляция) – автоматическое определение оптимальной мощности по расстоянию до ткани. Режим SmartArgon способствует достижению безопасного и определенного гемостаза с уменьшением эффекта карбонизации; Широкий выбор датчиков: латеральные, аксиальные и радиальные для точной коагуляции; Простое подключение к генератору с помощью встроенного кабеля. - Подключается к любому генератору с трёхштырьковой монополярной розеткой. - Имеются аргоновые зонды для гибкой эндоскопии. - Подключение без редуктора и дополнительных переходников. - Можно подключить 2 баллона одновременно и датчики уровня газа. - Ручное и педальное управление аргоновым рассечением и коагуляцией. - Индивидуальные настройки газового потока для режимов резания и коагуляции. - Встроенные системы безопасности и внутренние фильтры для чистоты подаваемого газа. - Жидкокристаллический дисплей с подсветкой, показывающий управление потоком газа и обеспечивающий аудиовизуальную сигнализацию о количестве оставшегося в баллонах газа. - Регулировка расхода газа от 0 до 10 л/мин. с шагом 0,1 л/мин. - Тип газа: 99,998% чистого аргона. - Ширина - 30 см., высота - 14 см., глубина - 40 см. Вес - 7,3 кг. Светодиодная индикация работы Система очистки зонда на передней панели |  |  |
| Электропитание |  | Источник питания: 100-240 В / 50-60 Гц. Европейский разъем для питания; Потребляемый ток: 0,4 А (сеть 127 В переменного тока) 0,3 А (сеть 220 В переменного тока) |  |  |
| Стандарты безопасности |  | Стандарты безопасности Соответствие стандартам качества и управления ISO и СЕ. |  |  |
| Требования к сертификации |  | Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). Упаковка товара пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантирует абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки. Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам. (копии Сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Участника). |  |  |
| Документация: |  | Товар поставляется с техническим паспортом или иным документом на русском языке, содержащий все существенные технические характеристики медицинского оборудования; инструкцией пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке; сервисной (при наличии), ремонтно-технической (при наличии) и прочей необходимой документацией на русском языке, либо точный и достоверный перевод на русский язык. |  |  |
| Ввод в эксплуатацию: |  | Аппарат должен быть собран, протестирован и сдан в эксплуатацию специалистом продавца на месте. |  |  |
| Инструктаж: |  | Поставщик должен организовывать инструктаж по экплуатации, безопасности и содержанию оборудования на рабочем месте для медицинского персонала. Тренинг должен проводиться на узбекском или русском языках. Инструктаж должен обеспечить получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для адекватного применения аппарата с учетом его технических и функциональных возможностей. |  |  |
| Гарантии и сервисное обслуживание: |  | Наличие сервисного центра по обслуживанию оборудования в Узбекистане. Гарантийный период 12 месяцев от даты поставки в пункт назначения Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2024 года; |  |  |

ЛОТ №14. Техническое задание на аппарат для гемосорбции и плазмафереза

|  | Наименование | Параметры | Соответствие | Ссылка на документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модель |  |  |  |
|  | Производитель |  |  |  |
|  | Страна происхождения |  |  |  |
|  | Назначение: - разделение крови фильтрационным методом на плазму и форменные элементы. Сбор, удаление и замещение плазмы. - удаление из крови сорбционным и фильтрационным методами токсических и патологических продуктов экзогенного и эндогенного происхождения. |  |  |  |
|  | Основные характеристики |  |  |  |
|  | объем экстракорпорального контура, не менее | 40 мл |  |  |
|  | ударный выброс насоса | 5 и 10 мл. |  |  |
|  | скорость перфузии крови до | 150 мл/мин. |  |  |
|  | производительность по плазме до | 25 мл/мин. |  |  |
|  | преддилюция и постдилюция крови. |  |  |  |
|  | дозирование антикоагулянта. |  |  |  |
|  | корпус – выполнен из нержавеющей стали. |  |  |  |
|  | питание: ~220 В, 50 Гц или = 12 В от стационарной сети или автономного, в т.ч. бортового источника. |  |  |  |
|  | ресурс | не менее 10000 процедур |  |  |
|  | Комплектующие согласно заводской комплектации |  |  |  |
|  | Стандарты качества и безопасности: |  |  |  |
|  | ISO 13485, ISO 9001; | соответствие |  |  |
|  | Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). | соответствие |  |  |
|  | Документация: |  |  |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |  |  |
|  | Инструкция по техническому обслуживанию на русском языке; |  |  |  |
|  | Сборка и ввод в эксплуатацию: |  |  |  |
|  | Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на рабочем месте. |  |  |  |
|  | Гарантийные условия: |  |  |  |
|  | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: | 12 месяцев |  |  |
|  | Оборудование должно быть новым, не ранее 2024 года выпуска. |  |  |  |

ЛОТ №15.

| Техническое задание на Низкотемпературный плазменный стерилизатор |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем. | 100 литра |
| 2 | Система быстрого прогрева и сушки | 1.Первая в мире запатентованная “Система быстрого прогрева и сушки” позволяет решить проблему, связанную с влажностью. 2.Серия автоматически удаляет остаточную влагу благодаря улучшенной производительности сушки медицинских устройств на этапе прогрева. 3. “Система быстрого прогрева и сушки” устраняет холодные точки и поддерживает одинаковую температуру внутри камеры, что очень эффективно для стерилизации сложных медицинских устройств благодаря высокой проникающей способности. |
| 3 | Удобное и безопасное стерилизующее средство | 1.Стерилизатор “резервуарного типа” безопасен для хранения, доставки и использования пользователями. 2.Автоматическая система замены и установки резервуара для стерилизатора удобна и безопасна для пользователей. 3. Стерилизатор резервуарного типа серии не нуждается в частой замене, так как его можно использовать десятки раз. |
| 4 | 7” полноэкранный сенсорный ЖК-дисплей, позволяющий легко отслеживать информацию о цикле | 1.7-дюймовый сенсорный ЖК-монитор серии обеспечивает управление всеми функциями машины с помощью простых букв, рисунков и пиктограмм. 2.Пользователь может отслеживать фактическую температуру и давление по графику на мониторе. |
| 5 | Количество дверей. | Одно-дверная версия или двойные двери. Дополнительные двойные двери, блокирующие переднюю и заднюю двери с изолирующей стенкой, которые могут эффективно изолировать стерильную зону и избежать повторного загрязнения предметов после стерилизации. |
| 6 | Режим открывания двери | Электрические подъемные двери с приводом от верхней планки. |
| 7 | Стерилизация | перекись водорода |
| 8 | Общее время цикла | Быстрое 30+5 мин Стандартное 40+5 мин Особый 50+5 мин |
| 9 | Бутыль с перекисью водорода | 20 циклов/бутылка |
| 10 | Функция памяти для подсчета капсул | Как только бутыль установлена, она автоматически подсчитывает количество использованных капсул и указывает количество оставшихся циклов и количество полных циклов, которые можно выполнить. |
| 11 | Функция очистки перекисью водорода | Благодаря функции очистки пероксидом водорода концентрация пероксида водорода после очистки превышает 95% |
| 12 | Количество программ. | В соответствии с характеристиками стерилизуемых изделий настраивается несколько программ стерилизации, включая программы стерилизации поверхностей инструментов, просветов и мягких эндоскопов. |
| 13 | Гибкий цикл для эндоскопа | Специальная программа стерилизации гибких эндоскопов, позволяющая стерилизовать гибкие эндоскопы с внутренним диаметром 1 мм и просветом 1000 мм |
| 14 | Время выполнения программы | Быстрое 30+5 мин Стандартное 40+5 мин Особый 50+5 мин |
| 15 | Система обнаружения бутыльной информации | Может идентифицировать партию производства бутыли, дату, тип и информацию о защите от подделок. |
| 16 | Дисплей обратного отсчета | Благодаря функции отображения обратного отсчета он может автоматически регулировать оставшееся время в соответствии с ситуацией загрузки, что позволяет оператору более разумно распределять рабочее время. |
| 17 | Температура цикла | 55±5℃ |
| 18 | Размер камеры. | 420 мм (Ш) x 400 мм (В) x 775 мм (Г) |
| 19 | Общий размер. | 680 мм (Ш) x 1575 мм (В) x 940 мм (Г) |
| 20 | Вес оборудования. | 250 кг， |
| 21 | Мощность оборудования. | 3кВА |
| 24 | Дисплей. | 7-дюймовый сенсорный ЖК-монитор |
| 25 | Принтер | микротермопринтер, позволяет экономить записи более чем на 3 года, скорость передачи данных ≥ 19,2 Кбит/с. |
| 26 | Отображение на дисплее | Температура, давление, время, режим цикла, этапы процесса, количество использованных капсул и тревожная информация с фотографиями фактического интерфейса. |
| 27 | Печать содержимого записи. | Возможность распечатывать записи о названии программы, дате стерилизации, количестве стерилизационных банок, времени начала и окончания стерилизации, а также информацию о давлении, температуре, времени этапа, мощности источника питания и конечном состоянии процесса стерилизации, а также предоставлять образцы для печати. |
| 28 | Автоматическая система аварийной сигнализации PM | Серии обеспечивают аварийную сигнализацию для предотвращения нерегулярного технического обслуживания. Автоматическая система аварийной сигнализации PM очень полезна для пользователей и инженеров, чтобы быть замеченной. |

ЛОТ №16. Техничкское задание на Набор микроинструментов

| Набор микроинструментов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Набор микроинструментов (2 набора) |  |  |
| Производитель: |  |  |
| Регистрация – Предлагаемые инструменты должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |  |
| Документация: |  |  |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке. |  |  |
| Инструменты должны быть новыми, ранее неиспользованными |  |  |
| 1 | Conjunctival Scissors/Ножницы для коньюнктивы Общая длина 100 мм Острые концы шириной 0.3 мм Изогнутые лезвия длиной 11.5 мм Матирование Плоская ручка шириной 7 мм |  |
| 2 | Dissector/Диссектор Общая длина 38 мм Отверстие для аспирации диаметром 0.25 мм Трубка 23G внешним диаметром 0.6 мм |  |
| 3 | Spatula/Шпатель микрохирургический Общая длина 120 мм Изогнутая под углом 30º рабочая часть длиной 15 мм и шириной 1.0 х 0.3 мм Круглая титановая ручка диаметром 5,4 мм |  |
| 4 | Hook microsurgical/Крючок микрохирургический Общая длина 120 мм Стальной изогнутый под углом 30º крючок размером 0.2 мм Длиной 11 мм от кончика до сгиба Круглая титановая ручка диаметром 5,4 мм |  |
| 5 | IOL-onesided pusher /Толкатель ИОЛ односторонний Общая длина 120 мм Рабочие кончики Y-образной формы, изогнуты под углом 30º Изогнутая рабочая часть длиной 12 мм Круглая титановая ручка диаметром 5,4 мм |  |
| 6 | Forceps fixation /Пинцет Фиксационный Общая длина 87 мм Прямой Зубья 1×2 высотой 0.1 мм Кончики шириной 0.3 мм Платформа для нитей 6 мм Зубья и платформы, покрыты карбидом вольфрама Плоская ручка шириной 6 мм |  |
| 7 | Forceps scleral-tying /Пинцет склерально-шовный Общая длина 84 мм Изогнутый под углом 45º Зубья 1×2 высотой 0.1мм Кончики шириной 0.3 мм Платформа для нитей 6 мм Зубья и платформы, покрыты карбидом вольфрама Плоская ручка шириной 6 мм |  |
| 8 | Capsulorhexis Forceps/Пинцет для капсулорексиса Общая длина 102 мм Изогнут под углом 45º Деликатные кончики длиной 11 мм Острые концы Удерживающие концы, покрыты карбидом вольфрама Плоская ручка шириной 10 мм |  |
| 9 | Forceps Corneal- tying /Пинцет роговично – шовный Общая длина 105 мм Изогнут по радиусу Кончики шириной 0.25 мм Платформы для завязывания длиной 4 мм Платформы покрыты карбидом вольфрама Круглая ручка диаметром 6 м |  |
| 10 | Bladeholder/Лезвиедержатель Общая длина 120 мм Конусообразные кончики длиной 13 мм Кончики покрыты карбидом вольфрама Круглая ручка диаметром 6 мм |  |
| 11 | Tying Forceps /Пинцет шовный Общая длина 105 мм Кончики шириной 0.3 мм Платформы для завязывания длиной 6 мм Платформы покрыты карбидом вольфрама Плоская ручка шириной 10 мм |  |
| 12 | Corneal Forceps /Пинцет роговичный Общая длина 75 мм 1 х 2 зубья высотой 0.12 мм Кончики шириной 0.3 мм Платформы для нитей длиной 3 мм Платформы и зубья покрыты карбидом вольфрама Плоская ручка шириной 9 мм |  |
| 13 | Iris forceps /Пинцет для радужки Общая длина 75 мм 1х2 зубья высотой 0.2 мм Кончики шириной 0.5 мм Платформы для нитей длиной 4 мм Платформы и зубья покрыты карбидом вольфрама Плоская ручка шириной 9 мм |  |
| 14 | Barraquer Needle holder/ Иглодержатель «Барракуер» Общая длина 135 мм Тонкие изогнутые губки длиной 10.5 мм Губки покрыты карбидом вольфрама Рабочие кончики шириной 0.4 мм Круглая ручка диаметром 8 мм |  |
| 15 | Castrovejo Needle holder / Иглодержатель Кастровьехо Общая длина 135 мм Утолщенные изогнутые губки длиной 10.5 мм Губки покрыты карбидом вольфрама Рабочие кончики шириной 0.6 мм Круглая ручка диаметром 8 мм |  |
| 16 | Chopper/Чоппер Общая длина 110 мм Стальной кончик длиной 1.0 мм Круглая титановая ручка диаметром 5.4 мм |  |
| 17 | Tear duct recractor / Расширитель слезного протока Общая длина 110 мм Кончик 0.4 мм Диаметр 0.7 мм |  |
| 18 | Bougie/Буж Общая длина 110 мм Кончик 0.4 мм Диаметр 0.8 мм |  |
| 19 | Specula/Векорасширитель Общая длина 80 мм Закрытые проволочные опоры шириной 15 мм Титановый механизм фиксации раскрытия опор |  |
| 20 | Vannas Scissors /Ножницы по Ваннасу Общая длина 84 мм Острые концы шириной 0.3 мм Изогнутые лезвия длиной 9.5 мм Матирование Плоская ручка шириной 7.5 мм |  |
| 21 | Corneal Scissors/ Ножницы роговичные Общая длина 106 мм Тупые концы 0.65 мм шириной Изогнутые лезвия 14 мм Матовая поверхность Плоская ручка 7 мм |  |
| 22 | Eye spatula/Шпатель глазной Общая длина 120 мм Изогнутая под углом 30º рабочая часть длиной 15 мм и шириной 0.5 х 0.3 мм Круглая титановая ручка диаметром 5,4 мм |  |

ЛОТ №17.

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Авторефрактометр (количество: 1 комплект) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование параметра | Параметры, описание |
|  | Модель (полное и точное название): |  |
|  | Производитель (полное и точное название): |  |
|  | Страна происхождения: |  |
|  | Общие требования: Автокераторефрактометр предназначен для комбинированного исследования, быстрой, точной и комплексной диагностики зрения, автоматического обнаруживания отклонения при исследовании глаз, выявления катаракты. | Соответствие |
|  | Режимы измерений по типу: автоматический и ручной. | Соответствие |
|  | Режимы измерений: - Рефрактометрия; ﻿﻿ - Кератометрия; - ﻿﻿Измерение кератопериферии; - ﻿﻿Фотоофтальмометрия; - ﻿﻿Измерения диаметра роговицы; - ﻿﻿Режим измерения диаметра зрачка, - ﻿﻿Измерение кривизны контактной линзы; - ﻿﻿Измерения пациентов с катарактой; - ﻿﻿Измерения интраокулярной линзой; - ﻿﻿Тест на светочувствительность; ﻿﻿Исследования мейбомиевых желез с проверкой скорости выделения слезной жидкости. | Соответствие |
|  | Рефрактометрия: | Соответствие |
|  | Вертексное расстояние (мм): 0.0, 12.0, 13.5, 15.0; | Соответствие |
|  | Сфера (SPH): в диапазоне от -30:00 до +25.00D (шаг 0.12 или 0.25D); | Соответствие |
|  | Цилиндр (CYL): от 0.00 до # 12.00D (шаг 0.12 или 0.25D); | Соответствие |
|  | Ось (АХ): в диапазоне от 1 до 180° (шаг 1°); | Соответствие |
|  | Форма цилиндра: -, +, ±; | Соответствие |
|  | Межзрачковое расстояние (PD): в диапазоне от 10-85 мм; | Соответствие |
|  | Минимальный диаметр зрачка необходимый для измерения: не более 2.0мм; | Соответствие |
|  | Автоматическое слежение за глазом. | Соответствие |
|  | Кератометрия: | Соответствие |
|  | Радиус кривизны роговицы: в диапазоне от 5.0 до 13.0 мм (шаг 0,01 мм); | Соответствие |
|  | Роговичная рефракция: в диапазоне от 25.00 до 67.5D (шаг 0.25D); | Соответствие |
|  | Роговичный астигматизм: в диапазоне от 0.00 до -15.00D (шаг 0.25D); | Соответствие |
|  | Ось: в диапазоне от 1 до 180° (шаг 1°); | Соответствие |
|  | Память и усреднение: не менее 10 измерений для каждого глаза. | Соответствие |
|  | Дисплей и интерфейс: | Соответствие |
|  | Цветной сенсорный экран (наклоняемый) диагональ не менее 7 Дюймов; | Соответствие |
|  | Наличие USB порта. | Соответствие |
|  | Принтер: | Соответствие |
|  | Встроенный термопринтер - наличие. | Соответствие |
|  | Специализированный стол для офтальмологического оборудования, с электроприводом (электроподъемный стол) | наличие |
|  | Модель (полное и точное название): |  |
|  | Производитель (полное и точное название): |  |
|  | Страна происхождения: |  |
|  | Габариты, не менее | 525(Ш) мм х 490(Г) мм |
|  | Высота подъёма стола в пределах, не уже | 660 мм – 880 мм |
|  | Размер столешницы, не менее | 490 мм х 500 мм |
|  | Вес, не более | 23 кг |
|  | Грузоподъёмность не менее: | 50 кг |
|  | Комплект поставки: | Соответствие |
|  | Кабель электропитания - 1 шт.; | Соответствие |
|  | ﻿﻿﻿Модель глаза - 1 шт.; | Соответствие |
|  | ﻿﻿﻿Чехол пылезащитный - 1 шт.; | Соответствие |
|  | ﻿﻿﻿Руководство по эксплуатации на русском языке- 1 шт. | Соответствие |
|  | Поставляемое оборудование должно соответствовать международным стандартам производства: |  |
|  | - ISO 9001:20ХХ, и товаров - ISO 13485:20ХХ; | Наличие |
|  | - Оборудование соответствовать - IEC 601-1-88; | Наличие |
|  | - Соответствовать требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования. | Наличие |
|  | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам (копии Сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Участника). |  |
|  | Обязательное наличие регистрационного удостоверения, выданного Поставщику оборудования Государственным Унитарным Предприятием «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз | Наличие |
|  | Обязательное наличие сертификата соответствия, выданного Поставщику оборудования Государственным Унитарным Предприятием «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз | Наличие |
|  | Обязательное наличие дистрибьюторского соглашения между Поставщиком оборудования и заводом изготовителем. | Наличие |
|  | Инструкция по эксплуатации на английском, а также узбекском или русском языке; | Наличие |
|  | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском или английском языке; | Наличие |
|  | Сервис центр в Республике Узбекистан с предоставлением сертификатов и паспортных данных сертифицированных специалистов с заверением завода-производителя. | Наличие |
|  | Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию. | Наличие |
|  | Гарантийный срок сервисного обслуживания: 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию с предоставлением чек-листов компанией-продавцом каждые полгода в республиканский учебно-производственный центр по ремонту и обслуживанию медицинской техники при МЗ РУз. | Наличие |
|  | Постгарантийное обслуживание: по дополнительному договору. | Наличие |
|  | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2023 года. | Наличие |

ЛОТ №18.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Цифровая щелевая лампа

(количество: 2 комплекта)

| № п/п | Наименование параметра | Параметры, описание |
| --- | --- | --- |
|  | Модель (полное и точное название): |  |
|  | Производитель (полное и точное название): |  |
|  | Страна происхождения: |  |
|  | ОСВЕЩЕНИЕ ЩЕЛИ: |  |
|  | Фильтры: Теплопоглощающие фильтр, Нейтральный фильтр, Фильтр без красного цвета, Синий фильтр, Встроенный желтый | Наличие |
|  | Требования к электросети | Переменное напряжение 100, 120, 220 или 240 V, 50/60Hz |
|  | Тип источника света | светодиод |
|  | Освещенность | 160 000 люкс |
|  | Тип осветителя | нижний |
|  | Револьверный тип увеличителя | Наличие |
|  | Бинокулярный стереоскопический микроскоп (Галилей) с конвергентным бинокуляром | Наличие |
|  | Лампа: | 3В светодиодный модуль |
|  | Ширина щели: | 0~14 мм непрерывная |
|  | Диаметр апертуры: | Ø14 мм, Ø10 мм, Ø5 мм, Ø3 мм, Ø2 мм, Ø1 мм, Ø0,2 мм |
|  | Угол щели | 0°~180° |
|  | Наклон щели | 5°, 10°, 15°, 20° |
|  | Излучение | ≥150RLX |
|  | Оптика: |  |
|  | Окуляры 12,5-х | Наличие |
|  | Увеличение | 5-ти позиционное барабанного типа |
|  | Галилеевый тип | Наличие |
|  | Угол между окулярами | 13° |
|  | Общее увеличение | 6.3Х, 10Х, 16Х, 25Х, 40Х |
|  | Регулирования межцентрового расстояния | 52 мм-80 мм |
|  | Настройка диоптрий окуляров | ±8D |
|  | Поле зрения | Ø36,2мм, Ø22,3мм, Ø14мм, Ø8,9мм, Ø5,7мм |
|  | ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ: |  |
|  | Матрица | 5.0М пикселей |
|  | Формат | JPEG |
|  | Разрешение фото | 2592 х 1944 |
|  | Разрешение видео | 2592 х 1944 |
|  | Рамка видео | 25 фт/с |
|  | Режим экспозиции | Автоматична экспозиция |
|  | Интерфейс передачи | USB 3.0 тип-С |
|  | Формат видео | MP4 H.264 |
|  | Регулировка увеличения: | 10-х; 16-х; 25-х |
|  | Поле зрения при 10х, мм | не меньше 22 |
|  | Поле зрения при 16х, мм | не меньше 14 |
|  | Поле зрения при 25х, мм | не меньше 8,5 |
|  | Диоптрийная коррекция | от -5D до +3D |
|  | Регулировка межзрачкового расстояния не менее | от 55 до 75 мм |
|  | Ширина щели (плавное изменение) | от 0 до 14 мм |
|  | Высота щели (плавное изменение) | от 1 до 14 мм |
|  | Диафрагма | непрерывное увеличение от 1 до 14 мм, фиксация 0.3, 1, 5, 10, 14 мм |
|  | Угол наклона щели (плавное изменение) | от 0° до 180° с горизонтальным сканированием |
|  | Специализированный стол для офтальмологического оборудования, с электроприводом (электроподъемный стол) | 2 штуки |
|  | Модель (полное и точное название): |  |
|  | Производитель (полное и точное название): |  |
|  | Страна происхождения: |  |
|  | Высота подъёма стола в пределах, не уже | 680 мм – 840 мм |
|  | Размер столешницы, не менее | 1120 мм х 560 мм |
|  | Вес, не более | 38 кг |
|  | Грузоподъёмность не менее: | 50 кг |
|  | Комплект поставки: |  |
|  | Кабель электропитания – 2 шт.; Термобумага – 4 шт.; Чехол пылезащитный – 2 шт. Руководство по эксплуатации – 2 шт. | Наличие |
|  | Поставляемое оборудование должно соответствовать международным стандартам производства: |  |
|  | - ISO 9001:20ХХ, и товаров - ISO 13485:20ХХ; | Наличие |
|  | - Оборудование соответствовать - IEC 601-1-88; |  |
|  | - Соответствовать требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования. | Наличие |
|  | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам (копии Сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Участника). |  |
|  | Обязательное наличие регистрационного удостоверения, выданного Поставщику оборудования Государственным Унитарным Предприятием «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз | Наличие |
|  | Обязательное наличие сертификата соответствия, выданного Поставщику оборудования Государственным Унитарным Предприятием «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз | Наличие |
|  | Обязательное наличие дистрибьюторского соглашения между Поставщиком оборудования и заводом изготовителем. | Наличие |
|  | Инструкция по эксплуатации на английском, а также узбекском или русском языке; | Наличие |
|  | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском или английском языке; | Наличие |
|  | Сервис центр в Республике Узбекистан с предоставлением сертификатов и паспортных данных сертифицированных специалистов с заверением завода-производителя. | Наличие |
|  | Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию. | Наличие |
|  | Гарантийный срок сервисного обслуживания: 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию с предоставлением чек-листов компанией-продавцом каждые полгода в республиканский учебно-производственный центр по ремонту и обслуживанию медицинской техники при МЗ РУз. | Наличие |
|  | Постгарантийное обслуживание: по дополнительному договору. | Наличие |
|  | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2023 года. | Наличие |

| ЛОТ №19. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПРЯМОЙ ОФТАЛЬМОСКОП (количество: 2 комплекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование параметра | Параметры, описание |
|  | Модель (полное и точное название): |  |
|  | Производитель (полное и точное название): |  |
|  | Страна происхождения: |  |
|  | Общие требования: Офтальмоскоп предназначен для осмотра глазного дна, включая сетчатку и оптический диск. Он позволяет врачам диагностировать и мониторить различные заболевания глаз, такие как диабетическая ретинопатия, глаукома и возрастная макулярная дегенерация. - Производитель: (указать наименование производителя); - Модель: (указать полное наименование модели); - Страна происхождения: (указать страну происхождения); - Год выпуска: (указать год выпуска). Дата выпуска не ранее 2023 года. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным. | Наличие |
|  | Области применения: Офтальмология | Соответствие |
|  | Характеристики: |  |
|  | Тип источника света | Галоген |
|  | Тип рукоятки | Перезаряжаемая |
|  | Аккумулятор | Полная зарядка примерно 15 часов. Время непрерывной работы: прибл. 80 минут. 1000 циклов |
|  | Диапазон линз | -36D до +35D |
|  | Поляризационный фильтр | Присутствие |
|  | Корректирующий фильтр | Присутствие |
|  | Цветовая температура | 4000 К |
|  | Защита от пыли | Да |
|  | Вес | <600gr |
|  | Система оптики | Асферическая |
|  | Оптическая система для минимального роговичного рефлекса | Соответствие |
|  | Терморегуляция светодиодов | Присутствие |
|  | Корпус | Пыленепроницаемый |
|  | Оптика | В металлическом основании |
|  | Размеры Офтальмоскопа | 85 мм x 245 мм x 45 мм |
|  | Подсветка циферблата: |  |
|  | Апертура | Нормальная, Малая |
|  | Орбитальный упор | Мягкий |
|  | Концентрическая шкала | Присутствие |
|  | Безкрасный фильтр | Присутствие |
|  | Комплект поставки: |  |
|  | Головка офтальмоскопа - 1шт. | Соответствие |
|  | Батарейная ручка - 1шт. | Соответствие |
|  | Аккумуляторная батарея на 1000 циклов - 1шт. | Соответствие |
|  | Запасная лампа - 1шт. | Соответствие |
|  | Чехол для переноски - 1шт. | Соответствие |
|  | Зарядная станция - 1шт. | Соответствие |
|  | Руководство по эксплуатации- 1шт. | Соответствие |
|  | Поставляемое оборудование должно соответствовать международным стандартам производства: |  |
|  | - ISO 9001:20ХХ, и товаров - ISO 13485:20ХХ; | Наличие |
|  | - Оборудование соответствовать - IEC 601-1-88; | Наличие |
|  | - Соответствовать требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования. | Наличие |
|  | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам (копии Сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Участника). |  |
|  | Обязательное наличие регистрационного удостоверения, выданного Поставщику оборудования Государственным Унитарным Предприятием «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз | Наличие |
|  | Обязательное наличие сертификата соответствия, выданного Поставщику оборудования Государственным Унитарным Предприятием «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз | Наличие |
|  | Обязательное наличие дистрибьюторского соглашения между Поставщиком оборудования и заводом изготовителем. | Наличие |
|  | Инструкция по эксплуатации на английском, а также узбекском или русском языке; | Наличие |
|  | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском или английском языке; | Наличие |
|  | Сервис центр в Республике Узбекистан с предоставлением сертификатов и паспортных данных сертифицированных специалистов с заверением завода-производителя. | Наличие |
|  | Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию. | Наличие |
|  | Гарантийный срок сервисного обслуживания: 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию с предоставлением чек-листов компанией-продавцом каждые полгода в республиканский учебно-производственный центр по ремонту и обслуживанию медицинской техники при МЗ РУз. | Наличие |
|  | Постгарантийное обслуживание: по дополнительному договору. | Наличие |
|  | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2023 года. | Наличие |

ЛОТ №20. Бесконтактный тонометр

(количество: 2 комплекта)

| № п/п | Наименование параметра | Параметры, описание |
| --- | --- | --- |
|  | Модель (полное и точное название): |  |
|  | Производитель (полное и точное название): |  |
|  | Страна происхождения: |  |
|  | Бесконтактный тонометр предназначен для бесконтактного измерения внутриглазного давления. |  |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Диапазон измерения ВГД, не менее: от -0 до 60,0 mmHg, (выбор оператора 0-30 или 0-60) с шагом 1 mmHg | Наличие |
|  | Диапазон измерения толщины роговицы, не менее: | 17 (вперед-назад) 24 мм (влево-вправо) 30 мм (вверх-вниз) |
|  | Количество сенсоров измерительной системы, не менее | 3 (2 оптических и 1 барометрический) |
|  | Автоматическая коррекция показаний ВГД на основании введенных значений толщины роговицы | Наличие |
|  | Диапазон измерения ВГД, не менее | от 1 до 60 мм.рт.ст. (1-30 и 1-60) |
|  | Шаг измерения ВГД | 1 и 0,1 мм.рт.ст. |
|  | Рабочая дистанция, не более | 11 мм |
|  | Режим работы | автовыстрел и ручной |
|  | Режим измерения с ИОЛ | Наличие |
|  | Функция проверки воздушного потока перед началом работы | Наличие |
|  | Программный модуль вычисления и подачи оптимального количество воздуха при каждом индивидуальном измерении обоих глаз | Наличие |
|  | Индикация ошибки | Наличие |
|  | Индикация положения датчика (близко/далеко) | Наличие |
|  | Звуковое оповещение при слишком малом расстоянии между прибором и глазом | Наличие |
|  | Индикация загрязнения измерительного окна | Наличие |
|  | Цветной сенсорный монитор управления | Наличие |
|  | Диагональ монитора, не менее | 8,5" |
|  | Манипулятор наведения | джойстик |
|  | Механический упор для лба и побородка | Наличие |
|  | Угол наклона упора для подбородка и лба к вертикали для сохранения физиологического положения головы и шеи во время обследования не менее | 5° |
|  | Зависимость показаний от атмосферного давления | нет зависимости |
|  | Кнопка стопора основания | Наличие |
|  | Держатель колпачка измерительного окна, расположенный в боковой части корпуса прибора | Наличие |
|  | Информационный интерфейс | USB (импорт), RS232C (экспорт), LAN (экспорт) |
|  | Режим энергосбережения | Наличие |
|  | Встроенный принтер | Наличие |
|  | Автопечать и автоотрезание бумаги | Наличие |
|  | Специализированный стол для офтальмологического оборудования, с электроприводом (электроподъемный стол) | 2 штуки |
|  | Модель (полное и точное название): |  |
|  | Производитель (полное и точное название): |  |
|  | Страна происхождения: |  |
|  | Габариты, не менее | 525(Ш) мм х 490(Г) мм |
|  | Высота подъёма стола в пределах, не уже | 660 мм – 880 мм |
|  | Размер столешницы, не менее | 490 мм х 500 мм |
|  | Вес, не более | 23 кг |
|  | Грузоподъёмность не менее: | 50 кг |
|  | Комплект поставки: |  |
|  | Кабель электропитания – 2 шт.; Термобумага – 4 шт.; Чехол пылезащитный – 2 шт. Руководство по эксплуатации – 2 шт. | Наличие |
|  | Поставляемое оборудование должно соответствовать международным стандартам производства: |  |
|  | - ISO 9001:20ХХ, и товаров - ISO 13485:20ХХ; | Наличие |
|  | - Оборудование соответствовать - IEC 601-1-88; |  |
|  | - Соответствовать требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования. | Наличие |
|  | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам (копии Сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Участника). |  |
|  | Обязательное наличие регистрационного удостоверения, выданного Поставщику оборудования Государственным Унитарным Предприятием «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз | Наличие |
|  | Обязательное наличие сертификата соответствия, выданного Поставщику оборудования Государственным Унитарным Предприятием «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз | Наличие |
|  | Обязательное наличие дистрибьюторского соглашения между Поставщиком оборудования и заводом изготовителем. | Наличие |
|  | Инструкция по эксплуатации на английском, а также узбекском или русском языке; | Наличие |
|  | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском или английском языке; | Наличие |
|  | Сервис центр в Республике Узбекистан с предоставлением сертификатов и паспортных данных сертифицированных специалистов с заверением завода-производителя. | Наличие |
|  | Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию. | Наличие |
|  | Гарантийный срок сервисного обслуживания: 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию с предоставлением чек-листов компанией-продавцом каждые полгода в республиканский учебно-производственный центр по ремонту и обслуживанию медицинской техники при МЗ РУз. | Наличие |
|  | Постгарантийное обслуживание: по дополнительному договору. | Наличие |
|  | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2023 года. | Наличие |

| ЛОТ №21. Сканер А/В офтальмологический (количество: 1 комплект) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование параметра | Параметры, описание |
|  | Модель (полное и точное название): |  |
|  | Производитель (полное и точное название): |  |
|  | Страна происхождения: |  |
|  | Рабочие режимы: |  |
|  | Диагностика изображений в В-режиме: |  |
|  | Базовый: |  |
|  | Б-скан датчик: |  |
|  | Фокусировка | Динамическая |
|  | Частота кадров: |  |
|  | Основной режим | Не менее 22 кадра/сек |
|  | Макс. число страниц в видео | 200 страниц х 2 |
|  | Диапазон отображения изображения: |  |
|  | Стандартный | 35,2 мм / 52° (скорость = 1550 м/с) |
|  | Широкий | 48 мм / 52° (скорость = 1550 м/с) |
|  | Разрешение: |  |
|  | Продольная точность | 0,6 мм |
|  | Осевая точность | 0,6 мм |
|  | Измерение расстояния: |  |
|  | Точность при измерении расстояния между курсорами |  |
|  | Продольная точность | ±0,5 мм |
|  | Осевая точность | ±0,5 мм |
|  | Минимальный шаг расстояния между курсорами: |  |
|  | Нормальный | 0,055 мм / шаг (скорость = 1550 м/с) |
|  | Широкий | 0,075 мм / шаг (скорость = 1550 м/с) |
|  | Акустические линии | 131 линия (с шагом 0,4°) |
|  | Цветовая шкала | 256 уровней серого цвета |
|  | Тип сканирования | Секторное сканирование |
|  | Тип преобразователя | 2-кольцевой |
|  | Частота преобразователя | Не менее 10 МГц |
|  | Диагностика в А-режиме: |  |
|  | Диагностический А-датчик: |  |
|  | Тип | твердотельный |
|  | Частота преобразователя | Не менее 10 МГц |
|  | Диаметр наконечника | 6 ммφ |
|  | Диапазон измерения | 0 - 60 мм |
|  | Усиление: |  |
|  | S-Curve | Наличие |
|  | Linear | Наличие |
|  | Log | Наличие |
|  | Точность измерения | ±0,1 мм |
|  | Разрешение измерения | 0,01 мм |
|  | Дисплей: |  |
|  | Жидкокристаллический тонкопленочный | цветной сенсорный |
|  | Размер | Не менее 10,4 дюйма |
|  | Принтер: |  |
|  | Встроенный термопринтер для печати алфавитно-цифровой информации | Наличие |
|  | Возможность подключения внешнего видеопринтера | Наличие |
|  | Возможность подключения внешнего принтера по протоколу PictBridge | Наличие |
|  | Возможность подключения внешнего сетевого принтера по IP протоколу | Наличие |
|  | Интерфейсы: |  |
|  | Разъем для подключения прибора к локальной компьютерной сети по протоколу IP | Наличие |
|  | Стандартный разъем USB для внешних носителей данных, таких как USB-флэш-накопитель, видеопринтер и устройство ввода идентификатора и т.д. | Не менее 2х |
|  | Разъем USB-D для подключения принтеров по протоколу PictBridge и персональных компьютеров | Не менее 2х |
|  | Разъем для подключения педали управления | Наличие |
|  | Поставляемое оборудование должно соответствовать международным стандартам производства: |  |
|  | - ISO 9001:20ХХ, и товаров - ISO 13485:20ХХ; | Наличие |
|  | - Оборудование соответствовать - IEC 601-1-88; | Наличие |
|  | - Соответствовать требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования. | Наличие |
|  | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам (копии Сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Участника). |  |
|  | Обязательное наличие регистрационного удостоверения, выданного Поставщику оборудования Государственным Унитарным Предприятием «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз | Наличие |
|  | Обязательное наличие сертификата соответствия, выданного Поставщику оборудования Государственным Унитарным Предприятием «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз | Наличие |
|  | Обязательное наличие дистрибьюторского соглашения между Поставщиком оборудования и заводом изготовителем. | Наличие |
|  | Инструкция по эксплуатации на английском, а также узбекском или русском языке; | Наличие |
|  | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском или английском языке; | Наличие |
|  | Сервис центр в Республике Узбекистан с предоставлением сертификатов и паспортных данных сертифицированных специалистов с заверением завода-производителя. | Наличие |
|  | Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию. | Наличие |
|  | Гарантийный срок сервисного обслуживания: 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию с предоставлением чек-листов компанией-продавцом каждые полгода в республиканский учебно-производственный центр по ремонту и обслуживанию медицинской техники при МЗ РУз. | Наличие |
|  | Постгарантийное обслуживание: по дополнительному договору. | Наличие |
|  | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2023 года. | Наличие |

| ЛОТ №22. Офтальмологический оптический когерентный томограф OCT (количество: 1 комплект) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование параметра | Параметры, описание |
|  | Модель (полное и точное название): |  |
|  | Производитель (полное и точное название): |  |
|  | Страна происхождения: |  |
|  | Режимы работы | ОСТ+ немидриатическая фундус камера, ОСТ, OCT-Ангиография, немидриатическая фундус-камера |
|  | Трехмерная система слежения за движением глаза с коррекуией смещений и повторным сканированием пропущеных участков | наличие |
|  | Возможность смещения области сканирования по глубине в стророну стекловидного тела или сосудистой оболочки | наличие |
|  | Скорость сканирования, не менее | 50 000 сканов в секунду |
|  | Горизонтальное разрешение в микронах, не более | 20 |
|  | Аксиальное разрешение в микронах, не более | 5 |
|  | Источник светового сигнала | суперлюминесцентный диод, 840 нм |
|  | Оптическая мощность на роговице, mW, не более | 0,65 |
|  | Глубина сканирования, не менее | 2,3 мм |
|  | Время сканирования | 1,5 секунды. |
|  | Режим узкого зрачка | наличие |
|  | Режим "катаракта" | наличие |
|  | Инфракрасный режим наведения | наличие |
|  | Минимальный диаметр зрачка (мм) не более | 2,5 |
|  | Автоматическая компенсация аметропии | наличие |
|  | Максимальная автоматически компенсируемая гиперметропия (Дптр) не менее | 12 |
|  | Максимальная автоматически компенсируемая миопия (Дптр) не менее | 13 |
|  | Дополнительная диоптрийная коррекция | наличие |
|  | Максимальная дополнительно компенсируемая гиперметропия (Дптр) не менее | 40 |
|  | Максимальная дополнительно компенсируемая миопия (Дптр) не менее | 33 |
|  | Автоматическое наведение | наличие |
|  | Автоматическая съемка | наличие |
|  | Функция автослежения и автовыравнивания | наличие |
|  | Автоматическое определение глаза | наличие |
|  | Автоматическая последовательная съемка обоих глаз с автонаведением | наличие |
|  | Фотосъемка периферических участков глазного дна с помощью автоматического смещения внутренней метки | наличие |
|  | Выбор шаблона меток для съемки периферических участков | наличие |
|  | Меаксимальное количество точек фиксации для съемки периферии глазного дна (не менее) | 9 |
|  | Ручной режим наведения и съемки | наличие |
|  | Интерфейс управления | Цветной, свободно вращаемый в двух плоскостях сенсорный монитор |
|  | Стилус | наличие |
|  | Место хранения для стилуса в корпусе монитора | наличие |
|  | Регулировка режима освещенности | наличие |
|  | Количество шагов регулировки (не менее) | 4 |
|  | Регулировка интенсивности вспышки | наличие |
|  | Количество шагов регулировки (не менее) | 9 |
|  | Свободное смещение изображения В скана по вертикали в пределах окна захвата перед съемкой | наличие |
|  | Кнопка оптимизации изображения (для ручной оптимизации) | наличие |
|  | Автоматическая оптимизация изображения | наличие |
|  | "Живое" ОКТ изображение | наличие |
|  | Автоматическая индикация качества получаемого изображения | наличие |
|  | Угол охвата глазного дна минимальный | 30° |
|  | Угол охвата глазного дна стандартный | 45° |
|  | Индивидуальная настройка параметров фотосъемки | наличие |
|  | Стандартный набор шаблонов сканирования с фиксированными параметрами для различных видов патологии. Возможность создания пользовательских шаблонов. | наличие |
|  | Трехмерный скан макулярной области высокого разрешения (вертикальный и горизонтальный) | наличие |
|  | Размер области горизонтального сканирования (мм) не менее | 6х6 |
|  | Протокол сканирования | 512х128 |
|  | Размер области вертикального сканирования (мм) не менее | 7х7 |
|  | Протокол сканирования | 512х128 |
|  | Трехмерный скан области ДЗН высокого разрешения | наличие |
|  | Размер области сканирования (мм) не менее | 6х6 |
|  | Протокол сканирования | 512х128 |
|  | Широкоугольный скан | наличие |
|  | Размер области сканирования (мм) не менее | 9х12 |
|  | Линейный скан | наличие |
|  | Максимальное количество повторений для последующегно наложения не менее | 50 |
|  | Минимальная длина скана (мм) | 6 |
|  | Максимальная длина скана (мм) | 9 |
|  | Кресообразный растр-скан | не менее 5 сканов |
|  | Минимальная длина скана (мм) | 6 |
|  | Максимальная длина скана (мм) | 9 |
|  | Минимальное расстояние между крестообразными сканами (мкм) | 15 |
|  | Максимальное расстояние между крестообразными сканами (мкм) | 35 |
|  | Шаг изменения расстояния между сканами (мкм) | 5 |
|  | Программное формирование кругового скана с произвольным его размещением на цветном изображении глазного дна и получением данных толщины слоя нервных волокон по секторам и сравнения с нормативной базой | наличие |
|  | Радиальный скан 12 лучей | наличие |
|  | Линейный ска переднего отрезка | наличие |
|  | Радиальный скан переднего отрезка | наличие |
|  | Стандартное разрешение В-скана | 1024 |
|  | Система сопоставления результатов сканирования с картиной глазного дна с привязкой по сосудистым аркадам с использованием цветного фундус-имиджа высокого разрешения. | наличие |
|  | Система сравнительного анализа данных, полученных в разное время с наложением и совмещением областей сканирования для точного позиционирования срезов и удобства сравнения. | наличие |
|  | Повторное сканирование тех же участков с использованием изображения глазного дна, сохраненного во время предыдущего сканирования. | наличие |
|  | Встроенная программа анализа слоя нервных волокон | наличие |
|  | Встроенная программа анализа ганглионарного слоя | наличие |
|  | Встроенная программа анализа толщины сетчатки | наличие |
|  | Нормативная база данных толщины (объема) слоя нервных волокон | наличие |
|  | Нормативная база данных ганглионарного слоя | наличие |
|  | Нормативная база данных толщины (объема) сетчатки | наличие |
|  | Выведение на экран и на печать нормативного отчета | наличие |
|  | Автоматическое выделение границ слоев. | наличие |
|  | Ручная корректировка выделения границ слоев | наличие |
|  | Автоматическое построение трехмерной карты поверхности каждого слоя | наличие |
|  | Построение трехмерной карты толщины/объема сетчатки/ слоя нервных волокон/ганглионарного слоя/комплекса | наличие |
|  | Возможность измерения толщины в любой произвольно выбранной точке с отображением положения точки на карте толщины, трехмерном изображении области сканирования, и на цветном изображении глазного дна | наличие |
|  | Возможность определения линейных размеров сканированных структур заднего сегмента глаза с сохранением результатов | наличие |
|  | Возможность измерения площади патологического очага | наличие |
|  | Автоматический модуль топографии диска зрительного нерва | наличие |
|  | Построение тренда прогресса глаукомы | наличие |
|  | Возможность создания дополнительных точек отсчета для построения тренда | наличие |
|  | Функция повторения линейного скана в том же месте в следующее посещение | наличие |
|  | Настройка системы определения границ диска зрительного нерва в зависимости от толщины пигментного слоя | наличие |
|  | Возможность сканирования произвольных участков с применением внешней фиксационной метки. | наличие |
|  | Высококачественное трехмерное цветное или черно-белое изображение области сканирования с выделением и разделением слоев | наличие |
|  | Визуализация стекловидного тела, прилежащего к сетчатке (диагностика помутнений, тяжей, витреоретинальных тракций и отслойки стекловидного тела) | наличие |
|  | Выведение трехмерного изображения, двухмерного скана или цветного изображения глазного дна на весь экран. | наличие |
|  | Представление фундус изображения в цветном, бескрасном вариантах | наличие |
|  | Не менее 9 периферических точек фиксации для съемки периферических отделов глазного дна | наличие |
|  | Возможность определения линейных размеров сканированных структур переднего сегмента глаза и величину угла передней камеры | наличие |
|  | Внутренняя фиксационная метка | Диодная матрица |
|  | Варианты внутренней фиксационной метки | точка, крест, большой крест, четыре точки. |
|  | Внешняя фиксационная метка | наличие |
|  | Тип внешней фиксационной метки | Диодная лампа |
|  | Тип источника вспышки | ксеноновая лампа с максимальной мощностью до 300 Ватт |
|  | Программное обеспечение для захвата, обработки и хранения изображений. | наличие |
|  | USB интерфейс | наличие |
|  | LAN интерфейс | наличие |
|  | Поддержка формата DICOM | наличие |
|  | Размеры томографа | 307-442mm (W) X 472-668mm (D) X 518-722mm (H) |
|  | Вес томографа | 21 Кг |
|  | Источник питания | Напряжение: 100/110/120/220/230/240V Частота :50-60 Гц |
|  | Электропитание | 70-150VA |
|  | Регистрирующее устройство для получения фотоизображений глазного дна | Встроенная цифровая фотокамера |
|  | Технология матрицы встроенной фотокамеры | ультрапиксель |
|  | Персональный компьютер или моноблок | IBM PC/AT с поддержкой (DOS/V) |
|  | Процессор | Core2 Duo или выше. (с частотой более 3ГГц) |
|  | Оперативная память, не менее | Не менее 4Гб |
|  | Жесткий диск, не менее | 500Гб (7200 RPM или более) |
|  | Видеокарта | NVIDIA VRAM 512MB или выше (с OpenGL, DVI) |
|  | Сетевая карта | Gigabit Ethernet 1 порт (при подключении к больничной сети 2 порта) |
|  | PCI порты | Требуется один свободный порт x 1 PCI-e (при необходимости увеличения числа сетевых карт) |
|  | Операционная система | Microsoft® Windows® 7/8/10 Professional 64-bit version |
|  | База данных | Microsoft SQL Server 2005 (*1 SP 2 или выше)/Microsoft SQL Server 2008 (*1 SP 1 или выше)/Microsoft SQL Server 2008 R2 |
|  | RAID | наличие |
|  | DVD-RW дисковод | наличие |
|  | USB порты | не менее 3-х |
|  | LAN порты | не менее 1-ого |
|  | Стандартная клавиатура | наличие |
|  | Стандартная мышь | наличие |
|  | Источник бесперебойного питания мощностью, не менее | 1 кВт |
|  | Цветной лазерный принтер | наличие |
|  | Стол электроподъёмный | 1 шт. |
|  | ИБП (онлайн) на всю систему, рабочее время не менее 15 мин. | 1 шт. |
|  | Специализированный стол для офтальмологического оборудования, с электроприводом (электроподъемный стол) | 1 шт. |
|  | Модель (полное и точное название): |  |
|  | Производитель (полное и точное название): |  |
|  | Страна происхождения: |  |
|  | Регулировка высоты от 628 мм до 978 мм | соответствие |
|  | Подставка для ПК, клавиатуры и принтера | соответствие |
|  | Подходит для пациентов на инвалидных колясках | соответствие |
|  | Техническая документация: | наличие |
|  | Поставляемое оборудование должно соответствовать международным стандартам производства: |  |
|  | - ISO 9001:20ХХ, и товаров - ISO 13485:20ХХ; | Наличие |
|  | - Оборудование соответствовать - IEC 601-1-88; | Наличие |
|  | - Соответствовать требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования. | Наличие |
|  | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам (копии Сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Участника). |  |
|  | Обязательное наличие регистрационного удостоверения, выданного Поставщику оборудования Государственным Унитарным Предприятием «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз | Наличие |
|  | Обязательное наличие сертификата соответствия, выданного Поставщику оборудования Государственным Унитарным Предприятием «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз | Наличие |
|  | Обязательное наличие дистрибьюторского соглашения между Поставщиком оборудования и заводом изготовителем. | Наличие |
|  | Инструкция по эксплуатации на английском, а также узбекском или русском языке; | Наличие |
|  | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском или английском языке; | Наличие |
|  | Сервис центр в Республике Узбекистан с предоставлением сертификатов и паспортных данных сертифицированных специалистов с заверением завода-производителя. | Наличие |
|  | Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию. | Наличие |
|  | Гарантийный срок сервисного обслуживания: 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию с предоставлением чек-листов компанией-продавцом каждые полгода в республиканский учебно-производственный центр по ремонту и обслуживанию медицинской техники при МЗ РУз. | Наличие |
|  | Постгарантийное обслуживание: по дополнительному договору. | Наличие |
|  | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2023 года. | Наличие |

ЛОТ №23. Офтальмологический операционный микроскоп

(количество: 1 комплект)

| № | Наименование параметра | Параметры, описание |
| --- | --- | --- |
|  | Офтальмологический операционный микроскоп |  |
|  | Модель (полное и точное название): |  |
|  | Производитель (полное и точное название): |  |
|  | Страна происхождения: |  |
|  | Назначение: Офтальмологический операционный микроскоп для проведения хирургических вмешательств на переднем и заднем отрезке глаза, включая факоэмульсификацию катаракты и витреоретинальную хирургию. |  |
|  | Технические требования: |  |
|  | Коаксиальный тип осветителя | наличие |
|  | Использование оптоволоконного кабеля для доставки света в операционное поле, с возможностью разместить осветитель в станине микроскопа | наличие |
|  | Фокус объектива, не менее, мм | 200 |
|  | Стереоскопический бинокуляр хирурга с изменяемым углом наклона | наличие |
|  | Встроенный делитель луча с вариантами распределения светового потока хирург/ассистент, не менее | 50/50, 80/20 |
|  | Стереовариатор для оптимизации освещения глазного дна при узком зрачке (4,0 мм) | наличие |
|  | Встроенный инвертор изображения | наличие |
|  | Автоматическое включение инвертора при использовании оптической системы для витреоретинальной хирургии | наличие |
|  | Возможность включение/выключение инвертора с помощью педали | наличие |
|  | Бинокуляр ассистента, использующий тот же источник света, что и бинокуляр основного хирурга | наличие |
|  | Электромагнитный фиксатор положения оптической головки | наличие |
|  | Диапазон увеличения, не менее | от 4,2-х до 21,0-х |
|  | Система оптического увеличения, управляемая от педали. | наличие |
|  | Центрация оптического блока микроскопа нажатием кнопки | наличие |
|  | Регулировка скорости масштабирования изображения на консоли микроскопа | наличие |
|  | Система фокусировки изображения с двойным приводом, управляемая от педали | наличие |
|  | Диапазон фокусировочного движения, не менее | 60 мм |
|  | Регулировка скорости фокусировочного движения на консоли микроскопа | наличие |
|  | Регулировка скорости перемещения оптического блока в горизонтальной плоскости на консоли микроскопа | наличие |
|  | Регулировка интенсивности освещения на консоли микроскопа и от педали | наличие |
|  | Варианты освещения операционного поля при работе на переднем сегменте глаза, не менее из перечисленных | красный рефлекс, контрастирование капсульного мешка, защита сетчатки |
|  | Многофункциональная влагонепроницаемая педаль | наличие |
|  | Оптическая бесконтактная безволоконная витреоретинальная хирургическая система для визуализации структур витреальной полости и глазного дна с использованием коаксиального света микроскопа с набором специальных автоклавируемых линз, в составе: |  |
|  | - линза 40 D/ 50° (1шт) | наличие |
|  | - линза уменьшенного диаметра 40 D/ 50° (1шт) | наличие |
|  | - линза 80D/70°(1шт), | наличие |
|  | - линза 120D/130° (1 шт), | наличие |
|  | - линза уменьшенного диаметра 120D/100° (1шт), | наличие |
|  | - линза 60D для визуализации переднего сегмента, устанавливаемая поверх фронтальной линзы (1шт.) | наличие |
|  | - держатель линзы на встраиваемой в микроскоп активной платформе (1 шт). | наличие |
|  | Источник света | Галогеновая лампа |
|  | Офтальмологический операционный микроскоп с принадлежностями (1 комплект): - Чехол пылезащитный 1 шт. - Паспорт – 1шт. | Наличие |
|  | Поставляемое оборудование должно соответствовать международным стандартам производства: |  |
|  | - ISO 9001:20ХХ, и товаров - ISO 13485:20ХХ; | Наличие |
|  | - Оборудование соответствовать - IEC 601-1-88; | Наличие |
|  | - Соответствовать требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования. | Наличие |
|  | Допускается предоставление сертификатов эквивалентных вышеуказанным стандартам (копии Сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Участника). |  |
|  | Обязательное наличие регистрационного удостоверения, выданного Поставщику оборудования Государственным Унитарным Предприятием «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз | Наличие |
|  | Обязательное наличие сертификата соответствия, выданного Поставщику оборудования Государственным Унитарным Предприятием «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз | Наличие |
|  | Обязательное наличие дистрибьюторского соглашения между Поставщиком оборудования и заводом изготовителем. | Наличие |
|  | Инструкция по эксплуатации на английском, а также узбекском или русском языке; | Наличие |
|  | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском или английском языке; | Наличие |
|  | Сервис центр в Республике Узбекистан с предоставлением сертификатов и паспортных данных сертифицированных специалистов с заверением завода-производителя. | Наличие |
|  | Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию. | Наличие |
|  | Гарантийный срок сервисного обслуживания: 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию с предоставлением чек-листов компанией-продавцом каждые полгода в республиканский учебно-производственный центр по ремонту и обслуживанию медицинской техники при МЗ РУз. | Наличие |
|  | Постгарантийное обслуживание: по дополнительному договору. | Наличие |
|  | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2023 года. | Наличие |

## ЛОТ №24. Технические требования для моющей машины для гибких эндоскопов

| Количество эндоскопов, подвергаемых обработке | 1 эндоскоп |
| --- | --- |
| Объем | Установка для мойки и дезинфекции гибких эндоскопов предназначена для мойки и дезинфекции одного гибкого эндоскопа. Оснащена 4 форсунками для впрыска, что обеспечивает качественную очистку эндоскопов. Предотвращает смешивание с дезинфектантом, удаляя излишки влаги, оставшейся в эндоскопе, путем осушения осадка. Полный цикл обработки эндоскопа составляет 15 минут, русскоязычное ПО, существенно облегчающее работу специалистов с системой, универсальность обеспечена совместимостью с эндоскопами любого производителя, интегрированное тестирование эндоскопов на герметичность, основная комплектация включает собственную систему водоподготовки, независимые программы обработки, в том числе автоматизированный цикл химической самодезинфекции системы, исключающий риск повторной контаминации поверхности устройства. |
| Основные характеристики | - емкость ванны для мытья эндоскопов: 15 литров - вращающаяся на 360 градусов 3-х канальная струйная насадка обеспечивает профессиональную мойку эндоскопов - возможность установки времени цикла от 7 мин до 15 мин. - возможность использования любого типа дезинфектанта для всех видов эндоскопов - поддержание концентрации дезинфектантов в течении всего времени цикла благодаря сниженному индексу разбавляемости стерилизующих средств - функция, предотвращающая утечку стерилизующих средств - легкое определение уровня стерилизующих средств - автоматический впрыск спирта во внутренние каналы - фильтр предварительной очистки воды - внутренний резервуар выполнен из материала, стойкого к химическим веществам, дополнительное преимущество – установка эндоскопов не требует специальных инструментов и фиксаторов - встроенный принтер - наличие встроенных колес для перемещения - два вида автоматических режимов: A, B - возможность изменения, хранения настроек времени и осуществления обработки в 2 режимах A, B |
| Электропитание | <Напряжение: 220 В переменного тока Частота: 50 Гц Сила тока на входе - 3.5 А (220 В) Колебания напряжения ±10% |

| ЛОТ №25. ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Параметры, предлагаемые участником* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
|  | Электроэнцефалограф |  |
| 1 | Модель (полное и точное название): |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |
| 4 | Назначение: Электроэнцефалограф - медицинский электроизмерительный прибор для электроэнцефалографии, с помощью которого измеряют и регистрируют разность потенциалов между точками головного мозга, располагающимися в глубине или на его поверхности, и записывают электроэнцефалограмму. С дополнительным модулем ЭРГ: для регистрации электросигналов от сетчатки. |  |
| 4.1 | Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2024 г. |  |
| 5 | Технические требования: |  |
| 5.1. | Количество одновременно регистрируемых монополярных ЭЭГ-отведений не менее 25: |  |
| 5.2. | Количество дополнительных каналов не менее 15: |  |
| 5.3. | Параметры каналов ЭЭГ: |  |
| 5.3.1. | Чувствительность в диапазоне не менее 1 – 1000 мкВ/мм: |  |
| 5.3.2. | Фильтр нижних частот в диапазоне не менее 0,05 – 10 Гц: |  |
| 5.3.3. | Фильтр верхних частот в диапазоне не менее 15 – 200 Гц: |  |
| 5.3.4. | Разрядность АЦП не менее 16 бит: |  |
| 5.3.5. | Входное сопротивление не менее 100 Мом: |  |
| 5.3.6. | Коэффициент ослабления синфазных сигналов не менее 100 дБ: |  |
| 5.4. | Построение трендов по параметрам: |  |
| 5.5. | Анализ эпилептиформной активности в процессе регистрации ЭЭГ и после ее завершения: |  |
| 5.6. | Автоматический поиск и выделение артефактов: |  |
| 5.7. | Режим измерения волны: |  |
| 5.8. | Печать ЭЭГ во время регистрации и просмотра обследования: |  |
| 5.9. | Усреднение спайков и острых волн, построение карт мгновенной амплитуды спайков и острых волн: |  |
| 5.10. | Задание индивидуальных параметров регистрации (фильтры, масштабы, входной диапазон) для любого канала: |  |
| 5.11. | Режим «расщепления экрана» в процессе записи и просмотра ЭЭГ для одновременной записи и просмотра уже записанной ЭЭГ: |  |
| 5.12. | Расчет и вывод в процессе регистрации ЭЭГ амплитудных и спектральных карт, а также графиков спектра мощности, таблиц: |  |
| 5.13. | Автоматическое построение карт распределения: |  |
| 5.14. | Автоматическое и визуальное сравнение результатов функциональных проб: |  |
| 5.15. | Широкий спектр математического анализа: |  |
| 5.16. | Отображение в режиме реального времени на экране кривой SpO2 синхронно с кривыми ЭЭГ при наличии датчика SpO2: |  |
| 5.17. | Одновременный просмотр на экране нескольких обследований или нескольких проб одного обследования: |  |
| 5.18. | Встроенный редактор протокола обследования: |  |
| 5.19. | Автоматическая генерация протокола обследования с возможностью дальнейшего редактирования: |  |
| 5.20. | Включение в протокол обследования графиков, рисунков и таблиц: |  |
| 5.21. | Редактируемый глоссарий из наиболее часто используемых фраз для составлений заключений: |  |
| 5.22. | Контроль качества установки заземляющего электрода: |  |
| 5.23. | Подключение прибора к компьютеру: |  |
| 5.24. | Операционная система Windows 8 или лучше: |  |
| 5.25. | Экспорт обследований в форматы: RTF, AVI, BMP, XML, TXT: |  |
| 5.26. | База данных с возможностью структуризации и поиска: |  |
| 5.27. | Архивация записей на CD/DVD: |  |
| 5.28. | Поддержка русского языка в интерфейсе пользователя: |  |
| 5.29. | Возможность монтажа различных полиграфических сигналов (ЭКГ, ЭМГ, дыхание, SpO2, CO2 и др.): |  |
| 5.30. | Характеристики светодиодного фотостимулятора: |  |
| 5.30.1. | Автоматическая и ручная стимуляция: |  |
| 5.30.2. | Левая, правая и двусторонняя стимуляция: |  |
| 5.30.3. | Частота стимуляции в диапазоне не менее 1 – 30 Гц: |  |
| 5.4 | Техническая характеристика модуля ЭРГ |  |
| 5.4.1 | Зрительный стимулятор |  |
| 5.4.11. | Максимальная яркость свечения: |  |
| 5.4.12. | — светодиодных очков: 1100±110 кд/м2 |  |
| 5.4.13. | — мини-ганцфельд-стимулятора: 1500±150 кд/м2 |  |
| 5.4.2 | Максимальная сила свечения: |  |
| 5.4.21 | — карандаша белого цвета: 0.2±0.05 кд |  |
| 5.4.22 | — карандаша красного цвета: 0.3±0.075 кд |  |
| 5.4.23 | — карандаша синего цвета: 0.15±0.0375 кд |  |
| 5.4.24 | — карандаша зеленого цвета: 0.2±0.05 кд |  |
| 5.4.3. | Диапазон регулировки яркости стимула: –3 – 0 лог.ед. |  |
| 5.4.4. | Левая/правая/двухсторонняя стимуляция при использовании светодиодных очков: есть |  |
| 5.4.5. | Паттерн-стимулятор |  |
| 5.4.51 | Частота стимуляции: 0.1 – 5 Гц |  |
| 5.4.52. | Разрешение паттерна: |  |
| 5.4.53 | — стандартный стимулятор: 320×240 точек, 15 цв. |  |
| 5.4.54 | — стимулятор высокого разрешения: 800×600 точек, 16 млн. цв |  |
| 6. | Электропитание: |  |
| 6.1. | 220 В ± 10 %, 50/60 Гц: |  |
| 6.2. | Сетевой кабель, разъём евростандарт: |  |
| 7. | Комплектующие, запасные части, расходный материал: |  |
| 7.1. | Рабочая станция: операционная система Windows 8 или лучше, процессор Intel Core2Duo или лучше, оперативная память не менее 2 Гб, HDD не менее 500 Гб, DVD-RW, LCD диагональ не менее 19“, клавиатура, мышь, черно-белый лазерный принтер, ИБП (рабочее время не менее 15 минут): |  |
| 7.2. | Стойка для ЭЭГ - 1 шт.; |  |
| 7.3. | Стойка для фотостимулятора - 1 шт.; |  |
| 7.4. | ЭЭГ-электроды, соединительные кабели и необходимые аксессуары 1 компл.: |  |
| 7.5. | Шлем для крепления ЭЭГ-электродов (малый размер) - 1 шт.; |  |
| 7.6. | Шлем для крепления ЭЭГ-электродов (средний размер) - 1 шт.; |  |
| 7.7. | Шлем для крепления ЭЭГ-электродов (большой размер) - 1 шт.; |  |
| 7.8. | Специальное кресло для исследований состояния головного мозга - 1 шт.; |  |
| 7.8.1. | Прочная стальная конструкция с защитным порошковым полимерным покрытием; |  |
| 7.8.2. | Мягкие элементы из эластичного пенополиуретана, обтянутого искусственной кожей (цвет черный или темно-серый); |  |
| 7.8.3. | Регулировка подголовника по двум осям; |  |
| 7.8.4. | Регулировка угла наклона спинной и ножной секции; |  |
| 7.8.5. | Регулировка подлокотников по высоте и углу поворота; |  |
| 7.8.6. | Ширина сиденья не менее 500 мм; |  |
| 7.8.7. | Глубина сиденья не менее 500 мм; |  |
| 7.8.8. | Максимальная нагрузка не менее 150 кг. |  |
| 7.9. | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. |  |
| 7.10. | Исполнитель (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении. |  |
| 8. | Стандарты качества и безопасности: |  |
| 8.1. | ISO 9001: |  |
| 8.2. | ISO 13485: |  |
| 8.3. | CE: |  |
| 8.4. | Регистрация: Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
| 8.5. | Копии сертификатов качества и безопасности должны быть представлены в тендерном предложении и заверены печатью участника торгов. |  |
| 8.6 | Исполнитель вместе с товаром должен предоставить сертификаты качества, происхождения и соответствия. |  |
| 8.7 | Наличие авторизации завода-производителя. |  |
| 9. | Документация: |  |
| 9.1. | Инструкция по эксплуатации на русском языке. |  |
| 9.2. | Инструкция по техническому обслуживанию на русском или английском языке. |  |
| 9.3. | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в тендерном предложении. |  |
| 9.4 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 10. | Гарантийные условия: |  |
| 10.1. | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: не менее 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию. |  |
| 10.2. | В течение гарантийного периода исполнитель должен обеспечить приезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны (Минздрав РУз или агент по закупке или конечный пользователь). |  |
| 10.3 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |
| 11. | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
| 11.1. | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию исполнителем на рабочем месте. |  |
| 12. | Обучение медицинского персонала: |  |
| 12.1. | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 12.2. | Исполнитель должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала (до 5 человек). |  |
| 12.3. | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. |  |
| 13. | Обучение технического персонала: |  |
| 13.1. | Обучение должно быть на русском языке. |  |
| 13.2. | Исполнитель должен организовать обучение 1 инженера на рабочем месте. |  |
| 13.3. | Обучение должно обеспечить получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для технического обслуживания оборудования и включать. |  |
| 13.3.1. | Общую инструкцию по технике безопасности. |  |
| 13.3.2. | Общую инструкцию по эксплуатации оборудования. |  |
| 13.3.3. | Описание основных принципов работы оборудования, его конструкции, установки и пусконаладочных работ. |  |
| 13.3.4. | Знания об общих и специальных правилах профилактического обслуживания, замены запасных частей, а также поиска и устранения неполадок/поломок. |  |

ЛОТ №26. Техническое задание на стоматологическую установку

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра, по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | Страна производитель | Наличие |
| 1.2 | Регистрационное удостоверение | Наличие | Наличие |
| 1.3 | Сертификат соответствия | Наличие | Наличие |
| 1.4 | Инструкция на русском языке | Наличие | Наличие |
| 2. Функциональные требования к креслу пациента |  |  |  |
| 2.1 | Электромеханический привод кресла | Наличие | Наличие |
| 2.2 | Параметры электропитания | 220-240 В, | 230 В, |
|  |  | 50 Гц | 50-60 Гц |
| 2.3 | Потребляемая мощность, не более | 1500 Вт | 1500 Вт |
| 2.4 | Комплект обивки | Наличие | Наличие |
| 2.5 | Полная масса стоматологического кресла, не более | 120 кг | 115 кг |
| 2.6 | Максимальная грузоподъемность, не менее | 190 кг | 190 кг |
| 2.7 | Максимальная нагрузка на подголовник, не менее | 30 кг | 30 кг |
| 2.8 | Раздельная регулировка высоты сиденья и положения спинки | Наличие | Наличие |
| 2.9 | Автоматическая синхронизация движений спинки кресла и движения сидения | Наличие | Наличие |
| 2.10 | Программируемая позиция полоскания | Наличие | Наличие |
| 2.11 | Программируемое положение Тренделенбурга | Наличие | Наличие |
| 2.12 | Программируемое положение возврата кресла в исходное положение | Наличие | Наличие |
| 2.13 | Возможность управления креслом с модуля врача, ножной педали и модуля ассистента | Наличие | Наличие |
| 2.14 | Программируемые положения кресла пациента, количеством не менее | 4 | 4 |
| 2.15 | Возможность программирования кресла с блока врача ножной педали блока ассистента | Наличие | Наличие |
| 2.16 | Программируемая позиция полоскания | Наличие | Наличие |
| 2.17 | Подголовник с ручной блокировкой | Наличие | Наличие |
| 2.18 | Регулировка положения подголовника по осям; количество осей, не менее | 3х | Наличие |
| 2.19 | Функция автоматической блокировки движений сидения и спинки при детекции препятствия | Наличие | Наличие |
| 2.20 | Автоматическое отключение движений кресла при выборе инструмента на модуле врача | Наличие | Наличие |
| 2.21 | Левый неподвижный подлокотник | Наличие | Наличие |
| 2.22 | Возможность установить правый подлокотник, откидывающийся для обеспечения посадки и высадки пациента | Наличие | Наличие |
| 2.23 | Максимальная нагрузка на подлокотник, не менее | 35кг | 35кг |
| 2.24 | Антибактериальное покрытие обивки кресла | Наличие | Наличие |
| 2.25 | Возможность оснащения кресла пациента обивкой, принимающей анатомическую форму тела пациента | Наличие | Наличие |
| 2.26 | Минимальная высота сиденья, не более | 400 мм | 390 мм |
| 2.27 | Максимальная высота сиденья, не менее | 800 мм | 800 мм |
| 2.28 | Максимальный наклон спинки кресла, не менее | 70° | 70° |
| 2.29 | Максимальный наклон сиденья кресла, не менее | 6° | 6° |
| 2.30 | Размерные параметры стоматологической установки | максимальная длина не более 2200 мм | 2190 мм |
|  |  | максимальная ширина не более 1800 мм | 1780 мм |
|  |  | максимальная высота не более 2300 мм | 2300 мм |
| - Функциональные требования к врачебному (инструментальному) блоку и инструментам |  |  |  |
| 3.1 | Верхняя подача инструментов | Наличие | Наличие |
| 3.2 | Количество мест для инструментальных модулей на блоке врача, не менее | 5 | 5 |
| 3.3 | Возможность оснащения 6-м модулем | Наличие | Наличие |
| 3.4 | Выбор порядка расположения инструментов на блоке врача | Наличие | Наличие |
| 3.5 | Функция перемещения инструментального блока | Наличие | Наличие |
| 3.6 | Механический фиксатор инструментального блока в рабочем положении | Наличие | Наличие |
| 3.7 | Поворотный столик с лотками для инструментов | Наличие | Наличие |
| 3.8 | Фиксаторы рычагов инструментов | Наличие | Наличие |
| 3.9 | Антибактериальное покрытие поверхности врачебного блока | Наличие | Наличие |
| 3.10 | Клавиатура управления инструментами, креслом, светильником, подачей воды в емкость для полоскания и смыва плевательницы | Наличие | Наличие |
| 3.11 | Блокировка всех функций установки при работающем инструменте | Наличие | Наличие |
| 3.12 | Цифровой дисплей для отображения параметров инструментов | Наличие | Наличие |
| 3.13 | Пистолет вода-воздух | Наличие | Наличие |
| 3.14 | Возможность оснащения пистолетом вода-воздух с подогревом | Наличие | Наличие |
| 3.15 | Съемный автоклавируемый внешний корпус пистолета вода-воздух, вращающийся носик | Наличие | Наличие |
| 3.16 | Встроенная система антивсасывания для турбинных шлангов | Наличие | Наличие |
| 4. Функциональные требования к гидроблоку и блоку ассистента |  |  |  |
| 4.1 | Напольное крепление гидроблока | Наличие | Наличие |
| 4.2 | Поворотная, съемная стеклянная плевательница со съемными элементами подачи воды в стакан и плевательницу | Наличие | Наличие |
| 4.3 | Возможность оснастить съемной керамической плевательницей | Наличие | Наличие |
| 4.4 | Ручное вращение плевательницы не менее | 270° | Наличие |
| 4.5 | Возможность оснащения системой дезинфекции и очистки внутренних каналов водоснабжения установки | Наличие | Наличие |
| 4.6 | Возможность оснащения системой промывки инструментальных шлангов блока врача | Наличие | Наличие |
| 4.7 | Система автономной подачи жидкости на инструменты | Наличие | Наличие |
| 4.8 | Фильтр тонкой очистки воды | Наличие | Наличие |
| 4.9 | Возможность оснащения бойлером для подогрева воды в стакан пациента | Наличие | Наличие |
| 4.10 | Шланги пылесоса и слюноотсоса для подключения к вакуумной помпе | Наличие | Наличие |
| 4.11 | Количество мест для инструментальных модулей на блоке ассистента, не менее | 4 | 4 |
| 4.12 | Кнопочная клавиатура управления креслом, подачей воды в стаканчик для полоскания и омыва плевательницы | Наличие | Наличие |
| 4.13 | Функция аварийной остановки вакуумной аспирации | Наличие | Наличие |
| 4.14 | Расположение подключений канализационных коммуникаций под креслом пациента | Наличие | Наличие |
| 4.15 | Емкость для подачи дистиллированной воды объемом, не менее | 1,7л | 1,7л |
| 5. Функциональные требования к светильнику |  |  |  |
| 5.1 | Осветитель, мощность светового потока не менее | 26 000 люкс | 26 000 люкс |
| 5.2 | Наличие защитного экрана | Наличие | Наличие |
| 5.3 | Управление светильником на модуле врача | Наличие | Наличие |
| 5.4 | Съемные, дезинфицируемые при низких температурах ручки светильника | Наличие | Наличие |
| 5.5 | Перемещение осветителя в трех взаимно перпендикулярных плоскостях | Наличие | Наличие |
| 6. Функциональные требования к ножной педали |  |  |  |
| 6.1 | Джойстик для управления креслом пациента | Наличие | Наличие |
| 6.2 | Кнопки подачи воды и воздуха на выбранный инструмент | Наличие | Наличие |
| 6.3 | Ручка управления плавной регулировкой числа оборотов выбранного инструмента | Наличие | Наличие |
| 7. Функциональные требования к стульям врача и ассистента |  |  |  |
| 7.1 | Стул мобильный без опорного кольца для ног, на роликах, регулируемый по высоте рычагом, при отпускании которого сиденье фиксируется в заданном положении. Цвет обивки должен соответствовать цвету обивки кресла установки | Наличие | Наличие |
| 7.2 | Максимальная высота подъема, не менее | 560 мм | 560 мм |

# ЛОТ №27. Техническое задание набор хирургических инструментов для ЧЛХ

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор хирургических инструментов для ЧЛХ (большой) (количество 2 набора) |  |  |  |
|  | Производитель: |  |  |  |
|  | Назначение: набор хирургических инструментов предназначеных для выполнения операций в челюстно-лицевой области и шеи. Хирургический инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали. Метод стерилизации–автоклавированием и воздушной стерилизацией. |  |  |  |
| 3 | Регистрация – Предлагаемые инструменты должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |  |  |
| 4 | Документация: |  |  |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке. |  |  |  |
|  | СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ НАБОР ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ |  |  |  |
|  | описание | Кол-во |  |  |
|  | МАЙО ЯЗЫК ДЕПРЕССОР 17СМ | 1 |  | Соответствие |
|  | ДОЛОТО FREER BONE ПРЯМОЕ, 16CM 4MM | 1 |  | Соответствие |
|  | PARTSCH GOUGE ПРЯМОЙ, 13,5CM 4MM | 1 |  | Соответствие |
|  | HYLIN ROOT ELEVATORS 3 MM РИС. 3 | 1 |  | Соответствие |
|  | HYLIN ROOT ELEVATORS 3 MM РИС. 4 | 1 |  | Соответствие |
|  | HYLIN ROOT ELEVATORS 3 MM РИС. 2 | 1 |  | Соответствие |
|  | КОРНЕВОЙ ЭЛЕВАТОР ОВАЛЬНЫЙ 2,5MM 12,5CM | 1 |  | Соответствие |
|  | ЭЛЕВАТОРЫ SELDIN ROOT РИС. 34 | 1 |  | Соответствие |
|  | ЭЛЕВАТОРЫ CRYER ROOT РИС. 27 | 1 |  | Соответствие |
|  | ЭЛЕВАТОРЫ CRYER ROOT РИС. 28 | 1 |  | Соответствие |
|  | EXTRACT.FCPS., АНГЛ.ПАТ., РИС.1 | 1 |  | Соответствие |
|  | ИЗВЛЕКАТЬ. FCPS., АНГЛ.ШАБЛОН, РИС.13 | 1 |  | Соответствие |
|  | ИЗВЛЕКАТЬ. FCPS., АНГЛ.ШАБЛОН, РИС.7 | 1 |  | Соответствие |
|  | ЭКСТРАКТ.FCPS., АНГЛ.ШАБЛОН, РИС.17 | 1 |  | Соответствие |
|  | EXTRACT.FCPS, АНГЛ.ШАБЛОН, РИС.18 | 1 |  | Соответствие |
|  | ЭКСТРАКТ.FCPS., АНГЛ.ШАБЛОН, РИС.21 | 1 |  | Соответствие |
|  | ЩИПЦЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АНГЛ. ПАТТ., РИС. 19 | 1 |  | Соответствие |
|  | ЩИПЦЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ, АНГЛ. ПАТТ., РИС. 30 | 1 |  | Соответствие |
|  | ЩИПЦЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ, АНГЛ. ПАТТ., РИС. 31 | 1 |  | Соответствие |
|  | ЭКСТРАКТ.FCPS., АНГЛ.ШАБЛОН, РИС.33 | 1 |  | Соответствие |
|  | ЭКСТРАКТ.FCPS., АНГЛ.ШАБЛОН, РИС.51A | 1 |  | Соответствие |
|  | ЩИПЦЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ,АНГЛ.ПАТ.,РИС.51L | 1 |  | Соответствие |
|  | ВИЛЛИГЕР ЭЛЕВАТОРНЫЙ 13 СМ | 1 |  | Соответствие |
|  | МОЛОТОК С ПЛАСТМАССОВЫМИ ЛИЦАМИ 17СМ, 26ММ, 320ГР. | 1 |  | Соответствие |
|  | РУЧКА СКАЛЬПЕЛЯ, РИС. 3 | 1 |  | Соответствие |
|  | ИГОЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ MATHIEU 17CM TC | 1 |  | Соответствие |
|  | СТАНДАРТНЫЕ ЩИПЦЫ ДЛЯ ПЕРЕВЯЗКИ 16 СМ | 1 |  | Соответствие |
|  | СТАНДАРТНЫЕ ЩИПЦЫ 16 СМ 1X2 ЗУБЬЯ | 1 |  | Соответствие |
|  | СТАНДАРТНЫЕ ЩИПЦЫ 16 СМ 1X2 ЗУБЬЯ | 1 |  | Соответствие |
|  | РЕТРАКТОРЫ ФАРАБЕФА 12 СМ НАБОР ИЗ 2 ШТ. | 1 |  | Соответствие |
|  | РАСПАТОРЫ ЛИНИНИ | 1 |  | Соответствие |
|  | ЩИПЦЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ, АНГЛ. ПАТТ., РИС. 30 | 1 |  | Соответствие |
|  | ЭКСТРАКТ.FCPS., АНГЛ.ШАБЛОН, РИС.33 | 1 |  | Соответствие |
|  | ЩИПЦЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ, АНГЛ. ПАТТ., РИС. 51 | 1 |  | Соответствие |
|  | ЩИПЦЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ, АНГЛ. ПАТТ., РИС. 74M | 1 |  | Соответствие |

| НАБОРЫ ДЛЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАБОР ДЛЯ ПОДТЯЖКИ ЛИЦА |  |  |  |
|  | описание | Кол-во |  |  |
|  | РУЧКА СКАЛЬПЕЛЯ | 1 |  | Соответствие |
|  | ОПЕРАЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ MAYO-STILLE ПРЯМЫЕ 15 СМ | 1 |  | Соответствие |
|  | НОЖНИЦЫ METZENBAUM-NELSON ИЗОГНУТЫЕ BL/BL 18CM TC | 1 |  | Соответствие |
|  | ИЗОГНУТЫЕ НОЖНИЦЫ METZENBAUM-NELSON BL/BL 20CM TC | 1 |  | Соответствие |
|  | ИЗОГНУТЫЕ НОЖНИЦЫ METZENBAUM-NELSON BL/BL 23CM TC | 1 |  | Соответствие |
|  | НОЖНИЦЫ METZENBAUM-FINO ИЗОГНУТЫЕ BL/BL 14,5CM | 1 |  | Соответствие |
|  | ПРЯМЫЕ НОЖНИЦЫ REYNOLDS FINE 16CM | 1 |  | Соответствие |
|  | НОЖНИЦЫ REYNOLDS FINE ИЗОГНУТЫЕ 16 СМ | 1 |  | Соответствие |
|  | СТАНДАРТНЫЕ ЩИПЦЫ 14,5 СМ | 1 |  | Соответствие |
|  | ЗАЩИТНЫЕ ЩИПЦЫ ADSON-BROWN 12 СМ | 1 |  | Соответствие |
|  | ЩИПЦЫ GRAEFE IRIS 10,5 СМ | 1 |  | Соответствие |
|  | ЩИПЦЫ GRAEFE IRIS 10,5 СМ | 1 |  | Соответствие |
|  | ЗАЩИТНЫЕ ЩИПЦЫ POTTS-SMITH 18 СМ | 1 |  | Соответствие |
|  | АТРАВМАТИЧЕСКИЕ ЩИПЦЫ DE BAKEY 24 СМ, 2,7 ММ | 1 |  | Соответствие |
|  | ФИКСАЦИОННЫЕ ЩИПЦЫ GRAEFE 11 СМ | 1 |  | Соответствие |
|  | ИГОЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ DERF (WRIGHT) 12 СМ TC | 1 |  | Соответствие |
|  | ИГОЛЬЧАТКА CRILE-WOOD 15CM TC | 1 |  | Соответствие |
|  | ИГОЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ DE BAKEY 18CM TC | 1 |  | Соответствие |
|  | S-ИЗОГНУТЫЕ ЩИПЦЫ OVERHOLT 18,5 СМ | 1 |  | Соответствие |
|  | КРЮЧОК ДЛЯ КОЖИ GILLIES 18CM РИС.2 | 1 |  | Соответствие |
|  | ДЖОЗЕФ СКИН КРЮЧОК 15 СМ | 2 |  | Соответствие |
|  | VOLKMANN RETRACTOR SHARP 2 ЗУБЬЯ 21,5 СМ | 1 |  | Соответствие |
|  | VOLKMANN RETRACTOR SHARP 4 ЗУБЬЯ 21,5 СМ | 1 |  | Соответствие |
|  | РЕТРАКТОР КОХЕРА-ЛАНГЕНБЕКА 21,5 СМ 42X10 ММ | 1 |  | Соответствие |
|  | ВАГИНАЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО DOYEN 115X35MM РИС. 3 | 1 |  | Соответствие |
|  | ВАГИНАЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО DOYEN 115X45MM РИС. 3 | 1 |  | Соответствие |
|  | ЩИПЦЫ ALLIS-ATRAUMA 20 СМ | 1 |  | Соответствие |
|  | МАЙО ЯЗЫК ДЕПРЕССОР 17СМ | 1 |  | Соответствие |
|  | РЕТРАКТОР SENN-MUELLER SHARP 16CM | 1 |  | Соответствие |
|  | ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ БАЗОВЫЙ НАБОР |  |  |  |
|  | описание | Кол-во |  |  |
|  | РУЧКА СКАЛЬПЕЛЯ, РИС. 7 | 1 |  | Соответствие |
|  | НОЖНИЦЫ ИРИС ПРЯМЫЕ 12СМ | 1 |  | Соответствие |
|  | НОЖНИЦЫ ИРИС ИЗОГНУТЫЕ 12 СМ | 1 |  | Соответствие |
|  | НОЖНИЦЫ METZENBAUM-FINO ИЗОГНУТЫЕ BL/BL 18CM | 1 |  | Соответствие |
|  | НОЖНИЦЫ STEVENS ДЛЯ ТЕНОТОМИИ, ТУПЫЕ, ИЗОГНУТЫЕ, 10 СМ | 1 |  | Соответствие |
|  | ГУБКА ФЁРСТЕРА ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ ГЛАДКИЕ 18СМ | 1 |  | Соответствие |
|  | HALSTED-MOSQUITO ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ ЩИПЦЫ ИЗОГНУТЫЕ 12,5 СМ | 10 |  | Соответствие |
|  | HALSTED-MOSQUITO ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ 12,5 СМ | 2 |  | Соответствие |
|  | CRILE ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ ЩИПЦЫ ИЗОГНУТЫЕ 14 СМ | 4 |  | Соответствие |
|  | Щипцы для полотенец BACKHAUS 9CM | 2 |  | Соответствие |
|  | ALLIS КИШЕЧНЫЕ ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ЩИПЦЫ 15 СМ | 4 |  | Соответствие |
|  | ЗАЩИТНЫЕ ЩИПЦЫ ADSON 12 СМ | 1 |  | Соответствие |
|  | ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ ЩИПЦЫ ROCHESTER-PEAN ИЗОГНУТЫЕ 16 СМ | 2 |  | Соответствие |
|  | ЩИПЦЫ ADSON 12 СМ | 1 |  | Соответствие |
|  | ЩИПЦЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ CSTROVIEJO 9 СМ | 1 |  | Соответствие |
|  | ДЖОЗЕФ СКИН КРЮЧОК 15 СМ | 2 |  | Соответствие |
|  | РЕТРАКТОР SENN-MUELLER BLUNT 16CM | 2 |  | Соответствие |
|  | VOLKMANN RETRACTOR SHARP 2 ЗУБЬЯ 21,5 СМ | 1 |  | Соответствие |
|  | САКСЦИОННАЯ КАНЮЛЯ ФРЕЙЗЬЕРА 12 СИМВ. 17см | 3 |  | Соответствие |
|  | ИГОЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ HALSEY С ГЛАДКИМИ ЧЕЛЮСЯМИ 13 СМ | 1 |  | Соответствие |
|  | ИГОЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ MAYO-HEGAR 16 СМ TC | 1 |  | Соответствие |

ЛОТ №28. Техническое задание на аппарат Электрокардиограф 3-х канальный

| № п/п | Наименование, функциональные, технические характеристики, описание товара | Требуемые значения (параметры) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Аппарат Электрокардиограф 3-х канальный |  |  |
| 1.2. | Медицинские оборудование должно быть новым, произведённым не ранее 2024 года, ранее не использовавшимся | Соответствие |  |
| 1.3. | Установка (инсталляция) оборудования | Наличие |  |
| 1.4. | Регистрационное удостоверение МЗ РУз. | Наличие |  |
| 1.5. | Сертификат Соответствия РУз. | Наличие |  |
| 1.6. | Гарантийное обслуживание | 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
| 1.7. | Инструкция по использованию на русском языке | Наличие |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
| 2.1 | Тип исполнения аппарата | Стационарный |  |
| 2.2 | Цветной ЖК дисплей | 320х240 пикселей, 3.9 дюйма |  |
| 2.3 | Русифицированное меню и интерпретация | Наличие |  |
| 2.4 | Подтверждение результатов автоматических вычислений собственным Миннесотским кодом | Наличие |  |
| 2.5 | Разрешение АЦП | 12 бит/24 бит |  |
| 2.6 | Количество каналов на дисплее | 3 |  |
| 2.7 | Стиль записи каналов: | 3/3, 3/2, 1+1R, 3+1R |  |
| 2.8 | Четыре автоматических и один ручной режимы регистрации | Наличие |  |
| 2.9 | Термобумага | рулон 80мм/20(30) м |  |
| 2.10 | Скорость протяжки бумаги: | 25 или 50 мм/с |  |
| 2.11 | Длительность записи: | 5 или 10 сек. |  |
| 2.12 | Диапазон ЧСС | 30-300 уд./мин |  |
| 2.13 | Фильтры: сетевой: Вкл/Выкл. | Наличие |  |
| 2.14 | Возможность подсоединение к ПК и интернету (опция) | Наличие |  |
| 2.15 | Режимы OFF-Auto и OFF-RHYT безбумажного просмотра ЭКГ кривых | Наличие |  |
| 2.16 | Внутренняя память | 500 ЭКГ |  |
| 2.17 | Автоматическое детектирование аритмии | Наличие |  |
| 2.18 | Габаритные размеры | 290х220х85 мм, масса до 2.5 кг |  |
| 3. | Характеристика источника питания |  |  |
| 3.1 | Питание от сети | Наличие |  |
| 3.1.1. | Рабочее напряжение | 220-240 В |  |
| 3.1.2. | Частота | 50/60 Гц |  |
| 3.1.3. | Входная мощность | 35 ВА |  |
| 3.2. | Питание от встроеннной литиевой аккумуляторной батареи | Наличие |  |
| 3.2.1. | Номинальное напряжение | 14,8 В |  |
| 3.2.2. | Емкость | 2200 мА/ч |  |

ЛОТ №29. Техническое задание на Эндоскопическая видеосистема для травматологии

| № | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Кол. | Параметры, предлагаемые участником* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение: Аппарат артроскоп назначено для диагностики и лечение заболеваний коленного сустава. |  |  |
|  | Артроскопические стойки — это комплект оборудования для проведения всех видов оперативных вмешательств на суставах через микроразрезы с помощью оптики и специальных артроскопических инструментов. Они характеризуются эргономичной и компактной конструкцией, в которой все модули размещены оптимальным образом. |  |  |
|  | Основным элементом артроскопической стойки является артроскоп – современное оптическое устройство для проведения диагностики, лечения и минимально инвазивного операционного вмешательства на различных группах суставов без использования разрезов мягких тканей. |  |  |
|  | Высококачественная оптика дает прекрасную без искажений увеличенную картинку участка операции, что обеспечивает высочайшую точность работы. |  |  |
| 1 | ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ КАМЕРА FULL-HD Видео камера объединяет 3 высококачественных блока (камера, свет, захват изображений) для профессионального использования в одном небольшом и компактном корпусе. | 1 |  |
|  | Технические данные Блок управления • Автоматический баланс белого • Видеовыходы: 1x HDMI, 1x HD-SDI, 1x USB 3.0 micro B • Адаптер световода • Интенсивность света, эквивалентная источнику ксенонового света мощностью 180 Вт • Ручная регулировка интенсивности света • Светодиодная технология • Срок службы светодиодов до 50 000 часов • Цветовая температура: 5 000 °K • Цифровой зум до 2,5x • Сенсорный экран с интуитивно понятным интерфейсом • 17 языков Головка камеры • Датчик: 1CMOS Exmor RTM, технология 1/2’’ Full HD • 3 программируемые кнопки (6 функций) • Затвор: от 1/50 до 1/100 000 сек. • Разрешение: 1920 x 1080 пикселей • Четкость: 1080 строк |  |  |
| 2 | ПОМПА ВСАСЫВАЮЩИЙ/ИРРИГАЦИОННЫЙ Вкл. Лицензия Артро/Лапаро, контейнер для всасывания, автоклавируемый С держателем, набор ирригационных трубок силиконовые, автоклавируемые, набор всасывающих трубок, включая фильтр, силиконовые, автоклавируемые, сетевой кабель, запасные предохранители | 1 |  |
|  | Максимальное давление на выходе не менее: 750 mmHg |  |  |
|  | Максимальная скорость потока при ирригации не менее: 3000 ml/min |  |  |
|  | Максимальная скорость потока при аспирации не менее: 3000 ml/min |  |  |
| 3 | Тележка для оборудования, 530x610x1320mm, 4 консоли для депозита 424x430mm, | 1 |  |
| 4 | МОНИТОР 27" HD, LED | 1 |  |
| 5 | НАБОР ДЛЯ ТРАВМАТОЛОГИИ/АРТРОСКОПИИ |  |  |
|  | АРТРОСКОП/СИНУСКОП 4 ММ Д., 0° HD 175 мм | 1 |  |
|  | АРТРОСКОП/СИНУСКОП 4 ММ Д., 30° HD 175 мм | 1 |  |
|  | ТУБОЛЫ ДЛЯ АРТРОСКОПИИ UNIVERS. 2STOPC. ROTAT. WL175MM, Г. 6,5 ММ, F. 4 ММ ПРИЦЕЛЫ- ВЫСОКИЙ ПОТОК | 1 |  |
|  | ОБТУРАТОР ТУПОЙ, 4MM X 175MM | 1 |  |
|  | КРЮЧКИ НОЖНИЦЫ 3,5ММ, ДЛИНА ХВОСТИ 12,5C ПРЯМОЙ | 1 |  |
|  | ПУАНСОН-КРЮК С СОВКОМ, 3,5ММ, СТЕРЖЕНЬ ДЛИНА 12,5 СМ, ПРЯМАЯ | 1 |  |
|  | ПУАНСОН-КРЮК С СОВКОМ, 3,5ММ, СТЕРЖЕНЬ ДЛИНА 12,5 СМ, 45° ВПРАВО | 1 |  |
|  | ПУАНСОН-КРЮК С СОВКОМ, 3,5ММ, СТЕРЖЕНЬ ДЛИНА 12,5 СМ, 45° ВЛЕВО | 1 |  |
|  | ПУАНСОН-КРЮК С СОВКОМ, 3,5ММ, СТЕРЖЕНЬ ДЛИНА 12,5 СМ, 15° ВВЕРХ | 1 |  |
|  | ПУАНСОН С СОВКОМ, 3,5ММ ДЛИНА ВАЛА 12,5 СМ, 90° ВПРАВО | 1 |  |
|  | ПУАНСОН С СОВКОМ, 3,5ММ ДЛИНА ВАЛА 12,5 СМ, 90° ВЛЕВО | 1 |  |
|  | АРТРОСКОПИЯ РЕТРОГРАДНЫЙ ПУАНСОН, СПРАВА, 3,5 мм | 1 |  |
|  | ЩИПЦЫ ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ, БЕЗ ХРАПТКИ, 3, ДЛИНА ВАЛА 12,5 СМ | 1 |  |
|  | НОЖ ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ | 1 |  |
|  | РОЗЕТОЧНЫЙ НОЖ, ИЗОГНУТЫЙ НА 30° ВПРАВО, ЗУБЧАТЫЙ | 1 |  |
|  | БАДЖОНЕТ НОЖ | 1 |  |
|  | ЛОЖКА, 3ММ, ИЗОГНУТАЯ НА 30° | 1 |  |
|  | КРЮЧКОВЫЙ ЗОНД, ГРАДУИРОВАННЫЙ, 5 ММ | 1 |  |
|  | КРЮЧКОВЫЙ НОЖ, 3MM, БОКОВАЯ РЕЗКА 90° | 1 |  |
|  | СМАЙЛИ МЕНИСКОТОМ, 3 ММ | 1 |  |

ЛОТ №30. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ РЕНТГЕНГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С-ДУГА ПЕРЕДВИЖНАЯ

| № | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Параметры, предлагаемые участником* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающй вносимый параметр оборудования) |
| --- | --- | --- |
|  | РЕНТГЕНГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С-ДУГА ПЕРЕДВИЖНАЯ |  |
| 1. | Модель (полное и точное название): |  |
| 1.1 | Производитель и страна происхождения: |  |
| 1.2 | Год выпуска: не ранее 2024 года |  |
| 1.3 | Назначение: Рентгенографическая система с-дуга передвижная предназначено при ортопедической, нейрохирургической, хирургической и урологических операции для рентген направленных операций. |  |
| 2. | Общие характеристики: |  |
| 2.1.1 | Движения С-дуги: |  |
| 2.1.2 | Фокусное расстояние (SID): не менее SID 1000 mm |  |
| 2.1.3 | Вертикальное движение не менее: 420mm |  |
| 2.1.4 | Горизонтальное движение не менее: 200mm |  |
| 2.1.5 | Орбитальное движение не менее: 140° |  |
| 2.1.6 | Вращение не менее: ±180° |  |
| 2.1.7 | Поворот относительно вертикальной оси не менее: ±10° |  |
| 2.1.8 | Свободное пространство не менее: 660mm |  |
| 2.1.9 | DQE (типовая квантовая эффективность при рентгенографии и рентгеноскопии): не менее 70% |  |
| 2.3.1 | Рентгеновская трубка |  |
| 2.3.2 | Теплоёмкость анода не менее: 80kHU |  |
| 2.3.3 | Тип анода – фиксированный или вращающийся |  |
| 2.3.4 | Размер фокальных пятен не более: 0.3mm/1.5mm |  |
| 2.4 | ГЕНЕРАТОР |  |
| 2.4.1 | Высокочастотный генератор, моноблочный тип: |  |
| 2.4.2 | Максимальная выходная мощность генератора не менее: 3kW |  |
| 2.4.3 | Напряжение трубки в диапазоне не менее: 40kV～110kV |  |
| 2.5 | Плоскопанельный детектор: |  |
| 2.5.1 | Количество цифровых детекторов не менее; 1 |  |
| 2.5.2 | Наличие системы непрямого преобразования |  |
| 2.5.3 | Программное обеспечение для обработки изображений |  |
| 2.5.4 | Наличие LED дисплея для показа состояния оставшегося заряда питания |  |
| 2.5.5 | Антибактериальное покрытие |  |
| 2.5.6 | Размер рентгеночувствительной области детектора, не менее; 1400 × 1400 |  |
| 2.5.7 | Размер пикселя детектора, не более 150 um |  |
| 2.5.8 | Глубина преобразования в серой шкале, не менее 16bit |  |
| 2.5.9 | Время получения полноформатного изображения не более: 5мин |  |
| 2.6 | Монитор: |  |
| 2.6.1 | Два цветных специализированных медицинских ЖК монитора: |  |
| 2.6.2 | Диагональ не менее: 34 дюймов |  |
| 2.6.3 | Максимальная яркость не менее: 550cd/m2 |  |
| 2.6.4 | Угол обзора (горизонтальное/вертикальное направление) не менее: 178° |  |
| 2.7 | Интегрированная рабочая станция: |  |
| 2.8 | Жесткий диск не менее: 780 Гб или не менее 100 000 изображений |  |
| 2.9 | Специальные функции: |  |
| 2.9.2 | Функция автоматического контроля яркости: |  |
| 2.9.3 | Флюороскопия с фиксацией последнего изображения: |  |
| 2.9.4 | Импульсная флюороскопия: |  |
| 2.9.5 | Цифровая рентгенография: |  |
| 2.9.6 | Позитивное/негативное изображение: |  |
| 2.9.7 | Поворот изображения по горизонтальной/вертикальной оси: |  |
| 2.9.8 | Регулировка яркости и контраста: |  |
| 2.9.9 | Увеличение изображения: |  |
| 2.9.10 | Вывод на экран “живого” и нескольких сохраненных изображений: |  |
| 2.9.11 | Управление базой данных пациентов: |  |
| 2.10 | Контрольная панель управления: |  |
| 2.10.1 | DVD-RW привод: |  |
| 2.10.2 | USB порт: |  |
| 2.10.3 | DICOM 3.0 (storage/print/network): |  |
| 2.10.4 | Ножная педаль (флюроскопия и сохранение снимка): |  |
| 2.10.5 | Аварийная кнопка: |  |
| 2.10.6 | Ручной контроль экспозиции: |  |
| 2.10.7 | Поддержка русского языка в интерфейсе пользователя: |  |
| 2.11 | Электропитание: |  |
| 2.11.1 | 220 В ± 10 %, 50/60 Гц: |  |
| 2.11.2 | Сетевой кабель, разъем евростандарт: |  |
| 3. | Комплектация |  |
| 3.1 | Средства зашиты персонала: |  |
| 3.2 | Фартук (с фронтальной и задней защитой), 0,5 мм Pb, размер, 100 х 50 см: |  |
| 3.3 | Воротник для защиты щитовидной железы, 0,5 мм Pb: |  |
| 3.4 | Стандартный комплект стерильных чехлов для оборудования |  |
| 4. | Регистрация |  |
| 4.1 | Регистрационное удостоверение на оборудование страны производителя |  |
| 4.2 | Предлагаемое оборудование должно иметь регистрацию в ГУ «Центр безопасности фармацевтической продукции при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан до момента его поставки. Поставщик должен принять все меры для обеспечения регистрации товара в Республике Узбекистан до момента его поставки. При наличии, копии документов о регистрации товара в других странах или признании товара международными организациями здравоохранения должны быть представлены (либо указываются ссылки на электронные источники информации о данной регистрации (признании)). |  |
| 5 | Сертификация |  |
| 5.1 | ISO 13485 |  |
| 6. | Документация |  |
| 6.1 | Руководство пользователя/ по эксплуатации на русском языке |  |
| 7. | Обучение медицинского персонала |  |
| 7.1 | Поставщик должен организовать обучение (на русском языке) с выдачей сертификата для врачебного персонала – 4 человека на каждый аппарат. Обучение должно быть проведено квалифицированными специалистами. Поставщика или инженерами производителя. Обучение должно обеспечивать получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для адекватного применения оборудования с учетом его технических возможностей и программного обеспечения. |  |
| 8. | Гарантия, монтаж, пуско-наладка, сервис оборудования |  |
| 8.1 | Гарантийное обслуживание оборудования не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию |  |
| 8.2 | Поставщик обязан провести предварительный мониторинг каждого проектного объекта с подготовкой требований к устройству коммуникаций, электропитания, места размещения оборудования. |  |
| 8.3 | Аппарат должен быть установлен, протестирован и введен в эксплуатацию на каждом рабочем месте специалистами Поставщика |  |
| 9 | В рамках выделенного бюджета может предложить оборудование (товар) с аналогичными (превосходящими) характеристиками которые выполняет все цели и задачи, которые указанные в техническом задании |  |

ЛОТ №31. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  хирургический Набор спинальных операций

| № | хирургический Набор спинальных операций | Кол, шт. в наборе* | Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы (Кат № и № стр.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модель (полное и точное название): хирургический Набор спинальных операций |  |  |
| 2 | Производитель (полное и точное название): |  |  |
| 3 | Страна происхождения: |  |  |
| 4 | Назначение: специально изготовленные инструменты для использования во время хирургических вмешательств |  |  |
| 5 | Претендент должен предоставить, как неотъемлемую часть предложения каталоги, паспорта на инструменты и другую техническую документацию для подтверждения соответствия предлагаемого товара заявленным характеристикам. При заполнении таблицы указать Модель (каталожный номер). |  |  |
| 6 | Примечание: Принимая во внимание специфичность товара, по оформлении технических требований приведены ссылки на торговые марки, каталожные номера, фотографии и электронные адреса каталогов некоторых производителей. Данная информация представлена только, как вспомогательный инструмент для идентификации необходимого типа инструмента. Участники торгов могут предложить инструменты иного Производителя, при условии, что они функционально эквивалентны указанным ниже и идентифицированным техническими требованиями с точки зрения типа, размера, качества и клинического применения. При оформлении технического задания приведены ссылки на каталоги производителя: Allgaiеr (Германия) |  |  |
| 7 | Требования к составу набора: |  |  |
| 7.1 | YASARGIL распатор, 19 cм (кат номер 424-946-080) или аналог | 1 |  |
| 7.2 | YASARGIL распатор, 19 cм (кат номер 424-946-090) или аналог | 1 |  |
| 7.3 | YASARGIL распатор, 19 cм (кат номер 424-946-040) или аналог | 1 |  |
| 7.4 | YASARGIL распатор, 19 cм (кат номер 424-946-050) или аналог | 1 |  |
| 7.5 | YASARGIL распатор, 19 cм (кат номер 424-946-060) или аналог | 1 |  |
| 7.6 | YASARGIL распатор, 19 cм, штыковая форма (кат номер 424-947-020) или аналог | 1 |  |
| 7.7 | Распатор (кат номер 424-953-030) или аналог | 1 |  |
| 7.8 | Распатор (кат номер 424-953-040) или аналог | 1 |  |
| 7.9 | BARBARA крючок 90* 2,0 мм (кат номер 344-720-200) или аналог | 1 |  |
| 7.10 | BARBARA крючок 90* 2,5 мм (кат номер 344-720-250) или аналог | 1 |  |
| 7.11 | BARBARA крючок 90* 3.0 мм (кат номер 344-720-030) или аналог | 1 |  |
| 7.12 | BARBARA крючок 90* 0.6 мм (кат номер 344-720-060) или аналог | 1 |  |
| 7.13 | Микро крючок, 23,0 см, острая, прямая (кат номер 340-173-010) или аналог | 1 |  |
| 7.14 | RAY кюретка, горизонтальная, 45* 4 мм в диаметре (кат номер 340-807-040) | 1 |  |
| 7.15 | RAY кюретка, вертикальная, 45* 4 мм в диаметре (кат номер 340-809-040) или аналог | 1 |  |
| 7.16 | RAY кюретка 4мм 26см, изогнутый Под углом 90° (кат номер 340-811-040) или аналог | 1 |  |
| 7.17 | Микро крючок, 23,0 см, острая, изогнутая (кат номер 340-173-020) или аналог | 1 |  |
| 7.18 | Ретрактор твердой мозговой оболочки острый 90* изогнутый (кат номер 340-187-010) или аналог | 1 |  |
| 7.19 | JACOBSON Зонд застегнутый, 19 см (кат номер 424-948-190) или аналог | 1 |  |
| 7.20 | Yasargil Микро щипцы, Bayonett 20,0 см, плоская челюсть, зубчатая, 3 мм диам. (кат номер 08-196-200) или аналог | 1 |  |
| 7.21 | Yasargil микро-щипцы, Bayonett 22,0см, плоская челюсть, зубчатая, 3 мм диам. (кат номер 08-196-220) или аналог | 1 |  |
| 7.22 | Yasargil микро-щипцы Bayonett, 20 см плоская челюсть, зубчатая, 5 мм диам. (кат номер 08-197-200) или аналог | 1 |  |
| 7.23 | Yasargil микро-щипцы Bayonett, 22 см Плоская челюсть, зубчатая, 5 мм диам. (кат номер 08-197-220) или аналог | 1 |  |
| 7.24 | Микро-щипцы, 12,0 см, с шовной платформой, 0,3 мм, прямой (кат номер 09-220-120) или аналог | 2 |  |
| 7.25 | Микро-щипцы, 18,0 см, с шовной платформой, 0,6 мм, прямой (кат номер 09-224-180) или аналог | 2 |  |
| 7.26 | Микро щипцы, 12,0 см, с шовной платформой, 0,3 мм, изогнутая (кат номер 09-221-120) или аналог | 2 |  |
| 7.27 | Микро щипцы, 15,0 см, с шовной платформой, изогнутая, 0,3 мм (кат номер 09-225-150) или аналог | 2 |  |
| 7.28 | Микро-щипцы, 18,0 см, с шовной платформой, 0,6 мм, изогнутая (кат номер 09-225-180) или аналог | 2 |  |
| 7.29 | CASTROVIEJO Держатель микро -иглы, 14 см прямой, без ущерба, с плоской ручкой (кат номер 19-860-140) или аналог | 1 |  |
| 7.30 | CASTROVIEJO Держатель микроигл, 14 см изогнутый, без улова, с плоской ручкой (кат номер 19-861-140) или аналог | 1 |  |
| 7.31 | JACOBSON, Держатель микроигл, 18,5 см, стык прямой, гладкая без рашетов (кат номер 19-631-185) или аналог | 1 |  |
| 7.32 | JACOBSON Микроиглодержатель, 18,5 см, штык изогнутый, гладкая челюсть без рашета (кат номер 19-633-185) или аналог | 1 |  |
| 7.33 | JACOBSON Держатель микроиглы, 18,5 см, штык прямой, гладкая челюсть с рашетом (кат номер 19-635-185) или аналог | 1 |  |
| 7.34 | Jacobson, держатель микро -иглы, 18,5 см, штык изогнутый, гладкая челюсть, с рашетом (кат номер 19-637-185) или аналог | 1 |  |
| 7.35 | Ножницы для глаз, 16,0 см, прямой (кат номер 05-640-160) или аналог | 1 |  |
| 7.36 | Микро -ножницы, 18,5 см, Края прямые, острый/ острый (кат номер 05-629-185) или аналог | 1 |  |
| 7.37 | Микро -ножницы, 18,5 см, изогнутый край, острый/острый (кат номер 05-631-185) или аналог | 1 |  |
| 7.38 | Biemer щипцы без блокировки Для клипов сосуда, 140 мм (кат номер 08-904-140) или аналог | 1 |  |
| 7.39 | Тканевые щипцы, 20,0 см, прямые, 1x2 зубы, тонкие (кат номер 08-229-200) или аналог | 1 |  |
| 7.40 | F.SM.Kerr. Punch 40* 3 мм/18 см Съемный (кат номер 29-424-003Z) или аналог | 1 |  |
| 7.41 | Castroviejo, Razor Blade Breakers, 13,0 см, 10,0 мм диам. (кат номер 42-924-130) или аналог | 1 |  |
| 7.42 | MIXTER щипцы зазубренные (кат номер 413-481-230) или аналог | 1 |  |
| 7.43 | Yasargil аспирационная трубка 1,5 мм 18 см. (кат номер 340-282-180) или аналог | 1 |  |
| 7.44 | YASARGIL аспирационная трубка 2,0mm 18cm (кат номер 340-283-180) или аналог | 1 |  |
| 7.45 | YASARGIL аспирационная трубка 2,5mm 18cm (кат номер 340-284-180) или аналог | 1 |  |
| 7.46 | YASARGIL аспирационная трубка 2,0mm 15cm (кат номер 340-283-150) или аналог | 1 |  |
| 7.47 | LEYLA набор ретрактора 1 (1ручка) (кат номер 340-217-000) или аналог | 1 |  |
| 7.48 | Mod. Achen brain шпатель .malle. 7x8mm (кат номер 340-252-070) или аналог | 2 |  |
| 7.49 | Mod. Achen brain шпатель.malle. 10x11mm (кат номер 340-252-100) или аналог | 2 |  |
| 7.50 | Mod. Achen brain шпатель .malle. 13x14mm (кат номер 340-252-130) или аналог | 2 |  |
| 7.51 | Mod. Achen brain шпатель .malle. 16x17mm (кат номер 340-252-160) или аналог | 2 |  |
| 7.52 | Mod. Achen brain шпатель .malle. 19x20mm (кат номер 340-252-190) или аналог | 2 |  |
| 7.53 | Mod. Achen brain шпатель .malle. 22x25mm (кат номер 340-252-220) или аналог | 2 |  |
|  | Инструменты должны быть из высококачественной нержавеющей стали или титановых сплавов (необходимо представить подробную информацию о марке стали в предложении). |  |  |
|  | Материал изготовления должен обеспечивать устойчивость инструментов к коррозии при стерилизации автоклавированием и воздушной стерилизацией. |  |  |
|  | Сертификаты (оригиналы или копии представленных сертификатов должны быть заверены печатью Производителя): |  |  |
|  | ISO 9001 (Производитель); ISO 13485 (Производитель); CE 93/42/EEC (на модель); ГОСТ 19126-2007 - Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия или аналог(на модель) или аналог международного стандарта. |  |  |
|  | Документация: |  |  |
|  | Технический паспорт на изделия и инструкция по эксплуатации на русском языке. |  |  |
|  | Гарантийный срок: |  |  |
|  | 24 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию. |  |  |
|  | Инструменты должны быть новыми, ранее неиспользованными и произведенными не ранее 2024 г. и их количество |  |  |
|  | * Принимая во внимание возможные различные технологические решения у различных производителей, предлагаемое количество инструментов может больше, но не меньше указанного в данной графе. |  |  |

ЛОТ №32. Техническая спецификация Системой Лигашур с электрохирургическим Генератором

| № п/п | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат электрохирургический электролигирующий Производитель: |  |  |  |
| 2 | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  | 1 | Электрохирургический аппарат | Комбинированный электрохирургический и электролигирующий коагулятор микроконтроллерный с мониторингом сопротивления тканей в комплекте с принадлежностями. Электрохирургический высокочастотный генератор с дополнительными монополярными и биполярными устройствами для всех видов электрохирургических воздействий, включая рассечения тканей, остановку кровотечений и электролигирование крупных кровеносных сосудов, лимфатических сосудов и тканевых структур при хирургической мобилизации, | 1 шт. |
|  |  |  | путем подачи к тканям радиочастотной энергии в моно- и биполярных режимах с изолированными выходами. Генератор предназначен для использования в области общей хирургии и в рамках таких специализаций, как урологическая, сосудистая, торакальная, пластическая, гинекологическая, реконструктивная и колоректальная хирургия. Группы пациентов: взрослые и дети. Аппарат позволяет использовать следующие режимы и настройки для широкого спектра хирургических процедур: Монополярные режимы. Возможность работы в шести режимах выходной мощности при выполнении монополярных процедур (рассечение и коагуляция): 1) Чистое рассечение - режим, обеспечивающий чистый, точный разрез любой ткани без гемостаза (или с незначительным гемостазом). Номинальное напряжение 300 Ом. Диапазон мощности: Выкл., 1–300 Вт. Пиковое напряжение: 1287 Вт. Типичный пик-фактор 1,42. Рабочий цикл: 100%. 2) Смешанное рассечение - режим, обеспечивающий более медленное рассечение с одновременным гемостазом. Номинальное напряжение 300 Ом. Диапазон мощности: Выкл., 1–200 Вт. Пиковое напряжение: 2178 Вт. Типичный пик-фактор 2,5. Рабочий цикл: 50%. 3) Режим, сочетающий гемостаз и рассечение, позволяющий пользователю замедлять процедуру для обеспечения лучшего гемостаза и увеличивать ее скорость для ускорения рассечения. Уникальный режим Valleylab для улучшенной диссекции с гемостазом. Номинальное напряжение 300 Ом. Диапазон мощности: 200 Вт. Пиковое напряжение: 2783 В. Типичный пик-фактор 3,8. Рабочий цикл: 25%. Синусоидальные скачки 434 кГц с частотой повторения 27,13 кГц. 4) Режим коагуляции (Мягкий), обеспечивающий высушивание ткани со сравнительно меньшей скоростью и ее нагревание на большей глубине. Номинальное напряжение 100 Ом. Диапазон мощности: Выкл., 1–120 Вт. Пиковое напряжение: 264 В. Типичный пик-фактор 1,42. Рабочий цикл: 100%. 5) Режим Фульгурации, обеспечивающий коагуляцию ткани за счет искрения на активном электроде, которое воздействует на ткань через воздух. Номинальное напряжение 500 Ом. Диапазон мощности: Выкл., 1–120 Вт. Пиковое напряжение: 3449 В. Типичный пик-фактор 5,7. Рабочий цикл: 6,25%. 6) Режим рассеянной Фульгурации, обеспечивающий более обширную фульгурацию, с меньшей глубиной воздействия и большей поверхностью затрагиваемой ткани. Номинальное напряжение 500 Ом. Диапазон мощности: Выкл., 1–120 Вт. Пиковое напряжение: 3933 В. Типичный пик-фактор 6,5. Рабочий цикл: 4,76%. Режимы биполярной резекции. 1) Рассечение. Номинальное напряжение 500 Ом. Выходная мощность: 200 Вт. Пиковое напряжение: 742. Типичный пик-фактор 1,42. Рабочий цикл: 100%. 2) Коагуляция. Номинальное напряжение 100 Ом. Выходная мощность: 175 Вт. Пиковое напряжение: 318. Типичный пик-фактор 1,42. Рабочий цикл: 100%. Возможность выбора уровня воздействия и настроек мощности в зависимости от предпочтений хирурга, характеристик ткани, выбора инструментов и клинической задачи в биполярном режиме: 1) Низкий уровень: диапазон мощности 1–15 ватт. Номинальное напряжение 100 Ом. Выходная мощность: 15 Вт. Пиковое напряжение: 133. Типичный пик-фактор 1,42. Рабочий цикл: 100%. 2) Средний уровень: диапазон мощности 16–40 ватт. Номинальное напряжение 100 Ом. Выходная мощность: 40 Вт. Пиковое напряжение: 214. Типичный пик-фактор 1,42. Рабочий цикл: 100%. 3) Высокий уровень: диапазон мощности 45–95 ватт. Номинальное напряжение 100 Ом. Выходная мощность: 95 Вт. Пиковое напряжение: 462. Типичный пик-фактор 1,42. Рабочий цикл: 100%. Наличие Аутобиполярной функции – функции автоматического включения и выключения биполярного режима, обеспечивающей измерение сопротивления участка ткани, находящегося между двумя биполярными электродами, а затем использующей данные о сопротивлении для автоматического включения или отключения подачи радиочастотной энергии. Возможность пользователю самостоятельно задать время задержки автоматического запуска системы и подачи РЧ-энергии. Технические характеристики функции автоматического включения/выключения биполярного режима: Частота опроса: 434 кГц. Ток опроса менее 10мкА средневадрат. за 1 сек. Полное сопротивление активации менее или равно 2200Ом с дискретностью 20%. Задержка манипулирования: задается пользователем с шагом 0,5 с в диапазоне от 0 до 2,5 с. Сопротивление при выключении более 4000 От с дискретностью 20%. Наименьшая мощность 1 Вт. Режим соединения тканей. Возможность использования функции соединения тканей для электролигирования артерий, вен, сосудов легких, а также лимфатических сосудов диаметром до 7 мм и пучков мышечных волокон. Система обеспечивает точную подачу энергии и сжатие сосудов электродами с контролем времени воздействия для достижения полного и постоянного соединения просвета сосуда. Система разработана таким образом, чтобы слипание и обугливание структур, а также распространение тепла на смежные участки ткани сводились к минимуму. Возможность работы с лигирующими инструментами как с активацией от педали, так и при помощи кнопки на самом инструменте (ручное управление). Для некоторых инструментов на дисплее аппарата возможно отключить ручное управление, оставив лишь возможность активации педалью. Режим лигирования тканей и сосудов: Номинальное напряжение 20 Ом. Выходная мощность: 350 Вт. Пиковое напряжение: 244. Типичный пик-фактор 1,42. Рабочий цикл: 100%. Наличие системы распознавания подключаемых инструментов для защиты от вторичного использования или несовместимых с аппаратом инструментов неизвестного происхождения. Наличие в аппарате специального алгоритма, ограничивающего мощность, подаваемую на стандартные электролигирующие инструменты LigaSure. Внутренняя память: объем 8 Гб. Поддержка обеспечивается аккумуляторной литиевой батареей 75mAh. Журнал событий, тревог, гистограммы ошибок. Охлаждение: естественная конвекция и вентилятор. Габаритные размеры и вес: Высота: 17,78 см. Ширина: 35,8 см. Длина: 46,2 см. Вес аппарата: около 10,1 кг. В комплект аппарата входят: 1. Переключатель FOOTSWITCH E6008L DOUBLE STANDARD – 1шт 2. Переключатель FOOTSWITCH E6009L BIPOLAR – 1шт 3. Медицинский инструмент LigaSure MaryLand 5мм-44см; LF1944 – 2шт 4. Медицинский инструмент LigaSure MaryLand 5мм-37см; LF1937 – 2шт 5. Инструмент лапароскопический LigaSure Blunt LF1837 – 2шт 6. Медицинский инструмент LigaSure; LF4418 – 2шт 7. Инструмент электролигирующий Covidien LF1212 – 2шт 8. Кассета к аппарату Endo Gia (Tri Staple) EGIA60AMT – 12шт 9. Кассета к аппарату Endo Gia (Tri Staple) EGIA60AXT – 4шт 10. Кассета к аппарату Endo Gia (Tri Staple) EGIA60AVM – 2шт 11. Эндоскопический сшивающий аппарат Covidien (Endo Gia Ultra) EGIAUXL–5шт |  |

ЛОТ №33. Техническое задание на  аппарат высокоинтенсивной магнитной терапии

| № п/п | Наименование имущества (оборудования) | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Аппарат высокоинтенсивной магнитной терапии | Комп | 1 |
|  | Наименование параметра |  |  |
|  | ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  | Соответствует / не соответствует Ссылка на источник |
|  | Клиническое назначение: аппарат высокоинтенсивной магнитотерапии предназначен для использования в реабилитологии и физиотерапии, для воздействия в лечебных целях на различные участки тела человека высокочастотным магнитным полем осуществляя деполяризацию нерва, что вызывает мышечную стимуляцию. |  | Соответствует |
| 1 | Технические требования и комплектация |  |  |
| 1.3 | Тип импульса - симметричный, двухфазный |  | Соответствует |
| 1.4 | Длина импульса – не более 280 микросекунд |  | Соответствует |
| 1.5 | Интенсивность магнитного поля – не менее 2,5 Тл |  | Соответствует |
| 1.6 | Диапазон установки интенсивности - 1–100 % |  | Соответствует |
| 1.7 | Максимально достижимая интенсивность терапии (макс. dB/dt) – не менее 28 кТл/с |  | Соответствует |
| 1.8 | Диапазон частот - 1–150 Гц |  | Соответствует |
| 1.9 | Настройка параметров амплитудной модуляции — без модуляции |  | Соответствует |
| 1.10 | Настройка параметров амплитудной модуляции — трапецеидальная |  | Соответствует |
| 1.11 | Настройка параметров амплитудной модуляции — синусоидальная |  | Соответствует |
| 1.12 | Настройка параметров амплитудной модуляции — ступенчатая |  | Соответствует |
| 1.13 | Настройка параметров частотной модуляции — без модуляции |  | Соответствует |
| 1.14 | Настройка параметров частотной модуляции — переменная |  | Соответствует |
| 1.15 | Настройка параметров частотной модуляции — трапецеидальная |  | Соответствует |
| 1.16 | Настройка параметров частотной модуляции — синусоидальная |  | Соответствует |
| 1.17 | Настройка параметров частотной модуляции — случайная |  | Соответствует |
| 1.18 | Настройка параметров терапии пользователем (частотной модуляции, амплитудной модуляции, время, интенсивность) - Возможность настройки любой комбинации параметров |  | Соответствует |
| 1.20 | Интерфейс пользователя и управление аппаратом - Цветной сенсорный экран, кнопки, поворотная кнопка |  | Соответствует |
| 1.21 | Размер экрана – 8.4” |  | Соответствует |
| 1.22 | Режимы терапии - Базовый, одиночный, последовательный |  | Соответствует |
| 1.23 | Максимальное количество ступеней в программе - Возможность настройки до 99 секций (ступеней) в пользовательском режиме настройки последовательности |  | Соответствует |
| 1.24 | Предустановленные протоколы терапии – не менее 55 |  | Соответствует |
| 1.25 | База данных пациентов |  | Соответствует |
| 1.26 | Навигация по частям тела |  | Соответствует |
| 1.27 | Пользовательские протоколы |  | Соответствует |
| 1.28 | Энциклопедия |  | Соответствует |
| 1.29 | Быстрые протоколы |  | Соответствует |
| 1.30 | Возможность конфигурирования секций в предустановленных протоколах |  | Соответствует |
| 1.31 | Функция прогнозирования интенсивности |  | Соответствует |
| 1.32 | Контроль качества импульсов |  | Соответствует |
| 1.33 | Настройка интенсивности во время терапии |  | Соответствует |
| 1.34 | Система охлаждения аппликатора - воздушная |  | Соответствует |
| 1.35 | Магнитное поле – сфокусированное |  | Соответствует |
| 1.36 | Аппликатор сфокусированного поля 1 (шт.); |  | Соответствует |
| 1.37 | Блок управления 1 (шт.); |  | Соответствует |
| 1.38 | Держатель для аппликатора сфокусированного поля 1 (шт.); |  | Соответствует |
| 1.39 | Набор инструментов для установки |  | Соответствует |
| 1.40 | Кабель питания 1 (шт.); |  | Соответствует |
| 1.41 | Стилус для управления на сенсорном дисплее не менее 1 (шт.); |  | Соответствует |
| 1.42 | Производитель: (указать наименование производителя); Модель: (указать полное наименование модели); Страна происхождения: (указать страну происхождения); Дата выпуска не ранее 2023 года |  | Соответствует |
| 1.43 | Требования для сертификации (копии представленных сертификатов должны быть заверены оригинальной печатью Производителя, если участник не является Производителем |  |  |
| 1.44 | Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества: Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № РЗН 2014/1927 Декларация соответствия ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 ГОСТ Р 50444-92 (разд.3,4) |  | Соответствует |
| 1.45 | Регистрация - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  | Соответствует |
| 1.46 | Документация: |  | Соответствует |
| 1.47 | -Инструкция по эксплуатации на русском языке -Руководство по сервисному обслуживанию на русском языке |  | Соответствует |
| 1.48 | Сборка и инсталляция: |  | Соответствует |
| 1.49 | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом Продавца на рабочем месте |  | Соответствует |
| 2. | Гарантийный срок эксплуатации |  |  |
| 2.1 | 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию |  | Соответствует |
| 2.2 | Поставщик обязан провести мониторинг проектного образца с подготовкой требований к устройству электропитания, места размещения оборудования. Поставщик обязан предоставить требования Заказчику в течение 2 месяцев с даты авансового платежа. |  | Соответствует |
| 2.3 | Аппарат должен быть установлен и введен в эксплуатацию экспертом Поставщика на каждом рабочем месте |  | Соответствует |
| 3. | Обучение медицинского персонала |  |  |
| 3.1 | Обучение организуется Поставщиком или агентом Поставщика на рабочем месте или на региональном уровне для медицинского персонала – 2 человека на аппарат. |  | Соответствует |
| 3.2 | Поставщик должен организовать обучение (на русском или узбекском языке) с выдачей сертификата. Обучение должно быть проведено квалифицированным специалистом, имеющем достаточный опыт работы на аналогичном оборудовании. Обучение должно обеспечивать получение теоретических и практических навыков, необходимых для адекватного применения оборудования с учётом его технических возможностей и программного обеспечения. Поставщик, должен организовать обучение на базе одного из проектных объектов области. Общее время обучения не менее 12 часов |  | Соответствует |
| 4. | Обучение технического персонала: |  |  |
| 4.1 | Инженер по сервисному обслуживанию аппарата – 2 человека. Победивший участник торгов, в соответствии с условиями контракта, должен организовать обучение инженера по сервисному обслуживанию медицинского оборудованию, в ближайшем сервисном центре производителя с выдачей сертификата. Кандидатура инженеров представляется Управлением медицинского обеспечения МО РУ. Обучение должно быть на русском языке. Обучение должно обеспечивать получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для технического обслуживания оборудования в после гарантийном периоде и включать кроме прочего: Общую инструкцию по эксплуатации поставляемых изделий и оборудования; Описание основных принципов работы оборудования, его инструкции, установки и пусконаладочных работ; Знания об общих и специальных правилах профилактического обслуживания, замены запасных частей, а также поиску и устранения возможных неполадок/поломок. Победивший участник торгов покрывает следующие расходы: -авиабилет в оба конца; -проживание, питание, транспортные и другие возможные расходы обучающихся; -расходы на учебные материалы и техническую документацию; -стоимость обучения с выдачей Сертификата |  | Соответствует |
| 5. | Гарантийный срок эксплуатации: |  |  |
| 5.1 | В течение гарантийного периода Поставщик или авторизированный сервисный центр (Поставщик должен предоставить наименование, адрес, контактные реквизиты данного центра), имеющий соответствующий договор с поставщиком, должен обеспечить выезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны, каковой может быть назначенный учреждением управления медицинского обеспечения МО РУ. Сервисный центр должен иметь в штате не менее 1 сертифицированного инженера |  | Соответствует |
| 6. | Пост гарантийное обслуживание |  |  |
| 6.1 | Поставщик по согласованию с заказчиком должен организовать работу сервисного центра путём создания самостоятельной структуры, либо путём заключения договора с имеющимися в Узбекистане сервисными организациями. Поставщик должен обеспечить сервисную организацию необходимой документацией, резервными копиями программных продуктов, часто заменяемыми деталями и узлами. |  | Соответствует |

|  | ЛОТ №34. Аппарат для проведения комбинированной физиотерапии: Электротерапия, Ультразвуковая терапия, Лазерная терапия, Магнитная терапия (4 в 1) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ | Соответствует / не соответствует Ссылка на источник |
|  | Клиническое назначение: Лазерное воздействие усиливает кровообращение, оказывает противовоспалительный, противоболевой, противоотечный эффекты, оказывает иммунокорригирующее, ранозаживляющее, регенерирующее и репарирующее действие, нормализует тонус центральной и вегетативной нервной системы Колебания ультразвука делают своего рода массаж на клеточном уровне, который благоприятно влияет на функционирование клеток. Микровибрации улучшают проводимость мембран, делают клетки более чувствительными. Таким образом активизируется обмен веществ и вывод токсинов из организма. Электрические сигналы являются раздражителями не только нервной и мышечной тканей, но практически всех органов и систем организма. Электрические сигналы, распространяясь в организме, вызывают заданные изменения различных процессов жизнедеятельности человека: увеличивают кровоток, лимфообращение улучшается, быстрее происходит процесс восстановления тканей, активизируют ферментные системы, способствуют выводу молочной кислоты, оказывают обезболивающее и противовоспалительное действие. Магнитотерапия в ходе воздействия магнитным полем на организм, диполи (молекулы воды находящиеся в тканях, крове и лимфе) «намагничиваются». А так как человеческий организм в среднем состоит на 60-70% из воды, то это приводит к активации и усилению клеточного обмена, нормализуются окислительно-восстановительные процессы, повышается активность ферментов. В результате улучшается кровообращение и метаболические процессы как и в области воздействия, так и в организме в целом. |  |
| 1 | Технические характеристики: |  |
| 1.1 | Модульная система |  |
| 1.2 | Экран Цветной сенсорный не менее 5.7” |  |
| 1.3 | Одновременный запуск до 2-х терапий одновременно |  |
| 1.4 | Запрограммированные диагнозы в памяти аппарата более 50 терапий |  |
| 1.5 | Энциклопедия с описанием процедур в памяти аппарата |  |
|  | Модуль одноканальной электротерапии |  |
| 1.5 | Самые главные низко- и среднечастотные формы волн и их модификации включают: гальванические, диадинамический, 20 программируемых последовательностей, токи треберта, фарадический, neoфарадический, Русская стимуляция, мышечная стимуляция, прямоугольные импульсы, TENS ,2 и 4 полюсная интерференция, треугольные импульсы pulses, экспоненциональные импульсы, комбинированные импульсы, изопланарное поле, дипольный вектор (ручной и автоматический), прерываемые импульсы, Токи Ледюка, Н-волны, среднечастотные токи, спастические токи, электродиагностика |  |
| 1.6 | Легкое изменение полярности электродов |  |
| 1.7 | Режимы постоянного тока и напряжения - CC/CV |  |
| 1.8 | Количество программируемых последовательностей токов: 50 |  |
|  | Модуль ультразвуковой терапии |  |
| 1.9 | Количество одновременно подключаемых аппликаторов (шт.): 2 |  |
| 1.10 | Режим работы: Постоянный и импульсный |  |
| 1.11 | Модуляция частоты 10-150 Гц |  |
| 1.12 | Рабочая частота 1 МГц и 3 МГц |  |
| 1.13 | Коэффициент заполнения 5-100 % |  |
| 1.14 | Макс. интенсивность в непрерывном режиме 2 Вт/см2 |  |
| 1.15 | Макс. интенсивность в импульсном режиме 3 Вт/см2 |  |
| 1.16 | Мульти частотные ультразвуковые головки |  |
| 1.17 | Визуальный контроль контакта |  |
|  | Модуль лазерной терапии |  |
| 1.8 | Режим работы Непрерывный и импульсный |  |
| 1.19 | Доза 0,1 – 100 Дж/см2 |  |
| 1.20 | Частота 0 - 10,000 Гц |  |
| 1.21 | Обрабатываемая площадь 0,1 – 100 см2 |  |
| 1.22 | Коэффициент заполнения 5-100% |  |
| 1.23 | Класс лазера 3B |  |
| 1.24 | Мощность инфракрасного лазерного зонда (мВт) Не менее 50 мВт |  |
| 1.25 | Лазерная акупунктура и частоты Ножье |  |
| 1.26 | Автоматический расчет параметров терапии: |  |
|  | Модуль магнитотерапии |  |
| 1.27 | Максимальная интенсивность магнитного поля (мТл) Не менее 128 |  |
| 1.28 | Модуляция частоты 0-166 Гц |  |
| 1.29 | Пользовательские серии магнитных импульсов |  |
| 1.31 | Прямоугольные, экспоненциальные, синусоидальные и треугольные импульсы |  |
| 1.32 | Сфокусированное Магнитное поле |  |
| 1.33 | База данных пациентов |  |
| 1.34 | Пользовательские программы |  |
| 1.35 | Энциклопедия |  |
| 1.36 | Идентификация аппликаторов |  |
| 1.37 | Изменение настроек |  |
| 2 | Общие условия: |  |
| 2.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |
| 2.2 | Меню аппарата на русском языке |  |
| 2.3 | Регистрация в Министерстве здравоохранения РУз |  |
| 2.4 | Наличие официального сервис центра в РУз |  |
| 2.5 | Пуско-наладка и обучение проводится силами продавца на месте конечного использования оборудования |  |
| 2.6 | Гарантия 2 года со дня ввода в эксплуатацию |  |

| 3 | Поставляемое оборудование должно соответствовать: Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
|  | Участник торгов должен представить копии регистрационных документов в стране происхождения; |  |
|  | Наличие авторизации завода-производителя. |  |
| 4 | Документация: |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на узбекском или русском языке; |  |
|  | Инструкция по сервисному обслуживанию на узбекском или русском языке. |  |
|  | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |
| 5 | Гарантийные условия: |  |
|  | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию – 24 месяца |  |
| 6 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |
|  | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию участником на рабочем месте |  |
| 7 | Обучение медицинского персонала: |  |
|  | Обучение организуется участником или агентом участника на рабочем месте для медицинского персонала - 2 человека на оборудование. Участник должен организовать обучение (на русском или узбекском языке). Обучение должно быть проведено квалифицированным специалистом, имеющим достаточный опыт работы на аналогичном оборудовании. Обучение должно обеспечивать получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для адекватного применения оборудования с учетом его технических возможностей и программного обеспечения. |  |

ЛОТ №35. Техническое задание на   аппарат для реабилитации с анти-гравитационной дорожкой

| № п/п | Наименование имущества (оборудования) | Ед. Изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Аппарат для реабилитации с анти-гравитационной дорожкой | Комп: | 1 |
|  | Наименование параметра |  |  |
|  | ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ |  | Соответствует / не Соответствует Ссылка на источник |
|  | Клиническое назначение: Система позволяющая тренировать навыки ходьбы с полной поддержкой веса тела. Применяется при Спортивных травмах нижних конечностей, Тренировках в профилактических целях, а так же тренировках для развития силы и выносливости. Травмах и послеоперационного состояния тазобедренного, коленного и голеностопного суставов. При Инсультах и нейродегенеративных заболеваниях |  |  |
| 1 | Технические требования и комплектация |  |  |
| 1.1 | Диапазон разгрузки массы тела – от 0 до 100%, с шагом 1% |  |  |
| 1.2 | Максимальная скорость не менее – от -8 до 25 км/ч |  |  |
| 1.3 | Максимальная скорость заднего хода – не менее 8 км/ч |  |  |
| 1.4 | Наклон беговой дорожки не менее от 0-15% |  |  |
| 1.5 | Прозрачная «воздушная камера» – с обзором 360° |  |  |
| 1.6 | Электрическая фиксация рамы для регулировки высоты |  |  |
| 1.7 | Встроенная широкоугольная видеокамера для контроля походки в реальном времени |  |  |
| 1.8 | Максимальный вес пациента – от 35кг до 180кг |  |  |
| 1.9 | Максимальный рост пациента – от 140см до 210см |  |  |
| 1.10 | Экран – Графический цветной сенсорный экран не менее 12'1 дюйм / 1280 х 800 пикселей |  |  |
| 1.11 | Интерфейс - на русском языке |  |  |
| 1.12 | Вес аппарата – не более 480 кг |  |  |
| 1.13 | Размеры аппарата не более – 2095х1030х1700мм |  |  |
| 2 | Запрограммированные протоколы: |  |  |
| 2.1 | Для людей пожилого возраста |  |  |
| 2.2 | Кардиологическая реабилитация |  |  |
| 2.3 | Нейрореабилитация |  |  |
| 2.4 | Ортопедическая реабилитация |  |  |
| 2.5 | Похудение |  |  |
| 2.6 | Спорт и фитнес |  |  |
| 3 | Диагностика походки: |  |  |
| 3.1 | Нулевая гравитация |  |  |
| 3.2 | Реакция |  |  |
| 3.3 | Баланс |  |  |
| 3.4 | Ритм походки |  |  |
| 3.5 | Симметрия походки |  |  |
| 3.6 | Мотивирующие игры |  |  |
| 4 | Система безопасности: |  |  |
| 4.1 | Шнур аварийной остановки с фиксацией на пациенте |  |  |
| 4.3 | Фиксирующие ремни для удержания пациента при использовании «нулевой гравитации» |  |  |
| 6 | Электропитание |  |  |
| 6.1 | Максимальное напряжение от 200 - 240 В |  |  |
| 6.2 | Частота – от 50 до 60 Гц |  |  |
| 6.3 | Класс защиты - I |  |  |
| 6.4 | Класс защиты IP – IP 20 |  |  |
| 7 | Требования для сертификации (копии представленных сертификатов должны быть заверены оригинальной печатью Производителя, если участник не является Производителем): |  |  |
| 7.1 | Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества: ISO 9001:ХХХХ; ISO 13485:ХХХХ; |  |  |
| 7.2 | Поставляемое оборудование должно соответствовать: Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |  |
| 7.3 | Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждение контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |  |
| 7.4 | Участник торгов должен представить копии регистрационных документов в стране происхождения; |  |  |
| 7.5 | Наличие авторизации завода-производителя. |  |  |
| 8 | Документация: |  |  |
| 8.1 | Инструкция по эксплуатации на узбекском или русском языке; |  |  |
| 8.2 | Инструкция по сервисному обслуживанию на узбекском или русском языке. |  |  |
| 8.3 | Предоставить информацию о сроке службы оборудования, его энергопотребления и эксплуатационных расходах согласно нормативно-технической документации производителя. |  |  |
| 9 | Гарантийные условия: |  |  |
| 9.1 | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию – 24 месяца |  |  |
| 9.2 | В течение гарантийного периода поставщик должен обеспечить приезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от бенефициара оборудования |  |  |
| 9.3 | Если в течение гарантийного срока Продукция окажется дефектной, неукомплектованной и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, исполнитель обязан доукомплектовать и/или заменить Продукцию на новую, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя |  |  |
| 10 | Монтаж и ввод в эксплуатацию (правила сдачи и приемки закупаемого оборудования): |  |  |
| 10.1 | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию участником на рабочем месте |  |  |
| 11 | Обучение медицинского персонала: |  |  |
| 11.1 | Обучение организуется участником или агентом участника на рабочем месте для медицинского персонала - 2 человека на оборудование. Участник должен организовать обучение (на русском или узбекском языке). Обучение должно быть проведено квалифицированным специалистом, имеющим достаточный опыт работы на аналогичном оборудовании. Обучение должно обеспечивать получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для адекватного применения оборудования с учетом его технических возможностей и программного обеспечения. |  |  |
| 12 | Обучение технического персонала |  |  |
| 12.1 | Инженер по сервисному обслуживанию оборудования – 1 человек. Обучение должно быть на русском или узбекском языке. Обучение должно обеспечивать получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для технического обслуживания оборудования в после гарантийном периоде и включать кроме прочего: Общую инструкцию по эксплуатации поставляемых изделий и оборудования; Описание основных принципов работы оборудования, его конструкции, установки и пусконаладочных работ; Знания об общих и специальных правилах профилактического обслуживания, замены запасных частей, а также поиску и устранения возможных неполадок/поломок. |  |  |
|  | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2024 года. |  |  |

ЛОТ №36. ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАТОР (100 литров)

| № | Требования технического задания | Требуемая функция или параметр |
| --- | --- | --- |
|  | Страна происхождения: | Указать |
|  | Назначение: используется для стерилизации |  |
|  | Претендент должен предоставить, как неотъемлемую часть предложения каталоги, паспорта на оборудование и другую техническую документацию для подтверждения соответствия заявленных характеристик. | соответствие |
|  | Общие характеристики: |  |
|  | Автоматическое управление: | соответствие |
|  | Вертикальная загрузка: | соответствие |
| 1.0 | Индикация параметров стерилизации на панели управления: | соответствие |
| 1.1 | Объём рабочей камеры не менее: 100 литров | соответствие |
| 1.2 | Расчетное давление 0,1~0,25Мпа (высокогорная местность: -0,1/0,28Мпа) | соответствие |
| 1.3 | Предварительное удаление воздуха из камеры: | соответствие |
| 1.4 | Вакуумная сушка простерилизованных изделий: | соответствие |
| 1.5 | Крышка рабочей камеры оборудована замком: | соответствие |
| 1.6 | Блокировка включения при открытой двери: | соответствие |
| 1.7 | Блокировка двери во время стерилизации: | соответствие |
| 1.8 | Не менее 2 режимов стерилизации: | соответствие |
| 1.9 | При температуре не менее 139°С с длительностью цикла не более 20 мин: | соответствие |
| 1.10 | При температуре не менее 120°С с длительностью цикла не более 45 мин: | соответствие |
| 1.11 | Производительность встроенного парогенератора должна обеспечивать полноценную эксплуатацию вне зависимости от выбранного режима стерилизации: | соответствие |
| 1.12 | Наличие парогасителя: | соответствие |
| 1.13 | Контроль давления и уровня воды: | соответствие |
| 1.14 | Электропитание: |  |
| 1.15 | 220 В ± 10 % или 380 В ± 10 %, 50/60 Гц, 3 фазы; | соответствие |
| 1.16 | Сетевой кабель, разъем евростандарт: | соответствие |
| 2.4 | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Комплектность должна обеспечивать полноценное функционирование заявленного оборудования. | соответствие |
| 2.5 | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в конкурсное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в конкурсном предложении. | соответствие |
| 2.6 | Стандарты качества и безопасности: |  |
|  | ISO 13485: | соответствие |
| 4.0 | Копии сертификатов качества и безопасности должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов. | соответствие |
| 5.0 | Документация: |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке. | соответствие |
|  | Инструкция по техническому обслуживанию на русском или английском языке. | соответствие |
|  | Участник торгов должен представить одну копию инструкции по эксплуатации в конкурсном предложении. | соответствие |
| 6.1 | Гарантийные условия: |  |
|  | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: 24 месяца | соответствие |
|  | В течение гарантийного периода поставщик должен обеспечить выезд специалиста к месту эксплуатации оборудования не позднее 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от уполномоченной стороны, каковой может быть Минздрав РУз или назначенный Минздравом РУз агент по закупке, или иная организация, назначенная Минздравом РУз. | соответствие |
| 7.0 | Монтаж: |  |
|  | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на каждом рабочем месте (см. Таблицу распределения оборудования по проектным объектам). | соответствие |
|  | Обучение медицинского персонала: |  |
| 8.0 | Обучение должно быть на русском языке. | соответствие |
|  | Поставщик должен организовать на рабочем месте обучение медицинского персонала (до 5 человек). | соответствие |
|  | Обучение должно включать теоретический и практический курс, охватывающий все необходимые вопросы эксплуатации оборудования. | соответствие |
| 9.1 | Обучение технического персонала: |  |
|  | Обучение должно быть на русском языке. | соответствие |

ЛОТ №37. Техническое задание АВТОКЛАВ 24л.

| № | Наименование товара и его медико-технические характеристики |  | Параметры, предлагаемые участником |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предназначен для стерилизации паром под давлением медицинского инструментария, белья (халаты, марля, вата) и изделий медицинского назначения |  | Соответствие |
| 2 | Общие характеристики: |  |  |
|  | Материал. |  | Нержавеющая сталь SUS304 |
|  | Расчетное давление. |  | -0,1/0,3МПа |
|  | Design temperature. |  | 144℃ |
|  | Срок службы. |  | 8 лет / 16 000 циклов |
|  | Интерфейс тестирования. |  | Стандартный проверочный порт Rc1/4, другие размеры тестового интерфейса могут быть настроены индивидуально |
|  | Количество дверей. |  | Одно-дверная |
|  | Материал. |  | Нержавеющая сталь SUS304 |
|  | Способ открывания двери |  | Автоматический привод от двигателя |
|  | Предохранительная блокировка. |  | Предохранительная блокировка под давлением |
|  | Режим герметизации двери |  | Само-расширяющаяся резиновая прокладка двери, отлитая из прозрачной медицинской силиконовой резины. |
|  | Водяной насос и вакуумная система |  | Водяной насос высокого давления подает воду в парогенератор. Вакуумный насос обеспечивает функцию разрежения. |
|  | Датчик давления. |  | Импортированный независимый датчик давления |
| 4 |  | Документация (на каждую единицу): |  |
| 4.1 |  | Инструкция по использованию на русском языке | Наличие |
| 4.2 |  | Руководство по техобслуживанию на русском языке | Наличие |
| 5 |  | Гарантийный срок эксплуатации: |  |
| 5.1 |  | 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию | Наличие |
| 6 |  | Монтаж и установка: |  |
| 6.1 |  | Аппарат должен быть установлен, протестирован и введён в эксплуатацию экспертом Поставщика на рабочем месте | Наличие |
| 6.2 |  | Требования для сертификации (копии представленных сертификатов должны быть заверены оригинальной печатью Производителя, если Участник не является Производителем) | Наличие |
| 6.3 |  | Производитель должен иметь следующие международные сертификаты качества ISO 13485:2003 и ISO 9001:2008 | Наличие |
| 6.4 |  | Поставленное оборудование должно соответствовать стандарту: МЭК 601-1-88 | Наличие |

ЛОТ №38. Техническое задание на Термозапаивающая машина

| № | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Параметры, предлагаемые участником |
| --- | --- | --- |
| 1 | Термозапаивающая машина – это специальное устройство для запечатывания упаковочных материалов (пакетов / рулонных материалов) перед их стерилизацией. | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ Руз | Наличие |
|  | Сертификат о соответствии, зарегистрированная в уполномоченном органе по сертификации | Наличие |
| 2 | Общие характеристики: |  |
|  | СКОРОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ | 10м/мин |
|  | РАЗМЕР ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ | 12мм |
|  | ТЕМПЕРАТУРНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ | ~2% |
|  | МОЩНОСТЬ | 220 В/110 В 50 Гц/60 Гц |
|  | ВЕС | 12КГ |
|  | РАЗМЕРЫ | 482X242X157(мм) |
| 3 | Документация |  |
| 3.1 | Инструкция по использованию на русском языке | Наличие |
| 3.2 | Руководство по техобслуживанию на русском языке | Наличие |
| 4 | Гарантийный срок эксплуатации: |  |
| 4.1 | 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию | Наличие |
| 5. | Поставленное оборудование должно быть новым, не ранее 2024 г производства | Наличие |

ЛОТ №39. Техническое задание на систему водоподготовки

| № | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Закупаемое количество | Ед. Изм. | Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы (Кат № и № стр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система водоподготовки для гемодиализа (не менее 300л/ч) | 1 | шт. |  |
| 2 | Модель: |  |  |  |
| 3 | Производитель и страна Происхождения товара: |  |  |  |
|  | Назначение: Система водоподготовки предназначена для обеспечения работы гемодиализного оборудования, в частности экономичного и экологически безопасного получения очищенной воды (пермеата) из водопроводной сети (не менее 500л/ч.). |  |  |  |
| 4 | Технические требования: |  |  |  |
|  | Производительность по очищенной воде (пермеату) не менее 300 л/час при температуре водопроводной воды на входе в систему +15°С. |  |  |  |
|  | Принимая во внимание, что производительность системы водоподготовки существенно зависит от температуры и удельной электропроводности подаваемой водопроводной воды, расчёт Участником производительности предлагаемой системы должен основываться на следующих параметрах исходной (водопроводной) воды: |  |  |  |
|  | 1. Работоспособность системы без учёта производительности должна гарантироваться при температуре входной воды от +5°С до +35°С (система контроля входной воды по температуре); |  |  |  |
|  | 2. Значение удельной электропроводимости водопроводной воды ≤ 2000 мкСим/см при 25°С; |  |  |  |
| 2 | Возможность использования водопроводной воды в проектных местах; |  |  |  |
| 3 | Режим работы системы: непрерывно-поточный; |  |  |  |
| 4 | Наличие системы предварительной фильтрации; |  |  |  |
| 5 | Наличие контроля электропроводности и температуры воды после предварительной очистки на входе в систему обратного осмоса (ROunit); |  |  |  |
| 6 | Предварительный фильтр с возможностью проведения обратной отмывки в автоматическом режиме; |  |  |  |
| 7 | В комплектации должна быть предусмотрена емкость -(и) не менее 1000 литров для водопроводной воды на входе системы водоочистки; |  |  |  |
| 8 | Насос, повышающий давление для неочищенной водопроводной воды, обеспечивающий работу системы в продолжительно-непрерывном режиме, с системой защиты от сухого хода и автоматическим регулятором давления. Монтаж системы должен включать возможность использования насоса с запиткой водой из накопительной ёмкости; |  |  |  |
| 9 | Автоматическая система префильтрации воды (конфигурация зависит от предварительных результатов спектрального и химического анализа воды в планируемом для использования источнике воды) в составе обязательны колонна с песком, колонна с активированным углём и смягчитель, обеспеченные автоматическим управлением регенерацией. |  |  |  |
| 5 | Электропитание и защита сети: |  |  |  |
|  | 220 V± 10%, 50 Гц или 380 V± 10%, 50 Гц; |  |  |  |
|  | Оборудование должно комплектоваться трансформатором/ стабилизатором напряжения соответствующей мощности. |  |  |  |
| 6 | Комплектующие и расходные материалы (для каждой единицы): |  |  |  |
|  | - Система водоочистки должна быть укомплектована расходными материалами на весь гарантийный период (24 мес.), для обеспечения работы оборудования без перебоев. Перечень расходных материалов и комплектующих имеющих ограниченный ресурс работы представляется участником торгов (с обязательным включением водных фильтров разной проницаемости, в зависимости устанавливаемой местности (жёсткости водопроводной воды) за исключением дезинфектанатов и таблетированной NaCl). |  |  |  |
|  | Документация: |  |  |  |
|  | - Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  |  |
|  | - Инструкция по сервисному обслуживанию на русском или английском языке |  |  |  |
|  | Установка и ввод в эксплуатацию: |  |  |  |
|  | - Система должна быть установлена и введена в эксплуатацию специалистом поставщика на проектном месте. |  |  |  |
|  | Инструктаж: |  |  |  |
|  | - Инструктаж на проектном месте для врачебного и инженерного персонала – 2 человека. |  |  |  |
|  | - Гарантийный срок: 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты поставки; |  |  |  |
|  | - Наличие собственной сервисной службы Поставщика на территории Республики Узбекистан; |  |  |  |
|  | - Сервисная служба должна будет проводить диагностику системы не менее 4 раза в год (по необходимости чаше) и 1 раз в конце гарантийного периода. |  |  |  |
|  | - Товар должен быть новым, ранее не использованным и не снятым с производства, а также произведенным не ранее 2024г. |  |  |  |